ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – ΧΧΧΧΧ										ΕΚΔΟΣΗ 1η

μηχάνημα κοπής μεταλλογραφικών δοκιμίων

….IΟΥΛΙΟΥ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3

2	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3

2.1	Νομοθεσία	3

2.2	Πρότυπα	4

2.3	Διάφορα	4

3	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	5

4	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5

4.1	Ορισμός Υλικού	5

4.2	Χαρακτηριστικά Επιδόσεων	5

4.3	Φυσικά Χαρακτηριστικά	6

4.4	Αξιοπιστία	8

4.5	Δυνατότητα Συντήρησης	8

4.6	Περιβάλλον	8

4.7	Παρελκόμενα	9

4.8	Επισήμανση Υλικού	10

5	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ /ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	10

6	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	11

6.1	Συνοδευτικά Έγγραφα /Πιστοποιητικά	11

6.2	Επιθεωρήσεις/Δοκιμές	11

6.2.1	Μακροσκοπικός Έλεγχος	11

6.2.2	Λειτουργικός Έλεγχος	12

6.2.3	Λοιποί Έλεγχοι	12

7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	12

7.1	Μεταφορά	12

7.2	Εγκατάσταση	12

7.3	Υπηρεσίες Υποστήριξης	13

7.3.1	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης	13

7.3.2	Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά	14

7.3.3	Συντήρηση	14

7.4	Βιβλιογραφία	14

7.5	Εκπαίδευση	15

8	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	16

9	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	16

9.1	Έντυπο Συμμόρφωσης	16

9.2	Πιστοποιητικά, έντυπα, κλπ.	16

10	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	16

10.4	Συντμήσεις	17

11	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	17

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	18

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τις ελάχιστες απαιτήσεις υποστήριξης και τους ελέγχους παραλαβής για την προμήθεια ενός μηχανήματος κοπής μεταλλογραφικών δοκιμίων για τον εξοπλισμό εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Νομοθεσία

    - Π.Δ 57/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου “σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ” και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93».

    - Π.Δ 81/2011 (ΦΕΚ 197/Α/9 – 9 – 2011) Τροποποίηση του Π.Δ 57/2010 (ΦΕΚ/97Α΄) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/127/ΕΚ.

    - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.

    - Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /Α /8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    - Ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137/Α/16-6-2011) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

    - Η ΥΕ 22 Εγκύκλιος ΥΠΕΘΑ (Φ.060/8/301111/Σ.1418/24 Ιουν 19), Τυποποίηση στις Ε.Δ.

    - Κ.Υ.Α. 50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853/Β΄/13-09-2007) Προσαρμογή της  ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

    - Κοινή Υπουργική Απόφαση 48505/5585, «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.50268/5137/13.09.2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'1853) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της υπ’ αριθμ.94649/8682/93 κοινής υπουργικής απόφασης».

    - Π.Δ 105/95 (ΦΕΚ Α΄67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/58/ΕΟΚ».

    - Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ Α΄220) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/656/ΕΟΚ».

    - Π.Δ 105/95 (ΦΕΚ Α΄67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/58/ΕΟΚ».

    - Υ.Α. 51157/ΔΤΒΝ1129/2016 (ΦΕΚ 1425/Β΄/20-5-2016) Προσαρμογή της  ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/35/ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης.

Πρότυπα

    - EN ISO 13849-1: Ασφάλεια μηχανημάτων - Σχετικά με την ασφάλεια μέρη των συστημάτων ελέγχου.

    - EN ISO 9001:2015 GR «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις», της πλέον σύγχρονης κατά προτίμηση έκδοσης.

    - ΕΛΟΤ 60364:2020 + Δ1:2023 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».

    - ACodP – 2/3 «NATO multilingual supply classification handbook».

    - EN ISO 12100, «Safety of machinery – General principles for design -Risk assessment and risk reduction».

    - CEI EN 60204-1 «Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements».

    - IEC 61340-5-1, «Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements».

    - IPC-A-610J, «Acceptability of Electronic Assemblies».

    - IEC 60529, Edition 2.1 2001-02, «Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)».

    - EN ISO/ IEC 17050-1 (2010) «Conformity assessment – Supplier’s declaration of conformity part 1: General requirements».

    - EN ISO/IEC 17050-2, «Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation».

    - ISO/TR 20580:2022 «Preparation of metallografic specimens».

Διάφορα

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναγράφονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

  - Το μηχάνημα που περιγράφεται στην παρούσα, ανήκει στην κλάση (Group Class) NSC 3419 «Miscellaneous Machine Tools - Διάφορες Εργαλειομηχανές» κατά NATO ACodP – 2/3.

  - Ο κωδικός CPV για το μηχάνημα  με βάση τον Κανονισμό 2195/2002/ΕΚ είναι 42611000-2, με περιγραφή «Εργαλειομηχανές ειδικής χρήσης - Special-purpose machine tools».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορισμός Υλικού

Το προς προμήθεια μηχάνημα είναι μία αυτόματη εργαλειομηχανή για τη μεταλλογραφική κοπή βιομηχανικών εξαρτημάτων και δειγμάτων χωρίς δομική ή θερμική αλλοίωση της επιφάνειάς τους. Χρησιμοποιείται για την κοπή σκληρυμένων χαλύβων, κραμάτων, χυτοσιδήρων και συγκολλήσεων για ποιοτικό έλεγχο (QA/QC), για τον καταστροφικό έλεγχο (Destructive Testing) μεγάλων βιομηχανικών εξαρτημάτων (π.χ. άξονες, γρανάζια, σφυρήλατα) και για την προετοιμασία δοκιμίων εφελκυσμού, κρούσης και μικροσκληρομέτρησης με ελαχιστοποίηση της παραμόρφωσης (low-deformation cutting).

Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

    - Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο κατασκευασμένο εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

    - Να μπορεί να συγκρατήσει και να κόψει τεμάχια υλικού, διαστάσεων:

      - Ύψους (piece height) τουλάχιστον 200mm (βαθμολογούμενο κριτήριο).

      - Πλάτους (piece width) τουλάχιστον 550mm (βαθμολογούμενο κριτήριο).

      - Μήκους - βάθους (piece depth) τουλάχιστον 600mm (βαθμολογούμενο κριτήριο).

    - Να έχει ικανότητα κοπής (cutting capacity) συμπαγούς κυλινδρικού τεμαχίου, διαμέτρου τουλάχιστον 150mm (βαθμολογούμενο κριτήριο).

    - Να έχει ικανότητα κοπής (cutting capacity) διατομής ορθογώνιου τεμαχίου:

      - Με ύψος τουλάχιστον 100mm (βαθμολογούμενο κριτήριο)

      - Με πλάτος τουλάχιστον 250mm (βαθμολογούμενο κριτήριο).

    - Να δέχεται δίσκους κοπής διαμέτρου τουλάχιστον 400mm (βαθμολογούμενο κριτήριο), με οπή. Στην τεχνική προσφορά να αναφέρονται οι διαστάσεις των δίσκων κοπής που δέχεται το μηχάνημα.

    - Να διαθέτει κινητήρα ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 10kW (βαθμολογούμενο κριτήριο), με δυνατότητα στιγμιαίας αιχμής ισχύος έως 18kW για βαριές κοπές χωρίς πτώση στροφών. Να δηλώνεται στην τεχνική προσφορά.

    - Να έχει ταχύτητα περιστροφής, ελεγχόμενη μέσω inverter, συνεχώς μεταβαλλόμενη έως τουλάχιστον 2.800rpm (βαθμολογούμενο κριτήριο), για βελτιστοποίηση της κοπής ανάλογα με τη διάμετρο του δίσκου και το υλικό.

    - Να έχει ταχύτητα πρόωσης (feed rate), αυτόματα ρυθμιζόμενη από 0,1mm/s έως τουλάχιστον 50mm/s. (βαθμολογούμενο κριτήριο)

    - Να έχει τη δυνατότητα για πολλαπλή, παράλληλη κοπή (multiple, serial slicing) με ακρίβεια μικρότερη ή ίση από 0,1 mm. (βαθμολογούμενο κριτήριο)

    - Να παρουσιάζει στάθμη θορύβου μικρότερη από 80dB (βαθμολογούμενο κριτήριο).

Φυσικά Χαρακτηριστικά

    - Να λειτουργεί σε ηλεκτρικό μονοφασικό δίκτυο τάσης 220V (±10%) AC ή τριφασικό δίκτυο τάσης 400V (±10%) AC και συχνότητα 50Hz (±0.5Hz).

    - Ο σκελετός του μηχανήματος να είναι βαρέως τύπου, από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα και να φέρει εποξική ή ηλεκτροστατική βαφή πούδρας για αντοχή στη διάβρωση από το ψυκτικό υγρό.

    - Να διαθέτει θάλαμο κοπής, με θυρίδα οπτικού ελέγχου χώρου κοπής από αντιχαρακτικό κρύσταλλο ασφαλείας (laminated safety glass) και στεγανό σύστημα φωτισμού τύπου LED.

    - Να διαθέτει τράπεζα συγκράτησης και σύσφιξης των τεμαχίων κοπής, βαρέως τύπου, με διπλές αυλακώσεις τύπου Τ (T-slots).

    - Να διαθέτει αυτόματο σύστημα συνεχούς ψύξης του σημείου κοπής, με σύστημα ανακυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού (recirculation cooling unit) αποτελούμενο:

      - Από δεξαμενή χωρητικότητας τουλάχιστον 100lt. (βαθμολογούμενο κριτήριο)

      - Ενσωματωμένη αντλία παροχής τουλάχιστον 20lt/min. (βαθμολογούμενο κριτήριο)

      - Αυτόματο σύστημα φιλτραρίσματος του ψυκτικού υγρού, από γρέζια και υπολείμματα του δίσκου.

    - Να διαθέτει σύστημα καθαρισμού του εσωτερικού του θαλάμου, από τα κατάλοιπα κοπής  κοπής, με ενσωματωμένο, εύκαμπτο σωλήνα και πιστόλι νερού.

    - Να διαθέτει σύστημα απαγωγής αναθυμιάσεων του νέφους λαδιού-νερού που δημιουργείται κατά την κοπή, με απορροφητήρα και φίλτρο.

    - Να είναι εξοπλισμένο με οδηγό - δέσμη laser, που προβάλλει τη γραμμή κοπής πάνω στο υλικό, για ακριβή τοποθέτηση πριν το κλείσιμο της θύρας.

    - Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης διαδικασίας κοπής.

    - Να διαθέτει οθόνη αφής (touchscreen) τουλάχιστον 10" ιντσών (βαθμολογούμενο κριτήριο), με δυνατότητα αποθήκευσης προγραμμάτων κοπής και τηλεχειριστήριο (joystick) για τη χειροκίνητη μετακίνηση των αξόνων κατά την προετοιμασία.

    - Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο κινήσεων σε 3 άξονες (X, Y, Z):

      - Y-Axis κατακόρυφης κίνησης (chop cut) με αυτόματη πρόωση του δίσκου κοπής προς το υλικό.

      - X-Axis οριζόντιας κίνησης (travel cut) για αυτόματη, διαμήκη κίνηση της τράπεζας κοπής.

      - Z-Axis εγκάρσιας μετατόπισης (cross feed) για πολλαπλή παράλληλη κοπή (multiple/serial slicing).

    - Να υπάρχει δυνατότητα παλμικής κοπής (pulse-cut) για την αποφυγή υπερθέρμανσης των σκληρών υλικών.

    - Να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού πολλαπλών διαδοχικών κοπών χωρίς επανατοποθέτηση (multi-position process - MPP).

    - Να διαθέτει τα παρακάτω συστήματα ασφάλειας:

      - Ηλεκτρομηχανικό σύστημα κλειδώματος θύρας του θαλάμου κοπής, που να κλειδώνει αυτόματα κατά την έναρξη της κοπής και να ξεκλειδώνει μόνο όταν ο δίσκος έχει σταματήσει πλήρως να περιστρέφεται.

      - Ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα για την ακαριαία ακινητοποίηση του δίσκου κοπής, σε περίπτωση διακοπής ή ανάγκης.

      - Διακόπτες Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Stop) σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του μηχανήματος.

      - Αισθητήρας ροής ψυκτικού για την αυτόματη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση που η παροχή ψυκτικού υγρού πέσει κάτω από το ασφαλές όριο.

      - Να διαθέτει σύστημα προστασίας δίσκου και υλικού (force-controlled feed) με αυτόματη μείωση της ταχύτητας πρόωσης αν ανιχνευθεί υπερβολική αντίσταση.

Αξιοπιστία

Ο υποψήφιος προμηθευτής να αναφέρει το σύστημα αξιοπιστίας που εφαρμόζει ο οίκος κατασκευής (εργοστάσιο) για τον εν λόγω φασματογράφο υπό μορφή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται τα παρακάτω:

    - Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του μηχανήματος είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001.

    - Η χρονολογία κατασκευής του προσφερόμενου μηχανήματος, όπως στη παράγραφο 4.2.1.

Δυνατότητα Συντήρησης

    - Ο υποψήφιος προμηθευτής να δηλώνει στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, ότι για το μηχάνημα υπάρχει η δυνατότητα επισκευής – συντήρησης με έναρξη αυτής εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση (τηλεφωνικά ή γραπτά) του προμηθευτή, καθώς και η παροχή σχετικής τεχνικής πληροφόρησης, είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Προς το σκοπό αυτό και για τον προσδιορισμό της ικανότητάς του, να υποστηρίζει τον προσφερόμενο φασματογράφο με ανταλλακτικά, επισκευές κ.λπ., πρέπει στην προσφορά του, να αναφέρεται απαραιτήτως (και συγκεκριμένα στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης), ότι η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και αποθήκες με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών στην Ελλάδα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική υποστήριξή της.

    - Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται πλήρης κατάλογος εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελλάδα με διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων.

    - Ο υποψήφιος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα περιοδικής συντήρησης του μηχανήματος, με αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών με το ανάλογο κόστος.

Περιβάλλον

    - Το μηχάνημα  προορίζεται για επαγγελματική χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον.

    - Να έχει δυνατότητα λειτουργίας μεταξύ τουλάχιστον σε θερμοκρασιακό εύρος -5°C και +40°C. Στην Τεχνική Προσφορά να αναγράφονται οι θερμοκρασίες λειτουργίας του μηχανήματος.

    - Να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον ελαφράς σκόνης, ενώ τα μεταλλικά του μέρη να διαθέτουν αντιοξειδωτική προστασία οποιασδήποτε μορφής, όπως ανοξείδωτο μέταλλο, βαφή ή ισοδύναμη.

Παρελκόμενα

    - Το μηχάνημα πρέπει κατά την παράδοσή του να συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω παρελκόμενα, τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει με καταλόγους στη προσφορά του και να τα συμπεριλάβει στη τιμή της προσφοράς του:

      - Όλα τα εργαλεία, εξαρτήματα και παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του.

      - Εργαλεία, εξαρτήματα και τις συλλογές εκείνες που απαιτούνται για τη συντήρηση και την επισκευή του.

      - Ανταλλακτικά/αναλώσιμα αναγκαία για την προληπτική συντήρηση για ένα (1) έτος λειτουργίας, κατάλογος των οποίων θα περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά.

      - Ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει και να προσφέρει οποιαδήποτε παρελκόμενα ή εξαρτήματα ή διατάξεις που δεν προβλέπονται στην παρούσα, αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. Το κόστος αυτών θα περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή του μηχανήματος χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

      - Τράπεζα κοπής για επίπεδες και παράλληλες τομές.

      - Εργαλειοθήκη με:

        - Κλειδιά σύσφιξης, ρυθμιζόμενα στηρίγματα, αντάπτορες προσαρμογών, ταχυσφιγκτήρες με μοχλό για γρήγορη στερέωση τυποποιημένων δοκιμίων.

        - Σειρά εργαλείων και εξαρτημάτων για τη συγκράτηση μεγάλου μήκους ή ακανόνιστων τεμαχίων κοπής (π.χ. μέγγενες, σφικτήρες, αποσπώμενη βάση συγκράτησης κλπ).

      - Σετ δίσκων κοπής που να περιλαμβάνει:

        - Δύο (2) τεμάχια για υλικά από κοινό χάλυβα, σκληρότητας τουλάχιστον 180ΗΒ.

        - Δύο (2) τεμάχια για μη σιδηρούχα κράματα χαλκού και αλουμινίου, σκληρότητας τουλάχιστον 130ΗΒ.

        - Δύο (2) τεμάχια για κράματα χάλυβα, σκληρότητας τουλάχιστον 350ΗΒ.

        - Δύο (2) τεμάχια για κράματα χάλυβα, σκληρότητας τουλάχιστον 450ΗΒ.

        - Δύο (2) τεμάχια για σκληρυμένα κράματα χάλυβα, σκληρότητας τουλάχιστον 550ΗΒ.

    - Εγχειρίδιο του κατασκευαστή με λεπτομερή στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών, οδηγιών χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης, κατάλογο ανταλλακτικών κ.λπ. στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα. Περιληπτικές οδηγίες χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και δυνατότητας αποκατάστασης τυχόν απλών βλαβών στην Ελληνική σε μορφή φυλλαδίου ή σε ηλεκτρονική μορφή.

    - Τυχόν πρόσθετα παρελκόμενα του εν λόγω μηχανήματος, εκτός αυτών που καθορίζονται στη παράγραφο 4.7.1, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και να συνεργαστούν με το προσφερόμενο μηχάνημα και τα οποία δεν θα τον συνοδεύουν, να αναφέρονται αναλυτικά σε ξεχωριστά έγγραφα με το κόστος τους και την εργασία την οποία εκτελούν. Τα εν λόγω πρόσθετα παρελκόμενα που τυχόν θα προσφερθούν, θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που θα κατατεθούν και όχι σε φωτοαντίγραφα αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προμήθειες και θεωρούνται δεσμευτικά για τον προμηθευτή.

    - Κατάλογο των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία απαιτούνται κατά την λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος από το προσωπικό επισκευής.

    - Δύο (2) πλήρη σετ υλικών προστασίας της 4.7.4. για τη χρήση, λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος από το προσωπικό.

Επισήμανση Υλικού

Το παραπάνω μηχάνημα να φέρει, με μέριμνα του προμηθευτή, σε κατάλληλες θέσεις, πινακίδες σήμανσης, όπου θα αναγράφονται:

    - Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή.

    - Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του προμηθευτή).

    - Ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής αυτής.

    - Κωδικός και ημερομηνία έκδοσης ΠΕΔ.

    - Εμπορική ονομασία, τύπος, αριθμός ονομαστικού (Α/Ο), SERIAL NUMBER (SN) και έτος κατασκευής του μηχανήματος ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό αναγνωριστικό του μηχανήματος (PART NUMBER – NCAGE).

    - Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος, όπως η τάση λειτουργίας, η ονομαστική ισχύς της μηχανής κλπ., βάρος του μηχανήματος μικτό και καθαρό.

    - Η σήμανση πιστότητας "CE" με βάση το ΠΔ 57/2010. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο υλικό, καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

    - Ειδικές πινακίδες ενδείξεων, προειδοποιήσεων και κανόνων ασφαλείας κατά τη μεταφορά, την εγκατάσταση και τη χρήση του μηχανήματος καθώς και Οδηγίες για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος (π.χ. οδηγίες σχετικές με τη γενική ασφάλεια της εργασίας, πρόληψης ηλεκτρικού κινδύνου, κλπ.), οι οποίες να βρίσκονται τοποθετημένες σε εμφανή σημεία του μηχανήματος, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ /ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

    - Το μηχάνημα  να φέρει, με μέριμνα του προμηθευτή, κατάλληλη συσκευασία προκειμένου κατά τη μεταφορά και αποθήκευση του να μην διατρέχει κίνδυνο καταστροφής ή φθοράς, συμφώνως προβλεπόμενη με την κείμενη νομοθεσία και τα τεχνικά εγχειρίδια.

    - Στη συσκευασία του πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

    - Εμπορικό σήμα της εταιρίας κατασκευής.

    - Στοιχεία της εταιρίας του προμηθευτή.

    - Ημερομηνία και αριθμός της σύμβασης προμήθειας.

    - Όποια διευκρινιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη μεταφορά και αποθήκευση του.

    - Καθαρό βάρος και οδηγίες μεταφοράς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Συνοδευτικά Έγγραφα /Πιστοποιητικά

    - Η επιτροπή παραλαβής κατά την παραλαβή του μηχανήματος να ελέγχει:

      - Ότι το μηχάνημα πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 4.2 και 4.3 .

      - Ότι το μηχάνημα έχει σημανθεί σύμφωνα με τα καθορισμένα στην παράγραφο 4.8 και η συσκευασία του σύμφωνα με την παράγραφο 5.

      - Γραπτές εγγυήσεις (όχι φωτοαντίγραφα) των αναφερομένων στις παραγράφους 7.3.1 και 7.3.2 .

      - Την ορθότητα των έγγραφων των παραγράφων 4.4, 4.5, και 4.7. ως προς την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων και την ορθότητα τους με το προσφέρον μηχάνημα. [Όλα τα έγγραφα να είναι εντός  φακέλου – ντοσιέ (ανάλογων διαστάσεων) και να παραδοθούν σε δύο αντίγραφα].

      - Τα απαραίτητα αναγραφόμενα εγχειρίδια της παραγράφου 7.4 .

      - Αντίγραφα ανανεωμένων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής, εάν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9.2.2, που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά λήγουν πριν την παράδοση του υλικού.

Επιθεωρήσεις/Δοκιμές

Μακροσκοπικός Έλεγχος

      - Κατ’ αυτόν θα ελεγχθεί από την επιτροπή:

        - Η καλή κατάσταση του εν λόγω μηχανήματος από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.

        - Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

        - Η ύπαρξη των παρελκόμενων, συσκευών, ανταλλακτικών, εγγράφων – εντύπων – σχεδίων, καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων κλπ. που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας προδιαγραφής και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.

      - Αν κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους της παραγράφου 6.2.1.1. δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από την ΠΕΔ και την Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή, η επιτροπή παραλαβών μπορεί να απορρίψει το μηχάνημα  χωρίς περαιτέρω ελέγχους.

      - Αν κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους της παραγράφου 6.2.1.1. δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από την ΠΕΔ, η επιτροπή παραλαβών δεν επιτρέπει την εκτέλεση των λειτουργικών δοκιμών, μέχρι την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την ΠΕΔ.

Λειτουργικός Έλεγχος

      - Κατά το λειτουργικό έλεγχο το μηχάνημα θα υποστεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Μετά από αυτόν και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες και με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήματα, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

      - Τα αναλώσιμα και λοιπά υλικά για την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων θα πραγματοποιηθούν με οικονομική επιβάρυνση του υποψήφιου προμηθευτή.

Λοιποί Έλεγχοι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος, χωρίς να δεσμεύεται από το χρόνο ελέγχου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  - Μεταφορά

Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας, επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια.

  - Εγκατάσταση

    - Η πλήρης εγκατάσταση της εργαλειομηχανής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΕΛΟΤ 60364:2020+Δ1:2023  (Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια. Εργασίες κατασκευής, υποδομής και προμήθεια υλικών (ηλεκτρικών πινάκων, καλωδίων, αυτομάτων, αδρανών υλικών, μετάλλων, και λοιπών υλικών και μέσων) για την πλήρη εγκατάστασή του, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.

    - Το μηχάνημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία και θα εγκατασταθεί οποιοδήποτε παρελκόμενο και σύστημα απαιτείται, με πλήρη συμβατότητα με τον υπάρχοντα εγκατεστημένο εξοπλισμό και δίκτυα (ηλεκτρική παροχή, αέρα κλπ) με μέριμνα του προμηθευτή. Επιπλέον θα διενεργηθούν όλες τις απαραίτητες αρχικές ρυθμίσεις και έλεγχοι από τον προμηθευτή, με οικονομική επιβάρυνση του ίδιου για οποιαδήποτε σχετική δαπάνη αναλωσίμων ή λοιπών υλικών που θα απαιτηθούν για τους παραπάνω σκοπούς.

    - Ο χώρος που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, θα υποδεχθεί από τη Μονάδα επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια.

    - Τυχόν προεργασίες τοποθέτησης που απαιτούνται για την εγκατάσταση της εργαλειομηχανής και που δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς, θα εκτελεστούν με μέριμνα της Υπηρεσίας, κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. Να δηλώνονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά.

    - Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να διαθέσει στον τόπο της εγκατάστασης, το κατάλληλο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα (οχήματα, ανυψωτικά, εργαλεία, συσκευές κλπ), προκειμένου οι εργασίες εγκατάστασης να υλοποιηθούν με απόλυτη ασφάλεια, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα χρονοδιαγράμματα που θα συμφωνηθούν.

    - Με ευθύνη του προμηθευτή, κατά το πέρας της εγκατάστασης του μηχανήματος, οι χώροι που εκτελέστηκαν εργασίες, θα πρέπει να παραδοθούν καθαροί, απαλλαγμένοι από τυχόν υπολείμματα συσκευασιών ή λοιπά απορρίμματα. Οποιαδήποτε βλάβη σημειωθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση του προμηθευτή.

    - Το κόστος εγκατάστασης να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς του, αλλά να αναγράφεται ως ξεχωριστό μέρος αυτής.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης

      - Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. (βαθμολογούμενο κριτήριο) Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής – προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά, κλπ.).

      - Σε περίπτωση μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρώνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.

      - Όταν αποδεδειγμένα το μηχάνημα λόγω βλαβών παραμένει κατά το διάστημα των δύο (2) ετών της εγγύησης, εκτός λειτουργίας πέραν του 20% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

      - Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του μηχανήματος σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρώνται και οι ημέρες αργίας.

      - Άρνηση του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει την επισκευή του εν λόγω μηχανήματος σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.

      - Πρόσθετες απαιτήσεις εγγυήσεων μπορούν να καθορισθούν στη διακήρυξη του Διαγωνισμού, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά

Για την υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα της προμήθειας συνολικά ο προμηθευτής να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητά τους για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από την παράδοση. (βαθμολογούμενο κριτήριο) Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά και αναλώσιμα να ικανοποιούνται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες το αργότερο. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρονται τα χρόνια εφοδιασμού της Υπηρεσίας σε ανταλλακτικά.

Συντήρηση

Η πρώτη προληπτική συντήρηση του μηχανήματος γίνεται από τον προμηθευτή, μετά από τηλεφωνική ειδοποίησή του, με χρήση των ανταλλακτικών / αναλωσίμων της παραγράφου 4.7.1.3.

Βιβλιογραφία

Κατά την παράδοση του μηχανήματος ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω:

    - Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του προσφερόμενου μηχανήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια να παρασχεθούν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή.

    - Δύο (2) πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα κατά αριθμό ονομαστικού, αριθμό κατασκευαστή, ονομασία του υλικού – ανταλλακτικού, καθώς και την τιμή μονάδας, όπως έχουν δηλωθεί στην προσφορά. Οι κατάλογοι να παρασχεθούν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή.

    - Μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σχέδια, εφόσον διατίθενται, για τον προσφερόμενο φασματογράφο, τα οποία θα επεκτείνονται σε όλα τα συγκροτήματα ή υποσυγκροτήματά του. Τα παραπάνω σχέδια να είναι εις διπλούν και να έχουν τέτοιες λεπτομέρειες, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση του μηχανήματος καθώς και των συγκροτημάτων ή υποσυγκροτημάτων του.

    - Ο προμηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις – αναθεωρήσεις μελλοντικά των υπόψη εγχειριδίων (Updates – Revisions) θα αποστέλλονται δωρεάν στην Υπηρεσία σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Εκπαίδευση

    - Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το παρακάτω προσωπικό χωρίς οικονομική επιβάρυνση:

      - Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση αυτών στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή του προς προμήθεια μηχανήματος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι το λιγότερο μία (1) και το περισσότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής.

      - Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης για την εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού και της συντήρησης του μηχανήματος από το χειριστή. Ο χρόνος διάθεσης του προσωπικού θα είναι το ελάχιστο τρείς (3) και το μέγιστο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης Μονάδας, επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια. Τα απαιτούμενα αναλώσιμα για την λειτουργία του μηχανήματος θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

      - Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο παράδοσης, κατόπιν αίτησης της Μονάδας, για το διάστημα του χρόνου εγγύησης με σκοπό την επίλυση τυχόν αποριών που θα προκύψουν από τους εκπαιδευμένους χειριστές και τεχνικούς της Υπηρεσίας όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού και της συντήρησης του μηχανήματος. Ο χρόνος διάθεσης του προσωπικού θα είναι το ελάχιστο μία (1) και το μέγιστο δύο (2) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης Μονάδας επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια.

    - Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σχετικών με τη λειτουργία, συντήρηση, επιθεώρηση και επισκευή του μηχανήματος.

    - Για την οργάνωση της εκπαίδευσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα παρακάτω:

      - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

      - Εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα που θα χρησιμοποιήσει.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

  - Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

  - Χρόνος Παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στις προσφορές να κατατεθούν:

Έντυπο Συμμόρφωσης

    - Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της υπόψη ΠΕΔ όσο και οι τυχόν αποκλίσεις από αυτή ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες, για να είναι δυνατή η σύγκριση και η αξιολόγηση. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει το Έντυπο Συμμόρφωσης προς Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή τοποθεσία (http://www.geetha.mil.gr/), επιλέγοντας στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» (http://prodiagrafes.army.gr/), και έπειτα «ΕΝΤΥΠΑ». Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του εν λόγω εντύπου δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα Προδιαγραφή.

    - Το Έντυπο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται από τον προμηθευτή παράγραφο προς παράγραφο με παραπομπή όπου απαιτείται (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, επιδόσεις, κλπ.) στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά έντυπα και έγγραφα που συνυποβάλλει με την τεχνική προσφορά του.

Πιστοποιητικά, έντυπα, κλπ.

    - Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) καθώς και παραπομπή στην διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή, που περιέχουν τεχνική περιγραφή, φωτογραφίες ή/και σχέδια για το μηχάνημα.

    - Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 για τα δηλωθέντα εργοστάσια κατασκευής του μηχανήματος.

    - Τα έντυπα και τους καταλόγους των παραγράφων 4.7.2 έως 4.7.4.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ, σε σχέση με την κατασκευή του μηχανήματος, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. που ισχύουν και με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στη κατηγορία αυτή των μηχανημάτων.

  - Όλοι οι όροι της παραπάνω ΠΕΔ είναι απαράβατοι ενώ οι βαθμολογούμενοι όροι περιγράφονται αναλυτικά στην Κατάσταση Βαθμολογίας στην Προσθήκη Ι.

  - Στη στήλη «Παρατηρήσεις» της Κατάστασης Βαθμολογίας δίνονται επεξηγήσεις, για την Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης όσον αφορά το αντικείμενο αξιολόγησης, όπου απαιτείται.

Συντμήσεις

    - ΠΕΔ: Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων.

    - Φ.Σ: Φύλλο Συμμόρφωσης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Σχολιασμός της παρούσης Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία http://prodiagrafes.army.gr/.

|  | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ - Α - ΧΧΧΧ ΕΚΔΟΣΗ 1η ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΟΧΑΓΟΣ(ΤΧ) |
| --- | --- |
|  | ΕΛΕΓΧΟΣ |
|  | ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …/07/26 |

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Ι»	Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς

- ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ | ΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΙΑ(X) | ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α΄ |  |  |  |  |
| 1 | Να μπορεί να συγκρατήσει και να κόψει τεμάχια υλικού ύψους (piece height) τουλάχιστον 200mm | 4.2.2.1 | 5 | (α) |
| 2 | Να μπορεί να συγκρατήσει και να κόψει τεμάχια υλικού πλάτους (piece width) τουλάχιστον 550mm | 4.2.2.2 | 5 | (α) |
| 3 | Να μπορεί να συγκρατήσει και να κόψει τεμάχια υλικού μήκους - βάθους (piece depth) τουλάχιστον 600mm | 4.2.2.3 | 5 | (α) |
| 4 | Να έχει ικανότητα κοπής (cutting capacity) συμπαγούς κυλινδρικού τεμαχίου, διαμέτρου τουλάχιστον 150mm | 4.2.3 | 8 | (α) |
| 5 | Να έχει ικανότητα κοπής (cutting capacity) διατομής ορθογώνιου τεμαχίου, με ύψος τουλάχιστον 100mm | 4.2.4.1 | 8 | (α) |
| 6 | Να έχει ικανότητα κοπής (cutting capacity) διατομής ορθογώνιου τεμαχίου, με πλάτος τουλάχιστον 250mm | 4.2.4.2 | 8 | (α) |
| 7 | Να δέχεται δίσκους κοπής διαμέτρου τουλάχιστον 400mm | 4.2.5 | 6 | (α) |
| 8 | Να διαθέτει κινητήρα ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 10kW | 4.2.6 | 8 | (α) |
| 9 | Να έχει ταχύτητα περιστροφής, ελεγχόμενη μέσω inverter, συνεχώς μεταβαλλόμενη έως τουλάχιστον 2.800rpm | 4.2.7 | 4 | (α) |
| 10 | Να έχει ταχύτητα πρόωσης (feed rate), αυτόματα ρυθμιζόμενη έως τουλάχιστον 50mm/s | 4.2.8 | 4 | (α) |
| 11 | Να έχει τη δυνατότητα για πολλαπλή, παράλληλη κοπή (multiple, serial slicing) με ακρίβεια μικρότερη ή ίση από 0,1 mm | 4.2.9 | 4 | (α) |
| 12 | Να παρουσιάζει στάθμη θορύβου μικρότερη από 80dB | 4.2.10 | 3 | (α) |
| 13 | Να διαθέτει δεξαμενή ψυκτικού υγρού χωρητικότητας τουλάχιστον 100lt | 4.3.5.1 | 2 | (α) |
| 14 | Να διαθέτει αυτόματο σύστημα συνεχούς ψύξης του σημείου κοπής, με ενσωματωμένη αντλία παροχής τουλάχιστον 20lt/min | 4.3.5.2 | 2 | (α) |
| 15 | Να διαθέτει οθόνη αφής (touchscreen) τουλάχιστον 10" | 4.3.10 | 3 | (α) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ |  |  | 75 |  |
| ΟΜΑΔΑ Β΄ |  |  |  |  |
| 16 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. | 7.3.1.1 | 20 | (α) |
| 17 | Εγγύηση δυνατότητας εφοδιασμού ανταλλακτικών τουλάχιστον δέκα (10) ετών. | 7.3.2 | 5 | (α) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ |  |  | 25 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |  |  | 100 |  |

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

α.	Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι ενώ αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα προσφορά με ακριβώς την απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την τεχνική προδιαγραφή λαμβάνει βαθμολογία 100, ενώ η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό λαμβάνει βαθμολογία 120. Οι ενδιάμεσες προσφερόμενες τιμές λαμβάνουν αναλογικά βαθμολογία από 100 έως 120.

Οι βαθμολογίες των επιμέρους στοιχείων των προσφορών προκύπτουν μαθηματικά με υλοποίηση, για τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη, από τα απαιτούμενα, στην τεχνική προδιαγραφή, της απλής μεθόδου των τριών για τους επιπλέον 20 βαθμούς από 100 έως 120 και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του τύπου:

X=100+20 x Π-ΑΒ-Α

Όπου:

X: η βαθμολογία που λαμβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά.

Π: η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό.

Α: η απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την τεχνική προδιαγραφή

Β: η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που έχουμε ελάχιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μεγαλύτερη προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μικρότερη προσφορά).

β.	Στις περιπτώσεις που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ελάχιστη ή η μέγιστη απαίτηση της υπηρεσίας, τότε η ελάχιστη ή μέγιστη αντίστοιχα προσφερόμενη αποδεκτή τιμή από το σύνολο των προσφορών, αποτελεί την απαιτούμενη τιμή Α για την υλοποίηση του παραπάνω τύπου.

γ.	Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθμολογία από 100 έως 120 με βάση την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών από τα απαιτούμενα στην τεχνική προδιαγραφή. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

δ.	Η συνολική βαθμολογία εξάγεται από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας όλων των κριτηρίων αξιολόγησης και κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.