ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ–Α–00267	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η

2ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΝΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2Η ΕΚΔΟΣΗ

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟ ΓΕΑ/ΔΥΓ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-00267

1.Να  προστεθούν τα παρακάτω υλικά:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- |
| 145 | Αυτοεκπτυσσόμενο Ενδοκράνιο στεντ από Nitinol οpen cell για χρήση σε εμβολισμούς ανευρυσμάτων με ευρύ αυχένα | Να έχει διαμέτρο 2.5 mm έως 4.5mm και μήκος 15 mm έως 30mm καθώς να προσφέρεται και με επικάλυψη HPC. Το stent να διέρχεται από καθετήρα με εσωτερική διάμετρο 0.0165’’ |
| 146 | Ενδοανευρυσματική συσκευή εμβολισμού, κατάλληλη για εμβολισμό ενδοκράνιων ανευρυσμάτων | Να είναι διαθέτει σχήμα μεταξύ σφαίρας και κυλίνδρου για βέλτιση προσαρμογή στο σάκο του ανευρύσματος. Να διαθέτει διπλό πλέγμα από 144 σύρματα nitinol τεχνολογίας DFT για βέλτιση ακτινοσκιερότητα. Να είναι πλήρως ατραυματική, χωρίς κάποιο marker στην εξωτερική πλευρά της συσκευής που βρίσκεται εσωτερικά στο ανεύρυσμα. Να διαθετεί pusher από nitinol μήκους 183cm με flurosafe marker. Να διατίθεται σε διαμέτρους συσκευής 4.5mm έως 8mm και σε ύψη 3.0mm έως 5mm. Όλες οι διαστάσεις της συσκευής εμβολισμού να είναι συμβατές με μικροθετήρα .021” |
| 147 | Συσκευή απόσπασης με ηλεκτρόλυση, συμβατή με την ενδοανευρυσματική συσκευή εμβολισμού ενδοκράνιων ανευρυσμάτων | Να είναι μιας χρήσης και σε αποστειρωμένη συσκευασία. |
| 148 | Εμβολικό υγρό | Υγρό εμβολικό μέσο 3ης γενιάς που έχει αναπτυχθεί για ενδοαγγειακές επεμβάσεις όπως οι εγκεφαλικές αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες (AVMs), οι μηνιγγώδεις αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες (DAVFs) και υπεραγγειακοί όγκοι. Παρουσιάζει επαρκή ακτινοσκιερότητα κατά την έγχυση, με προοδευτική απώλεια ραδιοοπτικότητας (radiopacity loss) . Το υλικό είναι ορατό κατά τη διάρκεια της παρέμβασης (για να καθοδηγηθεί η εισαγωγή του), αλλά με το πέρασμα του χρόνου η ορατότητά του μειώνεται. Αυτό έχει ως σκοπό να μειώσει τις παρεμβολές στην απεικόνιση (artifact) στις μεταγενέστερες διαγνωστικές μελέτες ή διαδικασίες. |
| 149 | Καθετήρας Επαναγγειωσης | Να διατίθεται σε μεγέθη 4-20 , 5-40 και 6-30. Το μέγεθος 4-20 είναι ακτινοσκιερο σε όλο το μήκος του στέντ . Οι εκδόσεις είναι συμβατές με 0,021 ιντσών μικροκαθετήρα. |
| 150 | Ειδικοί ενδιάμεσοι καθετήρες | Καθετήρας μονού αυλού μηχανικής αναρρόφησης θρόμβων από αγγεία εγκεφάλου συμβατοί με οδηγό καθετήρα 6Fr Συνοδεύονται από μία αιμοστατική βαλβίδα και δύο αποσπώμενους εισαγωγείς. Διαθέτουν, εσωτερική επικάλυψη από PTFE σε όλο το μήκος τους, 30cm υδρόφιλη επικάλυψη στο εξωτερικό άπω άκρο τους, επικάλυψη έντεκα (11) πολυμερών υλικών για προοδευτική μεταβολή της ευκαμψίας σε όλο το μήκος τους. Επίσης διαθέτουν ακτινοσκιερό ενιαίο μη διακοπτόμενο δακτύλιο από πλατίνα τοποθετημένο σε απόσταση μικρότερη του 1mm από το άπω άκρο, ενισχυμένο τοίχωμα από συνεχές συρμάτινο πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα μεταβλητής πυκνότητας για ακαμψία στο εγγύς άκρο και ελαστικότητα στο άπω τμήμα του. Διαστάσεις: εξωτερική διαμέτρος 0,0825 inches στο εγγύς άκρο, εξωτερική διάμετρος 0,081 inches στο άπω άκρο, εσωτερική διαμέτρος 0,071 inches σε όλο το μήκος τους και ωφέλιμο μήκος εργασίας 125cm και 132cm. |
| 151 | Συσκευή μηχανικής θρομβεκτομής για χρήση σε ενδοκράνια αγγεία | Να είναι αυτοεκτεινόμενη κατασκευασμένη από Nitinol με την τεχνολογία laser-cut, κλειστού κελιού, με σχισμή κατά μήκος και πλήρως επανατοποθετούμενο.Να διαθέτει 3 ακτινοσκερές σημάνσεις από πλατίνα στο άπω άκρο, ένα στο εγγύς, αλλά και εως 15 δείκτες από Tantalum σε όλο το μήκος ώστε να είναι απόλυτα ευκρινές.Να είναι συμβατό με μικροκαθετήρα I.D. .017" έως .021"Να διατίθεται στα παρακάτω μεγέθη διαμέτρου 4mm-6mm και μήκους 10mm-50mm |
| 152 | Υβριδικός καθετήρας | Υβριδικός καθετήρας νευροακτινολογίας με μπαλόνι εσωτερικής διαμέτρου 0.087, εξωτερική 0.110 για θηκάρι 8 Fr,σύρμα 0035-0038, με μπαλόνι ενδοτικό 11.1 mm και 9 διαφορετικές ζώνες σκληρότητας. Ωφέλιμο μήκος 90 ή 95 εκατοστά |
| 153 | Οδηγός καθετήρας | Μακρύς Οδηγός καθετήρας προσπέλασης πολύ απομακρυσμένων αγγείων του εγκεφάλου. Να συνοδεύεται από μία αιμοστατική βαλβίδα και έναν διαστολέα. Να διαθέτει, εσωτερική διάμετρο 0,09 inches και εξωτερική διάμετρο 0,11 inches/ 8Fr, εσωτερική επικάλυψη από PTFE σε όλο του το μήκος, επικάλυψη δώδεκα (12) πολυμερών υλικών για προοδευτική μεταβολή της ευκαμψίας σε όλο το μήκος του, ακτινοσκιερό ενιαίο μη διακοπτόμενο δακτύλιο από πλατίνα τοποθετημένο σε απόσταση 1mm από το άπω άκρο και ενισχυμένο τοίχωμα από συνεχές συρμάτινο πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα μεταβλητής πυκνότητας για ακαμψία στο εγγύς άκρο και ελαστικότητα στο άπω τμήμα του. Επίσης, να διαθέτει 20cm υδρόφιλη επικάλυψη στο εξωτερικό άπω άκρο του και ειδικά σχεδιασμένο εύκαμπτο άκρο μήκους 2cm για εύκολη προσπέλαση σε δύσκολα ανατομικά περιοχές. Να έχει μήκος εργασίας απο 80cm έως 95cm. |
| 154 | Συσκευή Μηχανικής Θρομβεκτομής | Συσκευή Μηχανικής Θρομβεκτομής κατασκευασμένη από Nitinol, πλήρως επανατοποθετούμενη, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση ενδοκράνιας θρομβεκτομής, ανάκτησης θρόμβου και αποκατάσταση ροής αίματος. Η συσκευή να αποτελείται από: ένα εξωτερικό κανάλι από συρμάτινο πλέγμα ανοιχτού τύπου τριών (3) και πέντε (5) κλωβών, με παράθυρα για την σύλληψη του θρόμβου, ένα εσωτερικό συρμάτινο κανάλι για την σταθεροποίηση του θρόμβου κατά την απομάκρυνση του, ένα ειδικά σχεδιασμένο συρμάτινο πλέγμα κλειστού τύπου αποτελούμενο από 6 εως 12 κυψέλες τοποθετημένο στο πιο απομακρυσμένο σημείο για την προστασία από πιθανές διαφυγές πολύ μικρών θρόμβων. Να διαθέτει 4mm μαλακό εύκαμπτο ακτινοσκιερό tip, 2 ακτινοσκιερούς δείκτες στο εγγύς άκρο, 3 ακτινοσκιερούς δείκτες στο άπω άκρο και 8 εως 16 |

2.Να  τροποποηθούν τα παρακάτω υλικά:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- |
| 52 | Ενδιάμεσοι καθετήρες | Να διαθέτουν μαλακό άκρο για σταθερή και ευέλικτη προσέγγιση σε περιοχές που παρουσιάζουν ανατομικές ιδιομορφίες. Διαθέσιμοι σε διαστάσεις με εσωτερική διάμετρο 0.044in ( μήκος 115 & 130cm) και 0.056in (115 & 125cm). |
| 56 | Μικροκαθετήρες εμβολισμού πολλαπλών τύπων | Να περιλαμβάνουν έως 3 ακτινοσκιερά άκρα. Η εξωτερική επιφάνεια να φέρει υδρόφιλη επικάλυψη Hydrospeed 2 και προοδευτική διπλή πλέξη από ανοξείδωτο ατσάλι ιατρικής χρήσης, σε όλο το μήκος του καθετήρα για καλύτερη σταθερότητα και χειρισμό. Η εσωτερική επιφάνεια να είναι επικαλυμμένη από Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) . Για το σχήμα του άκρου του καθετήρα να υπάρχουν οι εξής επιλογές: ευθύ προσχηματισμένο (multipurpose) και J (cobra). Να διατίθενται στις παρακάτω διαστάσεις: Διαμέτρου 1.9F - 5F, μήκος καθετήρα 140cm – 155cm. |
| 74 | Μικροσπειράμματα εμβολισμού ανευρυσμάτων εγκεφάλου | Κατασκευασμένα από πλατίνα διαμέτρου 0.010’’ * 0,015. Κατάλληλα για framing σταθερού πλαισίου. Διάμετρος από 2 ως 18mm και μήκος 2,5 ως 40cm. Συμβατά με μικροκαθετήρες εσωτερικής διαμέτρου 0.014 και 0.017in. για τα σπειράματα διαμέτρου 0.010 και 0.017 και 0.021in. για τα σπειράματα διαμέτρου 0.015in. Η απόσπαση να γίνεται ηλεκτροθερμικά και να μην απαιτείται γείωση του ασθενούς. Η απόσπαση να είναι δυνατή και εντός του αποστειρωμένου πεδίου. |
| 75 | Μικροσπειράμματα εμβολισμού ανευρυσμάτων εγκεφάλου | Κατασκευασμένα από πλατίνα διαμέτρου 0.014in. Κατάλληλα για framing και fIlling μαλακού πλαίσιου. Διάμετρος από 2 ως 12mm και μήκος 2.5 ως 30cm. Συμβατά με μικροκαθετήρες εσωτερικής διαμέτρου 0.0165 και 0.019in. Η απόσπαση να γίνεται ηλεκτροθερμικά και δεν να μην απαιτείται γείωση του ασθενούς. Η απόσπαση να είναι δυνατή και εντός του αποστειρωμένου πεδίου |
| 132 | Σύστημα αναρρόφησης θρόμβου μεγάλης ροής με την αντλία και συνδετικό αναρρόφησης μεγάλης ροής Νέας Τεχνολογίας. | Σύστημα αναρρόφησης θρόμβου μεγάλης ροής συμβατό με την αντλία και συνδετικό αναρρόφησης μεγάλης ροής Νέας Τεχνολογίας . Το σύστημα (ΚΙΤ) αποτελείται από την συσκευή επαναιμάτωσης και την σωλήνωση αναρρόφησης μεγάλης ροής. Η νέα συσκευή έχει εσωτερική διάμετρο 0,068¨ σε όλο το μήκος της και συνολικό μήκος 132cm. Είναι σχεδιασμένη για επαναγγείωση σε οξέα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια. Αποτελείται από 16 ζώνες μετάβασης, που επιτρέπει την μετάδοση κινήσεων 1:1. Διαθέτει εκτεταμένο εύκαμπτο άξονα για να καθοδηγεί με πλήρη ευελιξία στις ελικώσεις με τη μέθοδο distalcoilwind.Το εγγύς τμήμα έχει υδρόφιλη επικάλυψη που επιτρέπει περαιτέρω προώθηση της συσκευής και το ατραυματικό της άκρο επιτρέπει καλύτερη πλοήγηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση μορφοτροπέων ροής (flowdiverters) και ενδοπροθέσεων στα εγκεφαλικά αγγεία. Είναι απολύτως συμβατό και ασφαλές για χρήση με την αντλία συνεχούς μηχανικής αναρρόφησης. |
| 133 | Σύστημα αναρρόφησης θρόμβου μεγάλης ροής συμβατό με συνδετικό αναρρόφησης μεγάλης ροής συμβατό με την αντλία Νέας Τεχνολογίας CPV:33160000-9 | Σύστημα αναρρόφησης θρόμβου μεγάλης ροής συμβατό με συνδετικό αναρρόφησης μεγάλης ροής συμβατό με την αντλία Νέας Τεχνολογίας . Το σύστημα (ΚΙΤ) αποτελείται από την συσκευή επαναιμάτωσης και την σωλήνωση αναρρόφησης μεγάλης ροής. Η συσκευή έχει εσωτερική διάμετρο 0,072¨ σε όλο το μήκος της και συνολικό μήκος 132cm. Eίναι σχεδιασμένη γιαεπαναγγείωση σε οξέα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια. Αποτελείται από 20 ζώνες μετάβασης, που να επιτρέπει την μετάδοση κινήσεων 1:1. Διαθέτει ακτινοσκιερούς markersκαι εκτεταμένο εύκαμπτο άξονα για να καθοδηγεί με πλήρη ευελιξία στις ελικώσεις με τη μέθοδο distalcoilwind. Το εγγύς τμήμα του καθετήρα έχει υδρόφιλη επικάλυξη και όλος ο καθετήρας είναι επικαλυμμένος από PTFEγια καλύτερη πλοήγηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση μορφοτροπέων ροής (flowdiverters) και ενδοπροθέσεων στα εγκεφαλικά αγγεία. Είναι απολύτως συμβατό και ασφαλές για χρήση με την αντλία συνεχούς μηχανικής αναρρόφησης Penumbra |
| 134 | Σύστημα επαναιμάτωσης (reperfusion catheter) συμβατό με την αντλία Νέας Τεχνολογίας. CPV:33160000-9 | Σύστημα επαναιμάτωσης (reperfusion catheter) συμβατό με την αντλία Νέας Τεχνολογίας . Σύστημα επαναιμάτωσης εγκεφάλου (KIT) που συνεισφέρουν στην αποτελεσματική πρόσβαση στο σημείο αναρρόφησης και την επιτυχή αφαίρεση του θρόμβου από τον εγκέφαλο. Ο καθετήρας είναι ενισχυμένος με nitinol και έχει επιπλέον προσθήκη πολυμερούς Tecoflex που προσφέρει μεγαλύτερη ελαστικότητα και πιο εύκαμπτο άκρο. Το προσφερόμενο μήκος είναι 138εκ. H εσωτερική διάμετρος στο άπω μέρος του καθετήρα (distal) είναι 0.62". Αποτελείται από 11 ζώνες μετάβασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την τοποθέτηση μορφοτροπέων ροής (flow diverters) και ενδοπροθέσεων στα εγκεφαλικά αγγεία. Ο καθετήρας έχει πλήρη επικάλυξη από PTFE για καλύτερη πλοήγηση. Είναι απολύτως συμβατός και ασφαλήςγια χρήση με την αντλία συνεχούς μηχανικής αναρρόφησης. Το σύστημα αποτελείται από την συσκευή επαναιμάτωσης και την σωλήνωση αναρρόφησης. |

| ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ–Α–00267 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η |  |
| --- | --- |
| ΣΥΝΤΑΞΗ |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ |  |
| ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |  |