ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

| ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΔ-Α- | ΕΚΔΟΣΗ 1η |
| --- | --- |

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CLOSED SYSTEM DRUG TRANFER DEVICES – CSTDs- ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ «ΚΛΙΚ»

|  | ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 |
| --- | --- |

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ |
| --- | --- |

| ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |  |
| --- | --- |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|  |  | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 3 |
| 2 | ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | 3 |
| 3 | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | 4 |
| 4 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 4 |
| 4.1 | Ορισμός υλικού | 4 |
| 4.2 | Φυσικά χαρακτηριστικά | 4 |
| 5 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | 5 |
| 5.1 | Συσκευασία | 5 |
| 5.2 | Επισήμανση | 5 |
| 6 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 6 |
| 6.1 | Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά | 6 |
| 6.2 | Επιθεωρήσεις / Δοκιμές | 7 |
| 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 8 |
| 8 | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 8 |
| 9 | ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | 8 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι – ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  | 9-16 |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ |  | 17 |

1. 	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας  αναλώσιμου υγειονομικού υλικού διάλυσης, μεταφοράς και χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων (κλειστό σύστημα διάλυσης – χορήγησης, Closed System Transfer Devices – CSTDs) με συνδεσμολογία τύπου «κλικ».

2. 	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 	Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ. 800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/Β’ Τεύχος/

6-8-07) «Καθορισμός Κόστους Παροχής Υπηρεσιών των Χημείων Στρατού, Ναυτικού,

Αεροπορίας, των Χημικών Εργαστηρίων 791ΤΕΦ, 884ΠΑΒΕΤ και 873ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων».

2.2	Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ2198/Β΄/02.10.2009): «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

2.3	Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348 (ΦΕΚ32/Β΄/16.01.2004): «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

2.4	Υ.Α. A6/4198 (ΦΕΚ τ.Β’ 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης.

2.5	ΕΝ ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».

2.6	Πρότυπο ΙSO 13485-2003 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

2.7	Πρότυπο ISO-22413:2021 «Transfer sets for pharmaceutical preparations – Requirements and test methods».

2.8	Πρότυπο ISO-21649:2023 «Needle-free injection systems for medical use – Requirements and test methods».

2.9	Πρότυπο ISO-8871-4:2006 «Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 4: Biological requirements and test methods».

2.10	Πρότυπο ISO-8536-4:2010 «Infusion equipment for medical use – Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed».

2.11	Πρότυπο ISO-8536-9:2015 «Infusion equipment for medical use – Part 4: Fluid lines for single use with pressure infusion equipment».

2.12 	Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1	Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό διάλυσης, μεταφοράς και χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων (κλειστό σύστημα διάλυσης – χορήγησης, Closed System Transfer Devices – CSTDs) με συνδεσμολογία τύπου «κλικ» ανήκει στην κλάση (Group Class) 6515 «Ιατρικά και Χειρουργικά Όργανα, Εξοπλισμός και Υλικά» κατά NATO ACodP-2/3.

3.2	Τα CPV των επιμέρους εξαρτημάτων του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού αναγράφονται στην Προσθήκη Ι.

4 	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1	Ορισμός υλικού

Η Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) αφορά αναλώσιμο υγειονομικό υλικό διάλυσης, μεταφοράς και χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων (κλειστό σύστημα διάλυσης – χορήγησης, Closed System Transfer Devices – CSTDs) με συνδεσμολογία τύπου «κλικ», τα επιμέρους εξαρτήματα του οποίου κατονομάζονται στην Προσθήκη Ι.

4.2 	Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.2.1	Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, πλήρη και να συμφωνούν με τις βασικές απαιτήσεις της υπ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

4.2.2	Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών περιγράφονται στην Προσθήκη I.

4.2.3	Οι περιγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ζητούμενων υλικών που αναγράφονται στην Προσθήκη Ι της παρούσας, είναι γενικές των ομοειδών υλικών.

4.2.4	Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες κάθε ομοειδούς κατηγορίας υλικών, όπως μέγεθος, διαστάσεις κλπ προσδιορίζονται για κάθε ζητούμενο από την Υπηρεσία υλικό, στην ονομασία των υλικών που αναγράφεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

4.2.5	Τα προσφερόμενα υλικά από τους προμηθευτές πρέπει να είναι πλήρη και να συνοδεύονται από τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα, ακόμα και αν αυτά δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη λειτουργικότητά τους. Στην περίπτωση που τα παρελκόμενα - εξαρτήματα δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, οι προμηθευτές πρέπει να επισημαίνουν τα απαραίτητα παρελκόμενα - εξαρτήματα και να αναγράφουν αυτά στην προσφορά τους σε ιδιαίτερη παράγραφο και με ξεχωριστή τιμή.

5	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1	Συσκευασία

5.1.1	Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν συσκευασίες [ατομική (τεμαχίου) ή πολυσυσκευασία (τεμαχίων), εμπορική (κουτί) και μεταφοράς (κούτες)], με τις οποίες διατίθενται στο εμπόριο, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού σήμανσης (CE) που διαθέτει το κάθε υλικό.

5.1.2	Τα υλικά της εμπορικής συσκευασίας μεταφοράς πρέπει να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του, να παρέχουν προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ) και να είναι αυτά που καθορίζονται από τον πιστοποιημένο κατασκευαστή.

5.1.3	Όσα υλικά χαρακτηρίζονται ως «αποστειρωμένα μιας χρήσης» πρέπει να είναι αποστειρωμένα, σε διαφανή συσκευασία του ενός ή περισσοτέρων (θα καθορίζονται από τη διακήρυξη). Το υλικό της ατομικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών και η συσκευασία να καθιστά εμφανή τυχόν βλάβη από χτύπημα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται. Τα αποστειρωμένα υλικά μιας χρήσης πρέπει να είναι σύμφωνα με την Υ.Α. A6/6404 (ΦΕΚ τ.Β’ 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης και με την Υ.Α. A6/4198 (ΦΕΚ τ.Β’ 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης.

5.2	Επισήμανση

5.2.1	Υλικού ή/και Πρωτογενούς Συσκευασίας

5.2.1.1	Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σήμανση των υλικών με το διακριτικό CE, γεγονός που δηλώνει τη συμφωνία του υλικού με τις βασικές απαιτήσεις της υπ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η σήμανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία που εξασφαλίζει την αποστείρωσή του εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

5.2.1.2 	Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του, όπως αυτές αναγράφονται στην Παρ.13 του παραρτήματος Ι της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β΄/02.10.2009). Αυτές περιλαμβά-νουν τις:

5.2.1.3	Πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη «αποστειρωμένο», μέθοδος αποστείρωσης, κωδικός παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» ή «LOT», ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, ειδικές συνθήκες αποθήκευσης, κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη κ.ά.).

5.2.1.4 	Πληροφορίες οδηγιών χρήσης (Η συσκευασία κάθε προϊόντος πρέπει να περιέχει πλήρεις και ακριβείς οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα).

5.2.2	Συσκευασίας Μεταφοράς

Το υπό προμήθεια υλικό κατά την παράδοσή του να φέρει επί της εμπορικής συσκευασίας μεταφοράς στοιχεία αναγνώρισης της Υπηρεσίας και της προμήθειας δηλαδή:

5.2.2.1 	Αριθμό ονομαστικού, όπως αυτός δίδεται από την διακήρυξη.

5.2.2.2 	Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την διακήρυξη.

5.2.2.3 	Στοιχεία προμηθευτή (Επωνυμία επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ).

5.2.2.4	Στοιχεία προμήθειας (Αριθμός σύμβασης, έτος, Υπηρεσία)

6 	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1 	Συνοδευτικά έγγραφα / Πιστοποιητικά

6.1.1	Τεχνική προσφορά, με πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού μαζί με πλήρη φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το είδος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, Prospectus, φωτογραφίες, μεθοδολογία παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραπομπή σε επίσημη και έγκυρη βιβλιογραφία, μεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, συσκευασία, παρεχόμενες εγγυήσεις κλπ.

6.1.2	Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα».

6.1.3	Πιστοποιητικά της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», για διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

6.1.4	Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348 (ΦΕΚ32/Β΄/16.01.2004).

6.1.5	Πιστοποιητικό CE για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό ή πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί των προϊόντων, ή

6.1.6	Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα κατασκευαστών Ι/Π του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του (εφόσον ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ε.Ε) για τα προϊόντα κατηγορίας Ι.

6.1.7	Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό προμήθεια είδους.

6.2 	Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

6.2.1	Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Για την αξιολόγηση αυτή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μαζί με την προσφορά του επαρκή ποσότητα δείγματος - αντιδείγματος (τουλάχιστον 2) του προσφερόμενου υλικού για αξιολόγηση. Τα είδη που κατά την αξιολόγησή τους αποβάλλουν την αρχική τους ιδιότητα και θα καταστούν ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση (εφ’ όσον η μεθοδολογία ελέγχου το επιβάλλει), βαρύνουν τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6.2.1.1	Τα είδη τα οποία λόγω φυσικών (βάρος, όγκος) ή οικονομικών παραμέτρων (υψηλή αξία) δεν μπορούν να προσκομισθούν θα αξιολογούνται βάσει των στοιχείων της παραγράφου 6.1.1.

6.2.1.2 	Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει την κατάθεση δείγματος για οποιοδήποτε υλικό.

6.2.2 	Μακροσκοπικός Έλεγχος

Ο μακροσκοπικός έλεγχος παραλαβής των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής με βάση τη δειγματοληψία που θα διενεργηθεί (τουλάχιστον 1% ανά παρτίδα υλικού και με μέγιστη ποσότητα δειγμάτων 100 τεμάχια). Αποσκοπεί στη διαπίστωση της καλής κατάστασης του εν λόγω είδους από πλευράς πληρότητας, εμφάνισης, κακώσεων ή φθορών, ύπαρξης ξένων σωμάτων, ελαττωματικής συσκευασίας, καθώς και της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων των υλικών με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

6.2.3	Εργαστηριακός Έλεγχος

Εφόσον κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των υλικών διαπιστωθούν αποκλίσεις και το υλικό κριθεί κατάλληλο για χρήση ή μετά από αίτημα του προμηθευτή (λόγω κρίσεως του υλικού ως ακατάλληλο), η Επιτροπή Παραλαβής δύναται να αποστείλει ποσότητα δειγμάτων του υλικού στον ΕΟΦ ή σε έτερα αρμόδια εργαστήρια, για εργαστηριακό έλεγχο καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ποσότητα η οποία θα καθορισθεί από το εργαστήριο κατόπιν επικοινωνίας του προέδρου της επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται με οικονομική επιβάρυνση του προμηθευτή βάση του ΦΕΚ 1401/Β’ Τεύχος/ 6-8-07.

6.2.4	Απόρριψη Παρτίδας

Σε περίπτωση που η εξέταση του υλικού κατά τους παραπάνω ελέγχους, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, ολόκληρη η παρτίδα απορρίπτεται οριστικά και ο προμηθευτής υποχρεούται στην παράδοση νέων υλικών, διαφορετικών παρτίδων από τα απορριφθέντα.

6.2.5	Ενεργοποίηση αναφορών υλικοεπαγρύπνισης – φαρμακοεπαγρύπνισης

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει σημεία μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ή από τη χρήση του προκύπτει κίνδυνος για τους ασθενείς, προσωπικό ή περιβάλλον, η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιήσει την διαδικασία αναφοράς υλικοεπαγρύπνισης – φαρμακοεπαγρύπνισης του ΕΟΦ.

7	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.1	Η διάρκεια ζωής ( από την ημερομηνία παραγωγής έως την ημερομηνία λήξης) των υπό προμήθεια υλικών να είναι τουλάχιστον 36 μήνες. Μικρότερη διάρκεια ζωής είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή εφόσον αποδεδειγμένα η απαιτούμενη δεν μπορεί να τηρηθεί. Τα προϊόντα που θα προσκομισθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας ζωής και αποστείρωσης ίση ή μεγαλύτερη από τα 8/10 (οκτώ δέκατα) του προαναφερθέντος συνολικού χρόνου.

7.2	Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος πριν τη λήξη του χρονικού ορίου χρήσης του η οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τις συνθήκες φύλαξης), ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωμένη ποσότητα με νέας παραγωγής υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πληρούν τους όρους της παρούσας προδιαγραφής, μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του.

7.3	Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της μονάδας που έχει καθοριστεί να παραδοθούν τα υλικά, θα συνοδεύονται δε από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 6.1.

7.4	Ο χρόνος προσκομίσεως και παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία στη Διακήρυξη, στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

7.5	Κατά την παράδοση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει φύλλο στοιχείων ληξιπρόθεσμων υλικών (υπόδειγμα όπως στην Προσθήκη ΙΙΙ).

7.6	Η σύμβαση δεν δεσμεύει την Υπηρεσία για την παραλαβή του υλικού αν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το ισχύον νομικό πλαίσιο για το είδος και την κατηγορία του υλικού κατά την παραλαβή του.

8	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

8.1	Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «Έντυπο Συμμόρφωσης προς την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων» (υπόδειγμα όπως στην Προσθήκη ΙΙ).

Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα ΠΕΔ.

Προσφορά χωρίς έντυπο συμμόρφωσης θα απορρίπτεται.

8.2	Τα έγγραφα της παραγράφου 6.1.

8.3	Κατάλογο των κατατιθέμενων εγγράφων / δικαιολογητικών.

9	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για την βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Να αποτελεί πλήρες κλειστό σύστημα διάλυσης, μεταφοράς και χορήγησης φαρμάκου (Closed System Drug - Transfer Device – CSTD) σύμφωνα με τον ορισμό του NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health), ήτοι: Συσκευή μεταφοράς (προετοιμασίας, διάλυσης, χορήγησης) φαρμάκου που εμποδίζει μηχανικά τη μεταφορά περιβαλλοντικών μολυσματικών παραγόντων εντός του συστήματος και τη διαφυγή επικίνδυνων φαρμάκων ή ατμών/αερίων εκτός του συστήματος. Έτσι επιτυγχάνονται τόσο η ασφάλεια του ασθενούς με την αποφυγή μικροβιακής επιμόλυνσης των παρεντερικών διαλυμάτων, όσο και η ασφάλεια του εμπλεκομένου υγειονομικού προσωπικού μέσω της αποφυγής έκθεσης στους επικίνδυνους ατμούς και αέρια που εκλύονται κατά την παρασκευή – χορήγηση – απόρριψη των διαλυμάτων. Tο κλειστό σύστημα να είναι συμβατό με τα κυτταροστατικά φάρμακα, όλα τα μέρη του να είναι κατάλληλα για την προοριζόμενη χρήση του και να συμμορφώνεται με τις διεθνείς κατευθυντήριες και συστάσεις των επίσημων φορέων (EU, FDA, NIOSH, ISOPP). Απαιτείται η προσκόμιση μελετών ή πιστοποιητικών του Κατασκευαστικού Οίκου ή άλλου πιστοποιημένου φορέα που να διασφαλίζονται: - Η συμβατότητα με κυτταροστατικά φάρμακα. - Η διασφάλιση μικροβιακής επιμόλυνσης για τουλάχιστον 7 ημέρες. - Ο εγκλωβισμός των επικίνδυνων πτητικών αερίων. - Να έχει λάβει ONB πιστοποίηση από τον FDA περί μη διαφυγής κυτταροτοξικών αερίων και υγρών. - Η διασύνδεση όλων των επιμέρους υλικών του πλήρους κλειστού συστήματος να βασίζεται σε αυτοσφραγιζόμενη συνδεσμολογία μιας κίνησης, χωρίς περιστροφή κατά τη σύνδεση, με ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). - Η απασφάλιση και αποσύνδεση μεταξύ των επιμέρους υλικών να επιτυγχάνεται με άσκηση πίεσης των δύο πτερυγίων. - Να επιτυγχάνεται εξισορρόπηση των πιέσεων χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή αέρα στη σύριγγα πριν τη σύνδεση με την κλειστή περιστρεφόμενη βαλβίδα. - Να συνοδεύεται από φύλλο οδηγιών χρήσης στην Αγγλική και στην Ελληνική. - Το πλήρες κλειστό σύστημα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους. Συμπερασματικά, πρέπει όλα τα εξαρτήματα να είναι της ίδιας εταιρείας. Για αυτό λοιπόν ως κριτήριο επιλογής προσφοράς χρησιμοποιείται η ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΤΡΟΚΑΡ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 20mm ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. CPV: 3319120-3 | - Να προσαρμόζεται και να ασφαλίζει σε κάθε φιαλίδιο διάστασης 20mm. - Να φέρει βαλβίδα κλειστού συστήματος που να επιτρέπει την αποκλειστική σύνδεση με συμβατές συσκευές που φέρουν ειδική περιστρεφόμενη male βαλβίδα (σύνδεσμο). - Η σύνδεση με τις συμβατές συσκευές (περιστρεφόμενη βαλβίδα πάνω σε σύριγγα luer lock) να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). - Να φέρει σύστημα ηθμού με τουλάχιστον μία ή περισσότερες δυνατότητες διήθησης αέρα, με μέγεθος ηθμού/φίλτρου 0,2μm ή μικρότερο και με υδρόφοβα χαρακτηριστικά. Να τεκμηριώνεται ο εγκλωβισμός των πτητικών αερίων ή ο αποτελεσματικός καθαρισμός τους. - Ο αέρας που διέρχεται κατά την εξισορρόπηση των πιέσεων να περνά από κατάλληλο/α φίλτρο/α με σκοπό τη διασφάλιση της στειρότητάς του και κατ' επέκταση του φιαλιδίου και του παρασκευασθέντος διαλύματος. - Να διασφαλίζει προστασία έναντι μικροβιακής επιμόλυνσης κατά το χειρισμό και τη φύλαξη των φιαλιδίων για τουλάχιστον 7 μέρες. Απαιτείται επιστημονική τεκμηρίωση. - Να μην απαιτεί την εισαγωγή αέρα από το χρήστη (μέσω της σύριγγας) για την εξισορρόπηση πιέσεων. - Να μη δύναται να αποσυνδεθεί μετά τη σύνδεση. - Να επιτρέπει την αμφίδρομη κίνηση των υγρών (ανασύσταση – αναρρόφηση). - Να φέρει άκαμπτο και αιχμηρό ρύγχος με διαχωριστικούς διαύλους ροής αέρα και υγρών, έτσι ώστε να επιτρέπεται η αποτελεσματική και πλήρη αναρρόφηση του περιεχομένου χωρίς να παραμένουν υπολείμματα φαρμάκου εντός του περιέκτη. - Να φέρει προστατευτικό καπάκι για το ρύγχος. - Να έχει ελάχιστο νεκρό όγκο (≤0,20ml) για τον οποίο να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές. - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία του ενός ή σε αποστειρωμένη συσκευασία των πέντε τεμαχίων. - Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από natural latex, DEHP και πυρετογόνων και να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (product technical datasheet). |

| 2 | ΤΡΟΚΑΡ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 20mm ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. CPV: 3319120-3 | - Να προσαρμόζεται και να ασφαλίζει σε κάθε φιαλίδιο διάστασης 20mm. - Να φέρει βαλβίδα κλειστού συστήματος που να επιτρέπει την αποκλειστική σύνδεση με συμβατές συσκευές που φέρουν ειδική περιστρεφόμενη male βαλβίδα (σύνδεσμο). - Η σύνδεση με τις συμβατές συσκευές (περιστρεφόμενη βαλβίδα πάνω σε σύριγγα luer lock) να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). - Να φέρει σύστημα ηθμού με τουλάχιστον μία ή περισσότερες δυνατότητες διήθησης αέρα, με μέγεθος ηθμού/φίλτρου 0,2μm ή μικρότερο και με υδρόφοβα χαρακτηριστικά. Επίσης, να φέρει ειδικό θάλαμο εγκλωβισμού εξερχόμενων αερίων από το εσωτερικό του φιαλιδίου του φαρμάκου. Να τεκμηριώνεται ο εγκλωβισμός των πτητικών αερίων και ο αποτελεσματικός καθαρισμός τους. - Ο αέρας που διέρχεται κατά την εξισορρόπηση των πιέσεων να περνά από κατάλληλο/α φίλτρο/α με σκοπό τη διασφάλιση της στειρότητάς του και κατ' επέκταση του φιαλιδίου και του παρασκευασθέντος διαλύματος. - Να διασφαλίζει προστασία έναντι μικροβιακής επιμόλυνσης κατά το χειρισμό και τη φύλαξη των φιαλιδίων για τουλάχιστον 7 μέρες. Απαιτείται επιστημονική τεκμηρίωση. - Να μην απαιτεί την εισαγωγή αέρα από το χρήστη (μέσω της σύριγγας) για την εξισορρόπηση πιέσεων. - Να μη δύναται να αποσυνδεθεί μετά τη σύνδεση. - Να επιτρέπει την αμφίδρομη κίνηση των υγρών (ανασύσταση – αναρρόφηση). - Να φέρει άκαμπτο και αιχμηρό ρύγχος με διαχωριστικούς διαύλους ροής αέρα και υγρών, έτσι ώστε να επιτρέπεται η αποτελεσματική και πλήρη αναρρόφηση του περιεχομένου χωρίς να παραμένουν υπολείμματα φαρμάκου εντός του περιέκτη. - Να φέρει προστατευτικό καπάκι για το ρύγχος. - Να έχει ελάχιστο νεκρό όγκο (≤0,20ml) για τον οποίο να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές. - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία του ενός ή σε αποστειρωμένη συσκευασία των πέντε τεμαχίων. - Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από natural latex, DEHP και πυρετογόνων και να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (product technical datasheet). |
| --- | --- | --- |
| 3 | ΤΡΟΚΑΡ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 13mm ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. CPV: 3319120-3 | - Να προσαρμόζεται και να ασφαλίζει σε κάθε φιαλίδιο διάστασης 13mm. - Να φέρει βαλβίδα κλειστού συστήματος που να επιτρέπει την αποκλειστική σύνδεση με συμβατές συσκευές που φέρουν ειδική περιστρεφόμενη male βαλβίδα (σύνδεσμο). - Η σύνδεση με τις συμβατές συσκευές (περιστρεφόμενη βαλβίδα πάνω σε σύριγγα luer lock) να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). - Να φέρει σύστημα ηθμού με τουλάχιστον μία ή περισσότερες δυνατότητες διήθησης αέρα, με μέγεθος ηθμού/φίλτρου 0,2μm ή μικρότερο και με υδρόφοβα χαρακτηριστικά. Να τεκμηριώνεται ο εγκλωβισμός των πτητικών αερίων ή ο αποτελεσματικός καθαρισμός τους. - Ο αέρας που διέρχεται κατά την εξισορρόπηση των πιέσεων να περνά από κατάλληλο/α φίλτρο/α με σκοπό τη διασφάλιση της στειρότητάς του και κατ' επέκταση του φιαλιδίου και του παρασκευασθέντος διαλύματος. - Να διασφαλίζει προστασία έναντι μικροβιακής επιμόλυνσης κατά το χειρισμό και τη φύλαξη των φιαλιδίων για τουλάχιστον 7 μέρες. Απαιτείται επιστημονική τεκμηρίωση. - Να μην απαιτεί την εισαγωγή αέρα από το χρήστη (μέσω της σύριγγας) για την εξισορρόπηση πιέσεων. - Να μη δύναται να αποσυνδεθεί μετά τη σύνδεση. - Να επιτρέπει την αμφίδρομη κίνηση των υγρών (ανασύσταση – αναρρόφηση). - Να φέρει άκαμπτο και αιχμηρό ρύγχος με διαχωριστικούς διαύλους ροής αέρα και υγρών, έτσι ώστε να επιτρέπεται η αποτελεσματική και πλήρη αναρρόφηση του περιεχομένου χωρίς να παραμένουν υπολείμματα φαρμάκου εντός του περιέκτη. - Να φέρει προστατευτικό καπάκι για το ρύγχος. - Να έχει ελάχιστο νεκρό όγκο (≤0,20ml) για τον οποίο να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές. - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία του ενός ή σε αποστειρωμένη συσκευασία των πέντε τεμαχίων. - Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από natural latex, DEHP και πυρετογόνων και να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (product technical datasheet). |

| 4 | ΤΡΟΚΑΡ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 13mm ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. CPV: 3319120-3 | - Να προσαρμόζεται και να ασφαλίζει σε κάθε φιαλίδιο διάστασης 13mm. - Να φέρει βαλβίδα κλειστού συστήματος που να επιτρέπει την αποκλειστική σύνδεση με συμβατές συσκευές που φέρουν ειδική περιστρεφόμενη male βαλβίδα (σύνδεσμο). - Η σύνδεση με τις συμβατές συσκευές (περιστρεφόμενη βαλβίδα πάνω σε σύριγγα luer lock) να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). - Να φέρει σύστημα ηθμού με τουλάχιστον μία ή περισσότερες δυνατότητες διήθησης αέρα, με μέγεθος ηθμού/φίλτρου 0,2μm ή μικρότερο και με υδρόφοβα χαρακτηριστικά. Επίσης, να φέρει ειδικό θάλαμο εγκλωβισμού εξερχόμενων αερίων από το εσωτερικό του φιαλιδίου του φαρμάκου. Να τεκμηριώνεται ο εγκλωβισμός των πτητικών αερίων και ο αποτελεσματικός καθαρισμός τους. - Ο αέρας που διέρχεται κατά την εξισορρόπηση των πιέσεων να περνά από κατάλληλο/α φίλτρο/α με σκοπό τη διασφάλιση της στειρότητάς του και κατ' επέκταση του φιαλιδίου και του παρασκευασθέντος διαλύματος. - Να διασφαλίζει προστασία έναντι μικροβιακής επιμόλυνσης κατά το χειρισμό και τη φύλαξη των φιαλιδίων για τουλάχιστον 7 μέρες. Απαιτείται επιστημονική τεκμηρίωση. - Να μην απαιτεί την εισαγωγή αέρα από το χρήστη (μέσω της σύριγγας) για την εξισορρόπηση πιέσεων. - Να μη δύναται να αποσυνδεθεί μετά τη σύνδεση. - Να επιτρέπει την αμφίδρομη κίνηση των υγρών (ανασύσταση – αναρρόφηση). - Να φέρει άκαμπτο και αιχμηρό ρύγχος με διαχωριστικούς διαύλους ροής αέρα και υγρών, έτσι ώστε να επιτρέπεται η αποτελεσματική και πλήρη αναρρόφηση του περιεχομένου χωρίς να παραμένουν υπολείμματα φαρμάκου εντός του περιέκτη. - Να φέρει προστατευτικό καπάκι για το ρύγχος. - Να έχει ελάχιστο νεκρό όγκο (≤0,20ml) για τον οποίο να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές. - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία του ενός ή σε αποστειρωμένη συσκευασία των πέντε τεμαχίων. - Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από natural latex, DEHP και πυρετογόνων και να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (product technical datasheet). |
| --- | --- | --- |
| 5 | ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ MALE ΒΑΛΒΙΔΑ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ LUER LOCK CPV: 3319120-3 | - Να προσαρμόζεται σε όλες τις Luer Lock σύριγγες, με ειδικό μηχανισμό ασφαλείας που να επιτρέπει την περιστροφή της σύριγγας αλλά όχι την αποσύνδεσή της. - Να συνοδεύεται από αντίστοιχο αριθμό συρίγγων Luer Lock. Οι σύριγγες να προσφέρονται δωρεάν και να είναι χωρητικότητας 60ml. - Η σύνδεση με τις συμβατές συσκευές (όπως: τροκάρ φιαλιδίου ή τροκάρ ασκού ή συσκευή έγχυσης) να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). - Να επιτρέπει την αμφίδρομη κίνηση των υγρών (ανασύσταση – αναρρόφηση – χορήγηση). - Να έχει ελάχιστο νεκρό όγκο (≤0,35ml) για τον οποίο να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές. - Να φέρει δύο εύκαμπτα πτερύγια απασφάλισης και αποσύνδεσης. Η απασφάλιση και αποσύνδεση μεταξύ των επιμέρους υλικών να επιτυγχάνεται με εφαρμογή πίεσης στα δύο πτερύγια. - Να περιέχεται στην ατομική συσκευασία προστατευτικό κάλυμμα (καπάκι) φύλαξης και ασφαλούς μεταφοράς της συνδεδεμένης σύριγγας. - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία του ενός. - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από natural latex, DEHP και πυρετογόνων. - Να κατατεθεί φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (product technical datasheet). |
| 6 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ LUER ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΑΚΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (CSTD) CPV: 3319120-3 | - Να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε female άκρο ενδοφλέβιας γραμμής (πχ φλεβοκαθετήρας, 3-way κτλ) ή ελαστομερούς αντλίας, δημιουργώντας ένα σημείο πρόσβασης κλειστού συστήματος. - Να επιτρέπει την αμφίδρομη κίνηση των υγρών, και να έχει πολύ μικρό νεκρό όγκο ≤0,1ml. - Η σύνδεση του προσαρμογέα luer άκρου με τις συμβατές συσκευές (όπως: περιστρεφόμενη βαλβίδα-σύνδεσμο πάνω σε σύριγγα luer lock) να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία του ενός. - Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από natural latex, DEHP και πυρετογόνων. - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (product technical datasheet). |
| 7 | ΤΡΟΚΑΡ ΑΣΚΩΝ ΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (CSTD) CPV: 3319120-3 | - Να φέρει βαλβίδα κλειστού συστήματος που να επιτρέπει την αποκλειστική σύνδεση με συμβατές συσκευές που φέρουν την male περιστρεφόμενη βαλβίδα κλειστού συστήματος. - Να φέρει στιβαρό, άκαμπτο ρύγχος διάτρησης, κατάλληλο για μαλακούς και σκληρούς περιέκτες. - Να φέρει εργονομική λαβή για τη διευκόλυνση του χρήστη στην εφαρμογή υψηλών πιέσεων και ελέγχου κατά τη διάτρηση του πώματος του περιέκτη. - Να φέρει προστατευτικό καπάκι για το ρύγχος. - Η σύνδεση με τις συμβατές συσκευές (όπως: περιστρεφόμενη βαλβίδα πάνω σε σύριγγα luer lock ή περιστρεφόμενη βαλβίδα πάνω σε συσκευή έγχυσης) να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία του ενός. - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από natural latex, DEHP και πυρετογόνων. - Να κατατεθεί φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (product technical datasheet). |
| 8 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CSTD) CPV: 3319120-3 | - Ειδική προέκταση χορήγησης κυτταροστατικών για την αποφυγή διασποράς φαρμάκων μήκους έως 15cm: - Το ένα άκρο της να φέρει ενσωματωμένη, μη αποσπώμενη, κλειστή περιστρεφόμενη male βαλβίδα – σύνδεσμο ασφαλούς σύνδεσης με συμβατές συσκευές που φέρουν βαλβίδα κλειστού συστήματος για την ασφαλή σύνδεση με το female τροκάρ των ασκών ορού κλειστού κυκλώματος με άνοιγμα της οδού κατά τη σύνδεση, και αυτόματο κλείσιμο της οδού κατά την αποσύνδεση. - Το δε άλλο άκρο να φέρει προσαρμογέα για ασφαλή και μόνιμη σύνδεση με το ρύγχος διάτρησης κάθε τύπου συσκευής χορήγησης, είτε αυτή είναι βαρύτητας είτε αντλίας, δημιουργώντας μία συσκευή κλειστού άκρου. Είναι απαραίτητο να ασφαλίζει με το τροκάρ ορού και να μη μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτό χωρίς την παρέμβαση του επαγγελματία υγείας για απόλυτη ασφάλεια. - Η σύνδεση με το τροκάρ ασκού να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). - Να δύναται να αποσυνδεθεί από το ένα τροκάρ ασκού και να συνδεθεί σε άλλο (είτε σε διάλυμα φυσιολογικού ορού είτε σε άλλο διάλυμα χημειοθεραπείας), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης χορήγηση των φαρμάκων χωρίς την ύπαρξη υπολειπόμενου όγκου εντός της συσκευής έγχυσης. - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία του ενός. - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από natural latex, DEHP και πυρετογόνων. - Να κατατεθεί φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (product technical datasheet). |

| ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – 251 ΓΝΑ ΠΕΔ-Α-01 . ΕΚΔΟΣΗ 1η |  |
| --- | --- |
| ΣΥΝΤΑΞΗ | Επγός (ΥΦ) Κωνσταντίνος Γραββάνης Τμχης Μονάδας Προετοιμασίας Στείρων Παρεντερικών Διαλυμάτων |
| ΕΛΕΓΧΟΣ | Ταξχος (ΥΦ) Ανδρέας Κουτσουμπίδης Δντης Φαρμακευτικού Τομέα |
| ΘΕΩΡΗΣΗ | Ταξχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας Δκτης 251ΓΝΑ |
|  | Ημερομηνία: 09-03-2023 |