ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

| ΠΕΔ-Α-00372 | ΕΚΔΟΣΗ 2η |
| --- | --- |

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, JET FUEL THERMAL OXIDATION TESTER (JFTOT)

ΧΧ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
| --- | --- |
|  | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ |

| ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ |  |
| --- | --- |
| ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|  | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- |
| 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 3 |
| 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | 3 |
| 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | 3 |
| 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 3 |
| 4.1 Ορισμός Υλικού | 3 |
| 4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων | 4 |
| 4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά | 4 |
| 4.4 Αξιοπιστία | 5 |
| 4.5 Δυνατότητα Συντήρησης | 5 |
| 4.6 Περιβάλλον | 5 |
| 4.7 Σχεδιασμός και Κατασκευή | 5 |
| 4.8 Παρελκόμενα | 5 |
| 5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | 5 |
| 5.1 Συσκευασία | 5 |
| 5.2 Επισημάνσεις Συσκευασιών | 5 |
| 6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 5 |
| 6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά | 5 |
| 6.2 Επιθεωρήσεις/Δοκιμές | 6 |
| 7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 6 |
| 7.1 Εγκατάσταση | 6 |
| 7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης | 6 |
| 8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 7 |
| 9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | 7 |

1.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις για την προμήθεια, εγκατάσταση, επίδειξη λειτουργίας συσκευής ελέγχου θερμικής σταθερότητας καυσίμων, Jet Fuel Thermal Oxidation Tester (JFTOT). Σημειώνεται ότι στην εν λόγω προδιαγραφή δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις για την προμήθεια συσκευής (Tube Rater) η οποία χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με το Tester για την αξιολόγηση των αποθέσεων στα θερμαινόμενα δοκίμια.

2.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1	ASTM D3241-20c Standard Test Method for Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine (JFTOT Procedure).

2.2	MIL-DTL-83133 Version K Detail Specification Turbine Fuel, Aviation, Kerosene Type, JP-8 (NATO F-34), NATO F-35 and JP-8+100 (NATO F-37)

2.3	STANAG 3149 Minimum Quality Surveillance of Petroleum Products

2.4	Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3.	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1	Κωδικός CPV: 38432000-2 «Συσκευές αναλύσεων»

3.2	Κωδικός NATO: 6630 «Όργανα χημικής ανάλυσης»

4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1	Ορισμός Υλικού

Η συσκευή να είναι πλήρως σύμφωνη με το ASTM D3241, να ακολουθεί πιστά την αρχή και τα βήματα της μεθόδου και συγκεκριμένα τη διαδικασία αξιολόγησης της τάσης καυσίμων στροβιλοκινητήρων ως προς την εναπόθεση προϊόντων αποσύνθεσης στο σύστημα καυσίμου. Η συσκευή να συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον πίνακα 1 της ASTM D3241 στον οποίο αποτυπώνεται ο κατάλληλος εξοπλισμός που δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ανάλυσης της θερμικής σταθερότητας των αεροπορικών καυσίμων – tester.

4.2	Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

Το σύστημα θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο καθώς επίσης να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτήν την προδιαγραφή.

4.3	Φυσικά χαρακτηριστικά

4.3.1	Οθόνη αφής (touch screen) τουλάχιστον 7΄΄ μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται ο χειρισμός του οργάνου.

4.3.2	Καταγραφή της διαφοράς πίεσης (ΔΡ) κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

4.3.3	Ποσότητα του προς ανάλυση καυσίμου 600 ml ή περισσότερο.

4.3.4	Εύρος θερμοκρασίας δοκιμών: 100-380 οC.

4.3.5	Εύρος διαφοράς πίεσης (ΔΡ): 0-280 mm Hg τουλάχιστον.

4.3.6	Λειτουργικό εύρος συστήματος πίεσης: 3,45 MPa (500 psi) ±10%.

4.3.7	Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 VAC.

4.3.8	Eύρος θερμοκρασίας δείγματος κατά τη διάρκεια του αερισμού: +15 οC -32οC.

4.3.9	Εύρος ρυθμού ροής δείγματος καυσίμου (κατά τη διάρκεια της ανάλυσης: 3,0 ml/min ± 10% (2,7 ml/min – 3,3 ml/min).

4.3.10	Αντλία: HPLC, μονής ή διπλής κεφαλής, SS, με απόσβεση παλμών ή ισοδύναμη διάταξη.

4.3.11	Τύπος θερμοστοιχείου: J ή Κ ή ισοδύναμο όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 της ASTM D3241.

4.3.12	Εύρος θερμοκρασιών θερμοστοιχείου: 0-500οC.

4.3.13	Εύρος χρόνου δοκιμών: Με προγραμματισμό 4-600 mins.

4.3.14	Χρονοδιακόπτης αερισμού καυσίμου: 6 mins.

4.3.15	Ρυθμός ροής αερισμού: 1,5 L/min.

4.3.16	Ρυθμός ροής ψυκτικού: περίπου 39 ± 1 L/hr.

4.3.17	Να έχει δυνατότητα αυτόματης καταγραφής και απεικόνισης της πραγματικής ροής.

4.3.18	Να έχει δυνατότητα αναγνώρισης βραχυκυκλώματος του δοκιμίου.

4.3.19	Να έχει δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού του όγκου του δείγματος που καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια του test.

4.3.20	Να έχει δυνατότητα βαθμονόμησης του θερμοστοιχείου και των συνδέσεων επί της συσκευής.

4.3.21	Να έχει δυνατότητα αυτόματης διαδικασίας εύρεσης της θερμοκρασίας κατά την οποία το δείγμα κρίνεται εκτός προδιαγραφών.

4.3.22	Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης δοκιμίων τεχνολογίας Remote Frequency Identification (RFID) ή ισοδύναμης τεχνολογίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα 2 της ASTM D3241.

4.4	Αξιοπιστία

Σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D3241.

4.5	Δυνατότητα Συντήρησης

Να παρέχεται δυνατότητα συντήρησης από τον προμηθευτή. (βλέπε παρ.7.2.2 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής).

4.6	Περιβάλλον

Η συσκευή θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί σε χώρο εργαστηρίου.

4.7	Σχεδιασμός και Κατασκευή

4.7.1	Απαιτήσεις Νομοθεσίας

Το υλικό πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014.

4.8	Παρελκόμενα

4.8.1	Η συσκευή να διαθέτει εκτυπωτή (ενσωματωμένο ή μη) και τυχόν επιπρόσθετα αναλώσιμα εξαρτήματα/παρελκόμενα για 24 εργαστηριακές δοκιμές.

5.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1	Συσκευασία

Η συνήθης εμπορικού τύπου συσκευασία για την ασφαλή μεταφορά της στο χώρο εγκατάστασης.

5.2	Επισημάνσεις Συσκευασιών

Επί του υλικού και σε κατάλληλη θέση (ει δυνατόν εμφανή) να υπάρχει ανθεκτική στην συνήθη χρήση πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται ανεξίτηλα τα παρακάτω:

5.2.1	Αριθμός ονομαστικού, όπως αυτός δίδεται από τη διακήρυξη.

5.2.2	Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από τη διακήρυξη.

5.2.3	Στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ).

5.2.4	Στοιχεία προμήθειας (Αριθμός σύμβασης, έτος, Υπηρεσία).

6.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1	Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Η συσκευή να είναι πιστοποιημένη διεθνή φορέα τυποποίησης ότι η λειτουργία αυτής είναι σύμφωνη με τη μέθοδο ASTM D3241. Κατά την παράδοσή της να συνοδεύεται από βιβλιογραφία στην ελληνική ή αγγλική που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

6.1.1	Οδηγίες εγκατάστασης (installation instructions)

6.1.2	Οδηγίες λειτουργίας (user’ s manual)

6.1.3	Οδηγίες συντήρησης

6.1.4	Καταλόγους με στοιχεία υλικού και περιγραφή υλικού για ανταλλακτικά, αναλώσιμα και παρελκόμενα.

6.2	Επιθεωρήσεις/ Δοκιμές

Κατά την παράδοση της συσκευής, ο προμηθευτής θα διεξάγει δοκιμή αποδοχής σύμφωνα με την προβλεπόμενη μέθοδο ASTM D3241, παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής στο χώρο του εργαστηρίου.

7.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1	Εγκατάσταση

Ο προμηθευτής θα παραδώσει το υλικό εγκατεστημένο και θα επιδείξει τη λειτουργία του.

7.2	Υπηρεσίες Υποστήριξης

7.2.1	Το υλικό θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του.

7.2.2 Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί την παροχή συντήρησης (service) και υποστήριξη σε ανταλλακτικά/αναλώσιμα/παρελκόμενα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη (τον πρώτο χρόνο δωρεάν και τα υπόλοιπα εννέα με επιβάρυνση της Πολεμικής Αεροπορίας). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής θα διατηρεί το υλικό σε λειτουργία, αποκαθιστώντας, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, κάθε βλάβη ή μείωση της απόδοσης που οφείλεται σε ελαττωματικότητα του προϊόντος και όχι σε εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού.

7.2.3	Κατά την παράδοση της συσκευής, θα δοθεί τιμοκατάλογος αναλωσίμων – ανταλλακτικών – παρελκομένων.

7.2.4	Τη συσκευή θα συνοδεύουν όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά/αναλώσιμα/ παρελκόμενα για την εγκατάσταση, πλήρη λειτουργία της κατά αξιόπιστο σύμφωνα με τη μέθοδο τρόπο και ο ανάδοχος θα επιδείξει και εκπαιδεύσει (σε χρόνο που θα ορισθεί κατόπιν συνεννόησης των αντισυμβαλλόμενων μερών) το προσωπικό του Χημείου. Τα ανωτέρω ανταλλακτικά/αναλώσιμα/παρελκόμενα θα καλύψουν τουλάχιστον 24 δοκιμές. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, θα χορηγηθούν στους εκπαιδευόμενους βεβαιώσεις εκπαίδευσης.

7.2.5 Κατά τον πρώτο χρόνο, ο ανάδοχος υποχρεούται σε δύο (2) τουλάχιστον δωρεάν επισκέψεις [μία (1) ανά εξάμηνο ή έτος] για έλεγχο αξιοπιστίας/βαθμονόμηση/διακρίβωση ή όποια άλλη εργασία απαιτηθεί.

8.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.1	Η συσκευή:

8.1.1	Nα φέρει τέτοια διαμόρφωση ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση του χρήστη στους ατμούς του καυσίμου. Ειδικότερα να έχει κλειστά δοχεία δείγματος και αποβλήτων με κεφαλές ταχείας ασφαλούς σύνδεσης ή ισοδύναμη διάταξη.

8.1.2	Να έχει δυνατότητα σύνδεσης σε LIMS.

8.1.3	Να φέρει πόρτα ασφαλείας στο σημείο που τοποθετείται το δοκίμιο (tube) έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του χρήστη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο εν λόγω σημείο ή ισοδύναμη διάταξη. Επιπρόσθετα στην περίπτωση κατά την οποία η πόρτα είναι ανοιχτή να μην επιτρέπεται η εκτέλεση της ανάλυσης.

8.1.4	Η συσκευή να συνοδεύεται από Visual Heater Tube Rater (VTR), σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Α1 της ASTM D3241, προς αξιολόγηση των εναποθέσεων στα θερμαινόμενα δοκίμια (Προαιρετικός εξοπλισμός).

8.1.5	Να συνοδεύεται από κατάλληλο σταθεροποιητή τάσης.

9.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για την βελτίωσή της, δύναται να υλοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.

| (Συμπληρώνεται ο κωδικός και η έκδοση ΠΕΔ, που αποδίδονται μετά την έγκριση της ΠΕΔ. Οι εγκριτικές υπογραφές περιλαμβάνονται στο τέλος μίας ΠΕΔ, μετά τις προσθήκες, και αντιστοιχούν στην σύνταξη, τον έλεγχο και την θεώρηση από τον αρμόδιο τελικής έγκρισης.) | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ-Α-00372 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΣΥΝΤΑΞΗ Επγός (ΧΗΜ) Γεώργιος Δοδοντζίδης |
| --- | --- |
|  | ΕΛΕΓΧΟΣ Σχής (ΕΜ) Βίκτωρας Γεσουλάς |
|  | ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |