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1.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.1	Η παρούσα ΤΠ καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, την απαιτούμενη διαδικασία συντήρησης, καθώς και τους ελέγχους παραλαβής για την προμήθεια ασθενοφόρου οχήματος (στο εξής Ο/Α), με σύστημα μετάδοσης κίνησης 4Χ2, κινητής Μονάδας Προνοσοκομειακής Φροντίδας με τον ανάλογο εξοπλισμό του, για κάλυψη αναγκών των ΕΔ, περιλαμβάνοντας και ειδικές διατάξεις για την περίπτωση αερομεταφοράς του από Α/Φ της ΠΑ. Το αμάξωμα να είναι van παραγωγής σειράς, ο τύπος του βασικού (αδιασκεύαστου οχήματος 4Χ2) θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά όπως το καθορίζει το εργοστάσιο κατασκευής του.
1.2	Οι επιχειρησιακές ικανότητες του Ο/Α θα καλύπτουν τη δυνατότητα μεταφοράς ενός ασθενούς και δυνητικά (σε έκτακτες περιπτώσεις) μεταφορά δύο ασθενών καθώς και ενός ιατρού ή νοσηλευτή, καθήμενου σε ανάλογη θέση - κάθισμα εντός του θαλάμου. Κατά τη μεταφορά και αντιμετώπιση ενός μόνο ασθενούς, θα υπάρχει προ εγκατεστημένη δυνατότητα ανάπτυξης και δεύτερης θέσης για νοσηλευτικό - παραϊατρικό προσωπικό.
1.3	Το περιβάλλον εφαρμογής είναι: αεροδρόμια, περιβάλλον χώρος και πάσης φύσεως οδικό δίκτυο (ορεινό, πεδινό, χωμάτινο, ασφαλτικό κλπ) που συνδέει όλες τις Μονάδες ΕΔ εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
2.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
2.1	Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
2.2	Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.3	Π.Δ. 57/10 (ΦΕΚ 97/Α΄/25.6.10) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93».
2.4	ΙSO 1585 “Road vehicles – Engine test code – Net power”.
2.5	Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α’/6.8.01) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», 
2.6	EN 1789:2007 Medical vehicles and their equipment - Road ambulances.
2.7	EN 1865 Patient handling equipment used in road ambulances (Part 1 -5).
2.8	IEC 60364-7-708 Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations.
2.9	EN 597-1:2015: Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 1: Ignition source smouldering cigarette.
2.10	Νόμος 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-99) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.11	TT-E-489 ENAMEL, ALKYD, GLOSS, LOW VOC CONTENT.
2.12	ISO 9001:Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας - Απαιτήσεις
2.13	ISO 612 Road Vehicles - Dimensions of motor and towed vehicles.
Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3.       ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
3.1      Kωδικός CPV :  34114121-3 «Ασθενοφόρα».
	3.2	Kλάση ταξινόμησης ΝΑΤΟ κατά ACodP2/3: 2310 «Αυτοκινούμενα οχήματα επιβατών».
4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	4.1	Γενικές  Απαιτήσεις
4.1.1	Το υπό προμήθεια Ο/Α θα είναι καινούργιο, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σχεδίασης. Όχημα με ίδια μηχανικά μέρη (προ της διασκευής αμάξωμα, πλαίσιο, κινητήρας, συστήματα μετάδοσης, διεύθυνσης, πέδησης, ηλεκτρικό και υποσυγκροτήματα αυτών) με το περιγραφόμενο Ο/Α, θα πρέπει να έχει εισαχθεί και να κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά.
4.1.2	Το Ο/Α θα είναι κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς, από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων.
4.1.3	Όλα τα μέρη του Ο/Α πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά να μεταφέρουν το φορτίο τους με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. 
4.1.4	Η εν γένει κατασκευή του Ο/Α καθώς και η κατασκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού (θάλαμος μεταφοράς επιβατών, καμπίνα οδηγού, air-condition, κα) θα γίνει από εργοστάσια με πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές και που παρέχουν τη δυνατότητα παροχής άμεσης και ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης.
4.1.5	Ο υπογράφων τη σύμβαση προμηθευτής, που θα είναι ο αρχικός κατασκευαστής ή διασκευαστής (ΟΕΜ) του Ο/Α, θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την καταλληλότητα και αξιοπιστία όλων των τμημάτων ή κυρίων συγκροτημάτων που συνθέτουν το Ο/Α ακόμα και για αυτά που κατασκευάζονται από άλλους υποκατασκευαστές.
	4.2	Πλαίσιο - Αμάξωμα
4.2.1	Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του (για λειτουργία σε οδοστρώματα κάθε είδους με το προβλεπόμενο φορτίο). Θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να δέχεται τις προβλεπόμενες καταπονήσεις με ικανοποιητικό περιθώριο ασφάλειας και θα έχει πλήρη αντισκωριακή προστασία. 4.2.2	Θα διαθέτει καλή μόνωση έναντι του θορύβου και της θερμότητας και πλήρη στεγανότητα. Το πλαίσιο - αμάξωμα θα αναφέρεται σε όχημα τύπου Van και θα αφορά τυποποιημένες - ετοιμοπαράδοτες λύσεις–στις δυνατότητες κατασκευής του πλαισίου - αμαξώματος (π.χ. ικανή μόνωση ηχητική, θερμική, πρόσθετο θερμαντικό στοιχείο στο θάλαμο ασθενών, επαρκή εναλλάκτη, πρόσθετο συσσωρευτή κ.λ.π), και στον εξοπλισμό του ως ασθενοφόρο (φορεία, ειδική πολυθρόνα, καθίσματα, ιατρικές συσκευές, όργανα κ.ά.), με την προϋπόθεση ότι για κάθε λύση βασική, τυποποιημένη, θα αναφερθούν στην προσφορά χωριστά, τόσο τα τεχνικά στοιχεία και οι απαιτήσεις που ικανοποιούν, όσο και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης με την τυχόν αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση, πέραν της βασικής τιμής.
4.2.3	Το Ο/Α θα προσφερθεί, με ενιαία προσφορά στο σύνολό του, πλήρως διασκευασμένο και εξοπλισμένο ως ασθενοφόρο, με τυποποιημένες λύσεις (βασικές ή εναλλακτικές), απ’ ευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ασθενοφόρων, δηλαδή από αναγνωρισμένο οίκο, ειδικευμένο σε διασκευές, εξοπλισμό ασθενοφόρων κλπ αυτοκινήτων υγειονομικού προορισμού, είτε μόνο από τον προαναφερθέντα οίκο, είτε σε συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο των αντιστοίχων αμαξωμάτων - πλαισίων.
4.2.4	Οι βασικές προσφορές των τυποποιημένων λύσεων, θα πληρούν στο σύνολο των παρακάτω μνημονευόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών, θα πρέπει να είναι πλήρεις και να συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και τα τεχνικά στοιχεία, ώστε να αξιολογηθούν τόσο ως προσφορές όσο και ως αντικειμενική ανταπόκριση των δυνατοτήτων του προσφερομένου Ο/Α και του ιατρικού εξοπλισμού του, στις ανάγκες των ΕΔ.
4.2.5	Γίνονται αποδεκτές προσφορές που αφορούν σε ενιαία προμήθεια αμαξώματος και εξοπλισμού ως ασθενοφόρο, για πλαίσια που προορίζονται εξ’ αρχής για ασθενοφόρο και η καταλληλότητά του θα βεβαιώνεται στην προσφορά από τον προσφέροντα οίκο κατασκευής του οχήματος-πλαισίου.
4.2.6	Αποκλείονται προσφορές που δεν αφορούν σε ενιαία προμήθεια και διασκευή-εξοπλισμό σε πλήρη ασθενοφόρο, όπως επίσης και προσφορές που αναφέρονται σε αμαξώματα - πλαίσια που δεν προορίζονται ή δεν μετασκευάζονται σε τυποποιημένο ασθενοφόρο και ως εκ τούτου δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή.
	4.3	Διατάξεις Έλξης - Ρυμούλκησης
Το Ο/Α θα φέρει κατάλληλες διατάξεις ρυμούλκησης έτσι ώστε να μπορεί να ρυμουλκηθεί σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω βλάβης.
	4.4	Κινητήρας
4.4.1	Ο κινητήρας να είναι τετράχρονος, υδρόψυκτος, να λειτουργεί με καύση πετρελαίου κίνησης (Diesel), υπερ-τροφοδοτούμενος (Turbo)  και να είναι κυβισμού 1.950 cm3 τουλάχιστον. Να διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ψεκασμού πετρελαίου υπερυψηλής πιέσεως, να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπής καυσαερίων EURO-6 και τις όποιες τυχόν νεότερες που θα ισχύουν κατά το χρόνο παράδοσης των οχημάτων, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις της ΕΕ και της Ελληνικής νομοθεσίας. Η θέση του θα είναι κατάλληλη ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα αναλώσιμα - εξαρτήματα (φίλτρα, ιμάντες κλπ) της συνήθους συντήρησης του.
4.4.2	Η έκδοσή του θα είναι κατάλληλη ώστε να λειτουργεί ομαλά σε θερμοκρασίες από -21,6οC έως 48ο C, όπως αυτές καθορίζονται από την στατιστική υπηρεσία της ΕΜΥ για την Ελληνική επικράτεια.
4.4.3	Η απαιτούμενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 160 HP.
4.4.4	Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα θα δοθούν σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
			1. Κυλινδρισμός σε cc			…………..
			2. Μέγιστη ισχύς σε ΗΡ			…………..
			3. Μέγιστη ροπή στρέψης σε		…………..
4.4.5 Ο κατασκευαστής ή/και διασκευαστής του Ο/Α θα βεβαιώσει τη συμμόρφωση του κινητήρα με τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, ενώ το Ο/Α θα πρέπει με τη χρήση του κινητήρα να επιτυγχάνει υπό πλήρες φορτίο μέγιστη ταχύτητα  κατ’ ελάχιστον 120 km/h.
4.4.6	Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρμανσης ή κακής απόδοσης - λειτουργίας του κινητήρα.
4.4.7	Θα φέρει αυτόματο σύστημα υποβοηθήσεως εκκινήσεως σε χαμηλές θερμοκρασίες.
4.4.8	Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξεις για τον έλεγχο το λειτουργίας και συντηρήσεως του κινητήρα.
4.4.9	 Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα εξασφαλίζει ελάχιστη αυτονομία 400km.
	4.5	Σύστημα Ψύξης Κινητήρα
Το σύστημα ψύξεως πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 48°C.
	4.6	Σύστημα Εξαγωγής Καυσαερίων
4.6.1	Θα συμφωνεί με τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ και την ΕΕ ως προς τον θόρυβο, τον περιορισμό των εκπεμπόμενων καυσαερίων και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Απαιτείται η κάλυψη τουλάχιστον της νομοθεσίας Εuro VΙ.
4.6.2	Το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων θα είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά στην οξείδωση. Θα περιλαμβάνει σιγαστήρα για τη μείωση του θορύβου του κινητήρα.
	4.7	Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης
Τα οχήματα θα διαθέτουν σύστημα μεταδοσης της κίνησης είτε στους μπροστινούς είτε στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2).
	4.8	Κιβώτιο Ταχυτήτων
4.8.1	Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτόματο σειριακό.
4.8.2	Η μέγιστη ικανότητα ανάβασης (αναρριχητικότητα) με πλήρες φορτίο, σε ονομαστικές στροφές κινητήρα (μέγιστη ροπή) με την 1η ταχύτητα, θα πρέπει να είναι για οδόστρωμα κλίσης τουλάχιστον 25%.
	4.9	Συμπλέκτης
Στην περίπτωση που το Ο/Α διαθέτει μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ο συμπλέκτης θα είναι μηχανικός μονού δίσκου, ξηράς εμπλοκής, ή τύπου υγρού πολύδισκου ανάλογης διαμέτρου και χωρίς αμίαντο (Asbestos Free), με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης, ώστε να επιτυγχάνει την ανάπτυξη ικανοποιητικής ισχύος από τον κινητήρα.
	4.10	Άξονες
Στα O/A οι άξονες δύναται να είναι : 
		4.10.1.	O εμπρόσθιος διευθυντήριος και ο οπίσθιος μονός κινητήριος
	4.10.2.	O εμπρόσθιος διευθυντήριος και κινητήριος
	4.11	Διαφορικά
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα περιλαμβάνει διαφορικά με μηχανισμούς εμπλοκής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης κίνησης στον κινητήριο άξονα (4Χ2).
	4.12	Σύστημα Διεύθυνσης
4.12.1 Το σύστημα θα είναι υδραυλικής ή ηλεκτρικής ή ηλεκτρουδραυλικής υποβοήθησης, με δυνατότητα μηχανικής λειτουργίας, ώστε σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού, να παραμένει δυνατή η διεύθυνση και ο έλεγχος του Ο/Α από τον οδηγό.
4.12.2 Το τιμόνι θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης και θα είναι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος.
	4.13	Σύστημα Πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του Ο/Α, θα συμφωνεί με τις οδηγίες της ΕΕ και θα είναι ως κατωτέρω:
			4.13.1	 Το Ο/Α θα διαθέτει δισκόφρενα εμπρός και πίσω δισκόφρενα. 
			4.13.2	 Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώς την μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας - ταχυτήτων του Ο/Α, καθώς και σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης (EBD). Η ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος ευστάθειας (ΕSP ή αντίστοιχο) και συστήματος αντιολίσθησης κινητήριων τροχών ( ASR ή αντίστοιχο).
			4.13.3 Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), με επενέργεια στους οπίσθιους τροχούς ή στο διαφορικό.
	4.14	Σύστημα Ανάρτησης
4.14.1 Το σύστημα ανάρτησης θα είναι ειδικό για Ο/Α και θα εξασφαλίζει άνεση, ασφάλεια κατά την κίνηση του, και δεν θα μεταφέρονται κραδασμοί, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απαιτήσεις σε δυσμενείς καταστάσεις κίνησής του με πλήρες φορτίο.
4.14.2 Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει κατά προτίμηση ανεξάρτητη ανάρτηση ανά τροχό, τερματικά λάστιχα μειώσεως κρούσεων και ράβδο σταθεροποίησης.
4.14.3 Το οπίσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει παραβολικά φύλλα σούστας διπλής κάμψεως (προοδευτικής δράσης) ή ανεξάρτητη ή ημιανεξάρτητη ανάρτηση ή κατά προτίμηση  υδροπνευματική ανάρτηση ή ηλεκτροπνευματική ανάρτηση .
	4.14.4 Αποσβεστήρες (Ammortiseur) υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου, διπλής ενέργειας σε όλους τους τροχούς.
	4.15	Τροχοί - Ελαστικά
Οι τροχοί (σώτρα) θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί, ισχυρής κατασκευής ή αλουμινίου.
4.15.1 To Ο/Α θα φέρει μονούς τροχούς και στους δύο άξονες, καθώς και έναν (1) εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή κατάλληλη θέση με ελαστικό, ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών με τα υπόλοιπα.
4.15.2 Τα ελαστικά (επίσωτρα) θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), κατάλληλα για τα δεδομένα κίνησης του Ο/Α (βάρος, ταχύτητα κλπ) και θα παρέχουν σταθερότητα για κίνηση σε ολισθηρό αλλά και σε βρεγμένο ασφαλτικό δίκτυο.
4.15.3 Τα ελαστικά, θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής (όχι μεγαλύτερης του ενός έτους από την παραλαβή του Ο/Α).
	4.16	Ηλεκτρικό Σύστημα
Το ηλεκτρικό σύστημα του Ο/Α θα διαθέτει:
4.16.1 Κατάλληλο (ους) συσσωρευτή (ές) των 12V και με επαρκή χωρητικότητα τουλάχιστον 90 Αh, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του Ο/Α. Ο (ι) συσσωρευτής (ές) θα είναι κλειστού τύπου, άνευ συντήρησης (Maintenance Free Battery), τοποθετημένος (οι) σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο - συντήρηση.
4.16.2 Το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι ικανό να παρέχει αυτόνομη λειτουργία όλων των συσκευών και οργάνων του ιατρικού εξοπλισμού (για ελεγχόμενο χρόνο ή και απεριόριστο εφ όσον παρέχεται ρεύμα στον εξωτερικό ρευματολήπτη 220V, από εξωτερική πηγή)  χωρίς τη λειτουργία του κινητήρα του οχήματος και έκλυση καυσαερίων.
4.16.3 Το Ο/Α θα πρέπει να φέρει ανάλογο ρευματολήπτη που θα δέχεται ηλεκτρική ισχύ από αντίστοιχο ρευματοδότη του Α/Φ C-130 της ΠΑ, τάσεως 115 VΑC/400Hz και 28 VDC. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει και ανάλογο ηλεκτρικό μετατροπέα ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη λειτουργία του εξοπλισμού και ειδικότερα του ιατρικού εξοπλισμού μετά τη μετατροπή της παραπάνω παρεχόμενης τάσεως από το Α/Φ.
4.16.4  Εντός του θαλάμου του ασθενούς και πλησίον των ρευματοδοτών τάσης 12V DC, θα υπάρχει κατάλληλα προσδεμένος πρόσθετος, φορητός, ηλεκτρικός μετατροπέας τάσης (Inverter) με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
· Μετατροπέας τάσης (Inverter) από 12V συνεχούς ρεύματος μπαταρίας αυτοκινήτου σε 230V εναλλασσόμενου καθαρού ημιτόνου.
· Συνεχόμενη παραγωγή Ισχύος: 240 - 300W.
· Τάση εισόδου: 10 - 15V DC μέσω καλωδίου που θα καταλήγει σε ρευματολήπτη τύπου “αναπτήρα” αυτοκινήτου και με επαρκές μήκος ώστε να φτάνει μέχρι τους ρευματοδότες των 12V DC της καμπίνας ασθενούς.
· Τάση εξόδου: 220V AC, 50Hz - 60Hz σε ρευματοδότη (πρίζα) τύπου “Schuko”.
· Να διαθέτει προστασία από χαμηλή είσοδο ρεύματος, υπερφόρτωσης εξόδου, βραχυκυκλώματος και προστασία από υψηλή θερμοκρασία.
· Πλησίον των ρευματοδοτών τάσης 12V DC θα υπάρχουν δύο (2) ρευματοδότες (πρίζες) τύπου “Schuko” που θα λειτουργούν όταν στο Ο/Α παρέχεται ρεύμα 220 V στον εξωτερικό ρευματολήπτη από εξωτερική πηγή. Επίσης ο ηλεκτρικός μετατροπέας τάσης (Inverter) να δίνει τάση εξόδου 220 V AC, 50Hz-60Hz σε τουλάχιστον δύο (2) ρευματοδότες (πρίζες) τύπου “Schuko”.
		4.16.5	Αυτόματο ισχυρό ηχητικό και φωτεινό σήμα οπισθοπορείας καθώς και κάμερα οπισθοπορείας.
4.16.6 Το Ο/Α να διαθέτει τον ηλεκτρικό εξωτερικό φωτισμό που προβλέπεται από τον ΚΟΚ και επιπλέον προβολείς ομίχλης μπρος-πίσω. Κατά τη στάση του Ο/Α  για παραλαβή ασθενούς, το Ο/Α να είναι ευδιάκριτο με κατάλληλο φωτισμό και ανακλαστικές ταινίες, στο εσωτερικό των πορτών, από τα οχήματα που ακολουθούν  για την αποφυγή ατυχημάτων.
4.17	Ασύρματη Επικοινωνία
4.17.1 Το Ο/Α θα έχει την δυνατότητα για εγκατάσταση συσκευής ασυρμάτου επικοινωνίας και τα απαραίτητα παρελκόμενα για την τοποθέτηση του, όπως καλωδίωση, κεραία, βάση κεραίας κατάλληλος χώρος υποδοχής της συσκευής κλπ, του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ένα (1) δείγμα θα διατεθούν από την Υπηρεσία.
4.17.2 Ενδεικτικά, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ασυρμάτου που διατίθεται από την Υπηρεσία είναι:
· RF ΡOWER 50 Watt με δυνατότητα και 25 Watt.
· Συχνότητα εκπομπής 146 - 170 MHz ( VHF/FM )
· Διαμόρφωση 16 F3
· Συντονισμός Synthesizer (με δυνατότητα αλλαγής συχνότητας από το χρήστη)
· Κανάλια 16 και πάνω
· Διαχωρισμός καναλιών 25 KHz (optional 12,5 KHz)
· Τάση λειτουργίας 12 Volt μπαταρίας αυτοκινήτου
			4.17.3 Σύστημα ενδοεπικοινωνίας ανοικτής, αμφίδρομης ακροάσεως μεταξύ θαλάμου οδηγού και θαλάμου ασθενούς ενεργοποιούμενο από τον θάλαμο οδηγού και από τον θάλαμο ασθενούς. Η κάθε τερματική μονάδα από τις δύο θα βρίσκεται πλησίον του χρήστη σε προσιτό και εργονομικό σημείο. Οι Διαστάσεις Ασυρμάτου (ΜΧΠΧΥ), όπως θα καθοριστούν κατά το διαγωνισμό.
	4.18	Φορτία – Βάρη
Το Μέγιστο Μικτό Επιτρεπόμενο βάρος (Gross Weight) του Ο/Α να μην υπερβαίνει  τα 3.500 Kgr. Επίσης θα δοθούν στην προσφορά προς αξιολόγηση τα παρακάτω βάρη:
· Μικτό...............................Kgr
· Απόβαρο…………………..Kgr
· Ωφέλιμο...........................Kgr
	4.19	Διαστάσεις
Το Ο/Α θα έχει εξωτερικές διαστάσεις που θα το καθιστούν ευέλικτο στην κίνηση εντός των μεγαλουπόλεων και θα του επιτρέπουν τη διέλευση - στροφή από στενούς δρόμους, καθώς επίσης και να ανταποκρίνεται σε μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.
Αντίστοιχα οι εσωτερικές διαστάσεις κυρίως του θαλάμου ασθενών, πρέπει να είναι οι μέγιστες δυνατές, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη παροχή αποτελεσματικής επείγουσας ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας, όταν απαιτείται, στη διάρκεια μεταφοράς του ασθενούς. Ο θάλαμος θα πρέπει να έχει κατάλληλη εσωτερική διαρρύθμιση ώστε να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του χώρου.
4.19.1	Εξωτερικές διαστάσεις
			4.19.1.1	Επειδή το Ο/Α δύναται να είναι αερομεταφερόμενο, οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη φορτοεκφόρτωση σε Α/Φ C-130 της ΠΑ.
			4.19.1.2	Το Ο/Α πρέπει να είναι ευέλικτο, γρήγορο, εύκολο στο παρκάρισμα. Οι μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις, οι οποίες θα κατατεθούν με την προσφορά του προμηθευτή, θα είναι οι ακόλουθες :
· Μήκος μέχρι 6.20 m (περιλαμβανόμενου του οπίσθιου εξωτερικού σκαλοπατιού, το οποίο δε μπορεί να είναι ο προφυλακτήρας)
·  (χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες ) 2.10 m
· Ύψος μετά φανών (εκτός κεραίας)	μέχρι  2.80 m 
· Το μεταξόνιο του οχήματος (απόσταση μεταξύ του εμπρόσθιου και του οπίσθιου άξονα των τροχών) θα είναι τουλάχιστον 3,45 του μέτρου.
· Ελάχιστο ύψος από το έδαφος (αυτό λογιζόμενο μεταξύ των δύο (2) αξόνων)με το μεικτό βάρος, 19cm.
· Μέγιστη διάμετρος στροφής από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο να μην υπερβαίνει τα 14 m.
			4.19.2	Εσωτερικές διαστάσεις μετά την διασκευή.
4.19.2.1 Ελάχιστες επιθυμητές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ασθενών :
· Μήκος  3,20 m τουλάχιστον
· Πλάτος 1.70 m (μετρούμενο σε ύψος 10cm πάνω από το φορείο του ασθενούς τοποθετημένο στο θάλαμο)
· Ύψος	1.80 m τουλάχιστον (σε όλο το μήκος του θαλάμου και μετρούμενο στο κέντρο της καμπίνας με ελάχιστο εγκάρσιο πλάτος  οροφής 0,8 του μέτρου μη συμπεριλαμβανομένων των χειρολαβών).
	4.20	Θάλαμος Οδήγησης
4.20.1 Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ με αερόσακους οδηγού, συνοδηγού. Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική, αντηλιακή  και θερμική μόνωση εντός του θαλάμου.
4.20.2 Θα διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές συνήθους τύπου με κλείθρο, κεντρικό κλείδωμα, κλείδωμα με χειριστήριο και παράθυρα ηλεκτρικά. Θα είναι χωρισμένος από το θάλαμο ασθενών με διαχωριστικό μεταλλικό τοίχωμα  επενδυμένο από τις δύο πλευρές του με πολυεστέρα και θα φέρει εσωτερικά μονωτικό υλικό που στο επάνω μέρος θα έχει γυάλινο συρταρωτό παράθυρο ασφαλείας. Οι εξωτερικοί καθρέπτες θα είναι δύο επιπέδων, θερμαινόμενοι και θα ρυθμίζονται ηλεκτρικά από το εσωτερικό του οχήματος. 
4.20.3. Το κάθισμα οδηγού, να είναι ρυθμιζόμενο (εμπρός - πίσω, κλίση πλάτης), με καθ’ ύψος ρύθμιση, ειδικής επένδυσης για εύκολο καθαρισμό κτλ, και να φέρει στήριγμα κεφαλής ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και ζώνη ασφαλείας τριών σημείων εγκεκριμένου τύπου με προεντατήρα.
Το κάθισμα συνοδηγού να είναι διπλό, ειδικής επένδυσης για εύκολο καθαρισμό, εγκεκριμένου τύπου και να φέρει στηρίγματα κεφαλής ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων.
4.20.4 Το δάπεδο να είναι επενδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και να έχει ανάλογα πλαστικά ή ελαστικά αντιολισθητικά ταπέτα.
4.20.5 Θα εξασφαλίζει καλή ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση.
4.20.6 Το αλεξήνεμο και τα πλευρικά παράθυρα θα έχουν κρύσταλλα ασφαλείας με τα ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα που θα εξασφαλίζουν καλή στεγανότητα. Το αλεξήνεμο θα διαθέτει σύστημα παροχής νερού, με ηλεκτρική αντλία, ακροφύσια και τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες, καθώς και σύστημα αποπαγοποίησης.
4.20.7 Ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με :
· Εσωτερικό καθρέπτη, καθώς και εξωτερικούς, θερμαινόμενους διπλούς καθρέπτες, δεξιά και αριστερά της καμπίνας, αναδιπλούμενους. Οι εξωτερικοί καθρέπτες θα ρυθμίζονται ηλεκτρικά και θα έχουν σύστημα αποθάμβωσης.
· Σκιάδια αλεξήνεμου και θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες.
· Σύστημα ήχου. Το σύστημα ήχου να περιλαμβάνει ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότημα «ράδιο- MP3» ικανοποιητικής ισχύος και ακουστικής ικανότητας που θα περιλαμβάνει ικανό αριθμό ηχείων, με δυνατότητα σύνδεσης με smartphone μέσω Bluetooth.
· Να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα GPS με οθόνη καλής ευκρίνειας.
· Στο ταμπλό του οχήματος ή σε άλλη κατάλληλη εργονομικά θέση να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) βάσεις για την τοποθέτηση φιαλών νερού.
· Φορητό επαναφορτιζόμενο προβολέα τύπου LED, μαζί με την αντίστοιχη υποδομή επαναφόρτισής του από το Ο/Α.
			4.20.8 Επίσης θα διαθέτει :
· Σύστημα θέρμανσης.
· Θα υπάρχει σύστημα κλιματισμού (air condition) τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις του οποίου περιγράφονται παρακάτω.
· Κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και θορύβου.
			4.20.9 Θα υπάρχουν πίνακες οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του, κατάλληλου φωτισμού, με εργονομική διευθέτηση στο θάλαμο οδήγησης.
4.20.10  Πλήρες σύστημα (σετ) κάμερας και έγχρωμης οθόνης παρακολούθησης οπισθοπορείας αυτοκινήτου.
4.20.10.1 Στο οπίσθιο μέρος του οχήματος και συγκεκριμένα σε σταθερό σημείο στο μέσον, πάνω από τις οπίσθιες πόρτες, θα τοποθετηθεί κάμερα οπισθοπορείας. Η κάμερα θα είναι σταθερά στερεωμένη σε ειδική βάση που την συνοδεύει, πλην όμως θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής κλίσης της ως προς τον οριζόντιο άξονα.
4.20.10.2 Στο θάλαμο του οδηγού και συγκεκριμένα επί του πίνακα οργάνων (ταμπλό), στα αριστερά ή δεξιά του τιμονιού και σε εργονομική θέση, θα υπάρχει οθόνης παρακολούθησης της οπισθοπορείας του οχήματος. Προς διευκόλυνση του οδηγού, στην οθόνη θα εμφανίζονται έγχρωμες, βοηθητικές διαγραμμίσεις που θα σχηματίζουν τρεις (3) ζώνες προσέγγισης: Πράσινη, Κίτρινη & Κόκκινη.
4.20.10.3 Το σύστημα θα συνδέεται με τον αγωγό ρεύματος (καλώδιο) που τροφοδοτεί το φως οπισθοπορείας, το οποίο ανάβει αυτόματα με την ταχύτητα της όπισθεν. Με αυτόν τον τρόπο η κάμερα θα λειτουργεί μόνο όταν το όχημα θα κινείται προς τα πίσω, για τη μείωση κατανάλωσης ρεύματος από την μπαταρία του αυτοκινήτου και τη μη απόσπαση της προσοχής του οδηγού κατά την κανονική πορεία προς τα εμπρός. Η σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ κάμερας και οθόνης θα γίνεται ενσύρματα και όχι ασύρματα, η δε τροφοδοσία τους με ρεύμα θα γίνεται από το ηλεκτρικό κύκλωμα του αυτοκινήτου, αποκλειόμενης της αυτοτροφοδότησης με οποιοδήποτε είδος μπαταριών.
4.20.10.4 Η κάμερα και η οθόνη του συστήματος να είναι εργοστασιακής τοποθέτησης. Εάν δεν είναι εργοστασιακής τοποθέτησης (από τον κατασκευαστή του οχήματος), θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
4.20.10.4.1 Κάμερα οπισθοπορείας:
Η κάμερα οπισθοπορείας του αυτοκινήτου θα είναι μικρών διαστάσεων (μίνι), ευρυγώνια (120 έως 170°), πλήρως αδιάβροχη και θα προσφέρει πλήρη ορατότητα κατά την οπισθοπορεία. Θα πρέπει να προσφέρει αποτελεσματική εικόνα ακόμα και στο σκοτάδι, και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο με το φωτισμό που παρέχεται από τους κανονικούς λαμπτήρες οπισθοπορείας του οχήματος, τότε η ίδια η κάμερα να διαθέτει LED φωτισμού (κανονικού ή υπέρυθρου IR) που ενεργοποιούνται αυτόματα όταν μπαίνει η “όπισθεν”.
 - Αισθητήρας εικόνας: 1/3" CMOS έγχρωμος.
- Ελάχιστη φωτεινότητα: κάτω των 1,5 LUX.
- Τάση λειτουργίας: 10 ως 16V DC.
- Φακός: 2.8mm.
- Γωνία θέασης: 120 έως 170°.
- Απόδοση εικόνας κατ΄ ελάχιστον στα 420 TV lines.

4.20.10.4.2 Οθόνη (Μόνιτορ) έγχρωμη TFT:
-  Έγχρωμη TFT οθόνη.
- Τάση λειτουργίας (ονομαστική): 12V DC.
- Διαγώνιος: από 3,5" κατ΄ ελάχιστο έως 5,0" το μέγιστο.
- Ανάλυση: 480 x 240 effective pixels τουλάχιστον.
- Αυτόματη ανίχνευση PAL/NTSC.
- Χρόνος απόκρισης: 30ms.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: εύρος τουλάχιστον από -10°C έως +50°C.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: εύρος τουλάχιστον από -30°C έως +80°C.

4.20.11 Σε εμφανές σημείο στο θάλαμο του οδηγού, να υπάρχει ένδειξη φόρτισης της εξωτερικής  μπαταρίας των μηχανημάτων της καμπίνας ασθενούς.

	4.21	Διασκευή - Θάλαμος Επειγόντων Περιστατικών
		4.21.1 Αμάξωμα - θάλαμος
4.21.1.1 Η όλη διαμόρφωση και ο εξοπλισμός του θαλάμου ασθενών, η διάταξη των φορείων, καθισμάτων, ιατρικού κλπ εξοπλισμού, τα ντουλάπια, οι φιάλες, χειρολαβές, πίνακες κλπ θα περιγραφούν στην προσφορά αναλυτικά, τόσο από άποψη κατασκευής (υλικό, διάμετρος, διαστάσεις, πάχη, χειρολαβές, στρώματα κλπ), όσο και από άποψη λειτουργική (εξαγωγή -εισαγωγή-διακίνηση ασθενούς νοσηλευτή, συσκευών εξοπλισμού), θα εμφανισθούν σε πλήρες σχέδιο (κάτοψη-τομή) και θα κατατεθούν αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία (τύπος, φυλλάδια (prospectus) κλπ) που θα τεκμηριώνουν την ποιότητα και λειτουργικότητα της διασκευής και πρόσθετα θα διαπιστώνεται τόσο η ικανοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της διακήρυξης όσο και ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός είναι τυποποιημένο και δοκιμασμένο προϊόν εξειδικευμένου σε παρόμοιες κατασκευές οίκου.
4.21.1.2 Μέσα στο θάλαμο ασθενών, σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν οδηγοί (με μηχανισμό σταθεροποίησης) φιαλών, ορών αίματος, λάμπας κλπ, ώστε να μην αιωρούνται κατά την κίνηση του ασθενοφόρου. Γενικά η όλη διάταξη του εξοπλισμού του ασθενοφόρου  πρέπει να είναι μελετημένη και να μην επηρεάζει τη στατική και οδική συμπεριφορά του ασθενοφόρου. Επιπλέον στο θάλαμο ασθενούς και σε εργονομικά πρόσφορη θέση να τοποθετηθεί επιτοίχια βάση κατάλληλη για απολυμαντικά και αντισηπτικά διαλύματα σε πλαστικά, τυπικά δοχεία Eurobottle των 1000ml, κατασκευασμένη από συμπαγή και σκληρό πλαστικό ή/και μη οξειδούμενο μέταλλο (π.χ ανοδιωμένο αλουμίνιο). Να διαθέτει αντικαταστάσιμη αντλία με ρυθμιζόμενη δόση από 0,5ml έως 1,5ml ανά εμβολισμό. Η έξοδος του απολυμαντικού - αντισηπτικού υγρού να πραγματοποιείται από το άνω μέρος της συσκευής και σε σημείο που θα είναι υψηλότερα από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Να είναι εύκολη η περιοδική αλλαγή της φιάλης του απολυμαντικού. Να φέρει μεγάλο μεταλλικό βραχίονα μήκους τουλάχιστον 15 cm που να επιτρέπει τη χρήση της συσκευής από το προσωπικό με άσηπτη τεχνική (χειρισμός με τον αγκώνα).
4.21.1.3 Θα υπάρχουν δύο είσοδοι, στο πλάι (δεξιά) και πίσω. Η πλαϊνή πόρτα πρέπει να έχει μόνωση για σκόνη κλπ, κλείθρα, ασφάλεια, παράθυρο με κρύσταλλο γαλακτόχρουν, θα ανοίγει συρταρωτά, με ταυτόχρονη συγκράτηση στο τέρμα της διαδρομής της και θα είναι προσπελάσιμη είτε με αυτόματη πτυσσόμενη βαθμίδα (σκαλοπάτι), είτε με σταθερό σκαλοπάτι στο δάπεδο εκ κατασκευής. Η πίσω πόρτα πρέπει να έχει μόνωση (σκόνη κλπ), κλείθρο και παράθυρο με κρύσταλλο ασφαλείας. Η πίσω πόρτα πρέπει να έχει ικανό πλάτος για την άνετη και απευθείας είσοδο - έξοδο των δύο φορείων. Θα είναι δίφυλλη, θα αναδιπλώνεται μέχρι τα πλάγια του θαλάμου κατά 180ο (επιθυμητό 270ο) και θα διαθέτει μηχανισμό ανοίγματος - συγκράτησης των φύλλων της πόρτας, που να μην απαιτεί πρόσθετη στήριξη κατά τη φόρτωση - εκφόρτωση των φορείων και θα είναι ισχυρής και ανθεκτικής κατασκευής (με μηχανισμό απόσβεσης κρούσης εάν είναι εφικτό για τις 270ο) και με ανάλογη βαθμίδα πλάτους 17cm. Το ύψος της πλαϊνής συρόμενης πόρτας και της πίσω δίφυλλης θα φτάνει έως την οροφή. 
4.21.1.4 Τα υλικά διασκευής - διαμόρφωσης θαλάμου κλπ (επένδυση οροφής, δαπέδου, θόλων, τοιχωμάτων κλπ), θα είναι κατάλληλα για πλύση, απολύμανση και εξασφάλιση ικανοποιητικής θερμικής, ηχητικής μόνωσης και προστασίας έναντι πυρκαγιάς. Ειδικά η οροφή τα τοιχώματα, θόλοι, διαχωριστικό, πόρτες, θα είναι καλυμμένα με ενισχυμένο πολυεστέρα λευκό άριστης ποιότητας. 
4.21.1.5 Ο θάλαμος ασθενών θα έχει επαρκή ηχητική και θερμική μόνωση. Το δάπεδο του θαλάμου ασθενών θα επενδυθεί εσωτερικά ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιβακτηριδιακή προστασία, με πολυουρεθανικό δάπεδο, δύο (2) συστατικών και κοκκώδες υλικό (για να δημιουργεί αντιολισθητική επιφάνεια) ,υπερυψωμένο περιμετρικά τουλάχιστον 5cm (για να προστατεύονται όλες οι εσωτερικές επικατασκευές, που στερεώνονται στο δάπεδο από την είσοδο νερού, όταν πλένεται το εσωτερικό του οχήματος).
4.21.1.6 Τα τοιχώματα και η οροφή θα έχουν μόνωση ικανού πάχους ως και επένδυση με απλό πολυεστέρα ή άλλο πλαστικό υλικό διαμορφωμένο σε κενό. Σε περίπτωση χρήσης πολυεστέρα, αυτός θα είναι χρώματος λευκού από κατασκευής του. Η εσωτερική κατασκευή από πολυεστέρα θα είναι μονοκόμματη κατά το δυνατό (ελάχιστα τεμάχια), ώστε να αποφευχθούν οι αρμοί και οι συνδέσεις, οι οποίες έχουν το μειονέκτημα να συγκεντρώνουν σκόνες και μικρόβια και να παρουσιάζουν δυσκολία στον καθαρισμό. Το διαχωριστικό θα είναι επενδεδυμένο με πολυεστέρα πάχους τουλάχιστον 2mm και από τις δύο πλευρές για να επιτυγχάνεται καλύτερη μόνωση του θαλάμου. Η στήριξη του εξοπλισμού (με κοχλίες ή ήλους) επί των πολυεστερικών τοιχωμάτων, να γίνεται με κατάλληλα μεταλλικά αντικρίσματα ή νευρώσεις στο εσωτερικό μέρος του πολυεστερικού τοιχώματος στις θέσεις της διάτρησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αντοχή του τοιχώματος κατά τις καταπονήσεις των στηριγμάτων. Στην οροφή του θαλάμου και σε κατάλληλες θέσεις (πάνω ακριβώς από το σταθερό φορείο, όσο και από το εφεδρικό, όταν αυτό βρίσκεται ανεπτυγμένο) να τοποθετηθούν δύο (2) τουλάχιστον συστήματα ανάρτησης που να παρέχουν την δυνατότητα ανάρτησης δύο (2) τουλάχιστον φιαλών χορήγησης υγρών από 250 -1.000 ml, από το καθένα. Τα συστήματα ανάρτησης να έχουν μηχανισμό σταθεροποίησης ώστε να εμποδίζεται η ταλάντωση των φιαλών κατά την κίνηση του ασθενοφόρου. Οι φιάλες να ακινητοποιούνται με ειδικούς ιμάντες στην εσωτερική επιφάνεια του καλύμματος (καπάκι) της κρύπτης, το οποίο οφείλει να έχει στρογγυλεμένες και ατραυματικές κατά το δυνατόν γωνίες.
Κάθε άλλη πρόταση του διασκευαστή να κριθεί και να αξιολογηθεί από την εργονομία και την κατασκευαστική του τελειότητα.
Στην οροφή του θαλάμου και σε κατάλληλη θέση, να τοποθετηθεί μία (1) επιμήκης χειρολαβή (μπάρα στήριξης προσωπικού). Η χειρολαβή αυτή να είναι μεταλλική, αντιολισθητικής επιφάνειας.
					4.21.1.6.1 Χειρολαβή - μπάρα
					4.21.1.6.2. Στην οροφή του θαλάμου και σε κατάλληλη θέση, να τοποθετηθεί μία (1) επιμήκης χειρολαβή (μπάρα στήριξης προσωπικού). Η χειρολαβή αυτή να είναι μεταλλική, αντιολισθητικής επιφάνειας με ελάχιστο μήκος 1,5m και να στηρίζεται κατά μήκος σε τρία σημεία . Να μην εξέχει από το κατώτερο σημείο της οροφής και να βρίσκεται σε κατάλληλα διαμορφωμένες υποδοχές στην επένδυση της οροφής προς αποτροπή τραυματισμών. Σε άλλη περίπτωση, κατά την οποία η χειρολαβή εξέχει από το κατώτερο σημείο της οροφής, θα πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικά μέτρα παθητικής ασφάλειας. Επιπλέον επί της μεταλλικής χειρολαβής να υπάρχουν αναρτημένες δύο (2) χειρολαβές , από εύκαμπτο ανθεκτικό υλικό με δυνατότητα ακινητοποίησης (κούμπωμα) στην οροφή του οχήματος.
					4.21.1.6.3  Αποδεκτή είναι η ύπαρξη δύο (2) παράλληλων μεταλλικών χειρολαβών.

4.21.1.7 Όλα τα τζάμια του θαλάμου ασθενών θα είναι γαλακτόχρωμα μέχρι ύψος 1,70m περίπου από το έδαφος και θα αναφερθεί στην προσφορά η τεχνική επεξεργασίας του κρυστάλλου (φθορίωση, αμμοβολή κ.α.), αποκλειομένων των αυτοκόλλητων υλικών.
4.21.1.8 Μεταξύ της εσωτερικής διασκευής του θαλάμου από πολυεστέρα και του εξωτερικού περιβλήματος να τοποθετηθεί μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητας το οποίο να εξασφαλίζει:
· Θερμική μόνωση με συντελεστή όχι μεγαλύτερο από 1 Κcal/m2hoC.
· Ηχητική μόνωση στο εσωτερικό του θαλάμου ασθενούς σύμφωνα με το πρότυπο CEN, EN 1789.
4.21.1.9 Σε κατάλληλο σημείο του θαλάμου (και όχι στο δάπεδο) να υπάρχει στερεωμένο δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο ατσάλι (inox), καθώς και δοχείο απόρριψης βελονών τοποθετημένο σε βάση υποδοχής/στήριξης δίπλα στο κάθισμα ιατρού.

		4.21.2 Ηλεκτρικό Σύστημα Ο/Α
4.21.2.1 Το ηλεκτρικό σύστημα του ασθενοφόρου, θα πρέπει να διακρίνεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ανεξάρτητα υποσυστήματα:
· Βασικό σύστημα του κυρίως οχήματος.
· Σύστημα τροφοδοσίας των επί του οχήματος υπερκατασκευών.
· Σύστημα για τον θάλαμο ασθενών, όπου πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητες γραμμές (κυκλώματα), ώστε να μην τίθενται εκτός λειτουργίας όλα τα φώτα και οι ρευματοδότες ταυτόχρονα.
· Σύστημα επικοινωνιών.
4.21.2.2 Το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι κατάλληλο για την κάλυψη όλων των αναγκών του οχήματος (εκκίνηση, ασφαλή οδήγηση, κυκλοφορία, φόρτιση των συσσωρευτών και λειτουργία του εξοπλισμού), με τάση 12 Volt. Ο υπόψη δεύτερος συσσωρευτής, ως πρόσθετος, θα είναι των ιδίων χαρακτηριστικών με το βασικό συσσωρευτή και τοποθετημένος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με την αντίστοιχη βάση στερέωσής του και θα συνδέεται με το λοιπό ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου για πλήρη λειτουργία, φόρτιση κλπ. Οι χώροι και οι βάσεις στερέωσης των συσσωρευτών θα επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, για άμεσο έλεγχο και συμπλήρωση υγρών, χωρίς να απαιτείται μετακίνησή τους. Επιπλέον, η συνδεσμολογία τους, θα επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτισή τους, χωρίς όμως να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τον ένα στον άλλο, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ενέργεια για την εκκίνηση του κινητήρα.
4.21.2.3 Επί της εξωτερικής πλάγιας πλευράς του θαλάμου ασθενών, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή θα τοποθετηθεί ειδικός ρευματολήπτης 230 V-50 Hz (τάση δικτύου πόλης). Αυτός θα καταλήγει σε ηλεκτρονική σταθεροποιητική διάταξη φόρτισης των δύο συσσωρευτών. Θα δοθεί τυποποιημένη ανάλογη μπαλαντέζα μήκους 15 m για να μπορεί να συνδεθεί ο φορτιστής μέσω του εξωτερικού ρευματολήπτη με πηγή 220 Volt. Το σύστημα τροφοδοσίας 230 V-50 Hz θα είναι εφοδιασμένο με ρελέ προστασίας, με ευαισθησία στη διαφυγή 30 mA , ως και ηλεκτρική διάταξη, που δεν θα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα εάν ο ρευματολήπτης των 230 V-50 Hz δεν έχει απομακρυνθεί.
4.21.2.4  Ο εναλλάκτης (γεννήτρια) θα είναι επαρκούς ισχύος για τη φόρτιση των δύο (2) συσσωρευτών και θα επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών του οχήματος όταν αυτό βρίσκεται σε κίνηση, ως ασθενοφόρου και πρόσθετα για τις ανάγκες του ασύρματου. Στην προσφορά, θα περιγράφονται αναλυτικά οι καταναλώσεις του βασικού και συμπληρωματικού εξοπλισμού, ο οποίος θα τροφοδοτηθεί από τη δεύτερη επιπλέον μπαταρία. Επιπρόσθετα, το σύστημα θα πρέπει να φορτώνει τους επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές όλων των ηλεκτρικών - ιατρικών συσκευών, ακόμη και όταν ο κινητήρας του οχήματος εργάζεται σε ρελαντί.
4.21.2.5  Ο εσωτερικός φωτισμός του θαλάμου οδήγησης θα διαθέτει ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά, που θα ανάβουν και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει κάποια από τις πόρτες οχήματος. Εκτός από το φωτισμό στο θάλαμο οδηγού, θα υπάρχει στο θάλαμο ασθενών φωτισμός για την παροχή Πρώτων Βοηθειών, ο οποίος θα είναι τύπου χαμηλής κατανάλωσης (φθορισμού), ενσωματωμένος στην εσωτερική επένδυση (χωρίς να προεξέχει). Ο φωτισμός θα βρίσκεται στην οροφή του οχήματος ή σε κατάλληλη γι’ αυτό το σκοπό θέση, για να φωτίζει το μεταφερόμενο ασθενή και για την παροχή Πρώτων Βοηθειών και θα περιλαμβάνει:
· Δύο (2) κατ΄ ελάχιστον φωτιστικές μονάδες (πλαφονιέρες) με φωτιστικά στοιχεία τύπου LED που θα αποδίδουν ομοιογενή φωτισμό σε όλο το θάλαμο και με ένταση φωτισμού, μετρούμενη στην επιφάνεια κατάκλισης του φορείου, τουλάχιστον 500 Lux. Ο φωτισμός τους θα είναι ψυχρός (cool light) άνω των 4.000οΚ. Θα λειτουργούν δε ανεξάρτητα η μία από την άλλη με δικό τους διακόπτη εβρισκόμενο στο θάλαμο ασθενούς.
·  Τρεις (3) φωτιστικές μονάδες (πλαφονιέρες) που να δίνουν μπλε φως για τη νύχτα. Οι μονάδες αυτές θα μπορεί να είναι ενιαίες με τις πιο πάνω φωτιστικές μονάδες (πλαφονιέρες).
· Δύο (2) φωτιστικές μονάδες (πλαφονιέρες) που η ενεργοποίηση-απενεργοποίησή τους να γίνεται αυτόματα το άνοιγμα-κλείσιμο των δύο πίσω θυρών.
· Δύο (2) φωτιστικές μονάδες που θα είναι τοποθετημένες στο πάνω πίσω μέρος του οχήματος εσωτερικά και θα είναι ενσωματωμένες στον πολυεστέρα, για να φωτίζουν τον περιβάλλοντα χώρο προς διευκόλυνση της φόρτωσης-εκφόρτωσης του φορείου.
Κάθε φωτιστική μονάδα να είναι εφοδιασμένη με λυχνία αλογόνου ισχύος τουλάχιστον 55 W σε συνδυασμό με παραβολικό κάτοπτρο. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί φωτιστικό στοιχείο LED με ισοδύναμο φωτιστικό αποτέλεσμα. Η ενεργοποίηση-απενεργοποίησή τους να γίνεται από τον θάλαμο ασθενούς με ειδικό διακόπτη ή με το άνοιγμα - κλείσιμο των πίσω θυρών.
4.21.2.6 Θα υπάρχει ηλεκτρικός πίνακας 12 Volt με γενικό διακόπτη, γραμμές για τους ρευματοδότες, διακόπτες φωτισμού, εξαεριστήρων κλπ και αντίστοιχες ασφάλειες κυκλωμάτων. Θα τροφοδοτείται από τους δύο συσσωρευτές με παρεμβολή αντίστοιχων ανεξάρτητων επαναοπλιζόμενων ασφαλειών (με απλή πίεση), στις οποίες θα έχει εύκολη πρόσβαση (σε προσιτή θέση) ο οδηγός του οχήματος. Θα δοθούν πλήρη στοιχεία για όλα τα φωτιστικά σώματα, προβολείς κλπ και θα υπάρχει αντιπαρασιτική διάταξη.
4.21.2.7 Το ασθενοφόρο θα είναι εφοδιασμένο με πολυφαρικό σύστημα τύπου LED που θα αποτελεί μια μπάρα φωτισμού, η οποία πρέπει να έχει αεροδυναμική μορφή και να παρουσιάζει τη μικρότερη δυνατή αντίσταση αέρα. Να αποτελείται από μία βάση από ελαφρύ μέταλλο, ανθεκτικό στην οξείδωση, όπου θα είναι εγκατεστημένα τα απαραίτητα φωτιστικά στοιχεία τεχνολογίας LED και το ηχείο εκπομπής ήχου της σειρήνας, όλα σε ενιαίο σύνολο. Τα φωτιστικά στοιχεία LED να αποδίδουν την ένταση φωτεινότητας που προβλέπεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό ECE R65 για τα πολυφαρικά συστήματα οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και να παράγουν δέσμες κυανού φωτός σε οριζόντιο επίπεδο 360 μοιρών, χωρίς να αφήνουν τυφλό σημείο. Τα φωτιστικά στοιχεία LED θα παράγουν αναλαμπές με ρυθμό μεταξύ από 120 έως 240 αναλαμπές ανά λεπτό. Η σχεδίαση να εξασφαλίζει έντονη φωτεινή σήμανση στο όχημα και ταυτόχρονα να μην είναι εκτυφλωτική για τους οδηγούς των ακολουθούντων οχημάτων. Κάθε φανός να καλύπτεται στεγανά με κάλυμμα ή καλύμματα από πλαστικό μεγάλης αντοχής Polycarbonate, χρώματος κυανού (ή να είναι άχρωμο, εάν οι λαμπτήρες εκπέμπουν οι ίδιοι κυανό φως) που δεν θα ξεθωριάζει και δεν θα θολώνει από την επίδραση των ηλιακών ακτινών. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Το μήκος της μπάρας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 120 cm, το ύψος της με το ηχείο (περιλαμβανομένων των στηριγμάτων) να μην υπερβαίνει τα 20 cm, το πλάτος της με το ηχείο μέχρι 35 cm. Το όλο σύστημα της μπάρας να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 12 V DC με γείωση αρνητικού πόλου, να έχει μικρή κατανάλωση ισχύος και να φέρει αντιπαρασιτική διάταξη για να μην δημιουργεί παρεμβολές στον πομποδέκτη των οχημάτων. Θα πρέπει, ακόμη, να πληροί τον ευρωπαϊκό κανονισμό ECE R65 διαθέτοντας σχετική έγκριση τύπου.
4.21.2.8  Ο ενισχυτής της σειρήνας θα έχει ισχύ τουλάχιστον 100 W και θα παράγει τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς διαπεραστικούς ήχους σε περιοχή συχνότητας από 700 έως 1800 Ηz. Η ένταση εξόδου του ήχου της σειρήνας από το ηχείο να μην είναι μικρότερη από 120 dB σε απόσταση τριών (3) μέτρων από το ηχείο. Το ηχείο να έχει ισχύ 100 W RMS τουλάχιστον και να βρίσκεται στο μέσον της μπάρας, προστατευόμενο με κάλυμμα, το οποίο να μην παρεμποδίζει την εκπομπή του ήχου. Ο χειρισμός της σειρήνας από το πλήρωμα θα επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου χειριστηρίου το οποίο θα είναι εργονομικά τοποθετημένο στο θάλαμο οδήγησης και σε σημείο επί του πίνακα οργάνων, ευχερώς προσιτό τόσο από την θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού.
4.21.2.9  Στο μπροστινό μέρος του ασθενοφόρου και επί της μάσκας ή του καλύμματος (καπό) του κινητήρα να τοποθετηθούν δύο (2) αναλάμποντες φανοί τύπου led (“φλας αναγνώρισης”). Κάθε φανός “φλας αναγνώρισης” να παράγει 90 - 150αναλαμπές/min, χρώματος μπλε. Να είναι κατάλληλοι και ικανής ισχύος για την επαύξηση της έγκαιρης αναγνώρισης του ασθενοφόρου.
4.21.2.10 Επιπλέον δύο (2) αναλάμποντες φανοί τύπου led (“φλας αναγνώρισης”), όμοιων προδιαγραφών με τους προαναφερόμενους, θα τοποθετηθούν και επί των πλευρών της οροφής σε κατάλληλα διαμορφωμένα ανοίγματα ή εσοχές.
4.21.2.11 Όλοι οι αναλάμποντες φανοί-φλας αναγνώρισης θα ενεργοποιούνται ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση των κύριων φανών προειδοποίησης του ασθενοφόρου οχήματος (δηλ. το πολυφαρικό και οπίσθιους φάρους). Θα πρέπει για τα εν λόγω φωτιστικά σώματα (δηλ. το πολυφαρικό, οι οπίσθιοι φάροι και τα “φλας αναγνώρισης”) να είναι δυνατή η ενεργοποίησή τους και με τον κινητήρα του οχήματος εκτός λειτουργίας.
4.21.2.12 Στο πίσω μέρος της οροφής του ασθενοφόρου, να τοποθετηθούν δύο (2) πολυεστερικές βάσεις, η μία στο δεξιό και η άλλη στο αριστερό άκρο, και η καθεμία από αυτές να φέρει από έναν (1) αναλάμποντα φανό (φάρο) και ένα (1) φανό κινδύνου (alarm). Ο κάθε αναλάμπων φανός (φάρος) να φέρει φωτιστικά στοιχεία τεχνολογίας LED και να εκπέμπει φωτεινή δέσμη κυανού φωτός με την ένταση φωτεινότητας που προβλέπεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό ECE R65 για τους αναλάμποντες φανούς οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, σε τόξο 360ο  χωρίς να αφήνει ακάλυπτα σημεία και με ρυθμό μεταξύ από 120 έως 240 αναλαμπές/min. Ο αναλάμπων φανός να καλύπτεται στεγανά με μονοκόμματο κάλυμμα από πλαστικό μεγάλης αντοχής Polycarbonate, χρώματος κυανού που να μην ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών ακτίνων. Θα πρέπει, ακόμη, να πληροί τον ευρωπαϊκό κανονισμό ECE R65 διαθέτοντας σχετική έγκριση τύπου. Οι δύο (1+1) φανοί κινδύνου (alarm) πορτοκαλί χρώματος, τύπου led, να είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένοι με το υπόλοιπο σύστημα φανών κινδύνου (alarm) του οχήματος και να ενεργοποιούνται αυτόματα, δίχως επιπλέον χειρισμό, όταν τίθενται σε λειτουργία τα βασικά φώτα κινδύνου (alarm) του οχήματος. Οι φανοί κινδύνου να είναι τοποθετημένοι με τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται, όσον αφορά στην ορατότητα, από το άνοιγμα των πίσω θυρών.
4.21.2.13 Στο εμπρόσθιο μέρος της οροφής του οχήματος να τοποθετηθεί ένα εξωτερικό φως περιστρεφόμενο για έρευνες (προβολέας ανίχνευσης) που να αποτελείται από λυχνία αλογόνου τουλάχιστον 55 W με παραβολικό κάτοπτρο, να προστατεύεται από διαφανές κάλυμμα και να ελέγχεται ηλεκτρικά από τον οδηγό με δυνατότητα στροφής τουλάχιστον άνω-κάτω 140ο  και δεξιά-αριστερά 360ο.
4.21.2.14 Ακόμη, από δύο (2) φανοί θα τοποθετηθούν εξωτερικά στις δύο πλευρές της οροφής του ασθενοφόρου, δηλαδή τέσσερις (4) φανοί συνολικά, οι οποίοι θα φωτίζουν τον περιβάλλοντα χώρο προς διευκόλυνση των ενεργειών του πληρώματος. Κάθε φανός θα είναι εφοδιασμένος με λυχνία ισχύος 21 W σε συνδυασμό με παραβολικό κάτοπτρο. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί φωτιστικό στοιχείο LED με ισοδύναμο φωτιστικό αποτέλεσμα. Η φωτεινή δέσμη θα κατευθύνεται από τις πλευρές της οροφής προς το έδαφος με κλίση 45ο ±10%. Θα λειτουργούν με συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα τάσεως 12 V DC. Οι φανοί αυτοί να καλύπτονται με στεγανό κάλυμμα από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής, που δεν θα ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών ακτινών. Η τοποθέτησή τους επί των πλευρών της οροφής να γίνει κατά τρόπο ώστε να προεξέχουν το λιγότερο δυνατόν. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Η λειτουργία τους θα επιτυγχάνεται με διακόπτη στο ταμπλό του οχήματος και πλησίον του οδηγού και του συνοδηγού.
4.21.2.15 Οι εξωτερικοί αναλάμποντες φανοί (πολυφαρικό και οπίσθιοι φάροι) και ο προβολέας ανίχνευσης να ελέγχονται από τον οδηγό μέσω κονσόλας με διακόπτες και να προστατεύονται από ανεξάρτητες ασφάλειες. Η κονσόλα να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση στο ταμπλό του θαλάμου οδηγού, ώστε να είναι προσιτή τόσο από την θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού. Τα φωτιστικά εξωτερικά επί της οροφής και το ηχείο της σειρήνας να μην προεξέχουν περισσότερο των 20 cm πάνω από την επιφάνεια της οροφής. Στα φωτιστικά που βρίσκονται εξωτερικά επί της οροφής να τοποθετηθεί πλέγμα προστασίας. Σε όσα φωτιστικά απαιτείται, για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων του ασθενοφόρου, να υπάρχουν αντιπαρασιτικές διατάξεις. Η στερέωση των φάρων, των λοιπών πρόσθετων φώτων της διασκευής, των ηχείων σειρήνων, των κεραιών, καθώς και όποιου άλλου προσαρτήματος της διασκευής, στην οροφή του οχήματος, να πραγματοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους χωρίς να απαιτείται το ξήλωμα ολόκληρης της πολυεστερικής έδρας ή των επενδύσεων στο εσωτερικό του οχήματος. Για παράδειγμα η στήριξη (βίδωμα) των φάρων στην πολυεστερική τους βάση να γίνεται με περικόχλια που να είναι στερεωμένα στο εσωτερικό της βάσης, έτσι ώστε όταν επιχειρείται η αντικατάσταση ενός φάρου, τα περικόχλια να μην πέφτουν (και να απαιτείται το ξήλωμα όλης της βάσης για τη στερέωση).
4.21.2.16 Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να επισυνάψουν υποχρεωτικά στις προσφορές τους πλήρη τεχνική περιγραφή, εργοστασιακά φυλλάδια (prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτεινής και ηχητικής σήμανσης και να εγγυηθούν την ανθεκτικότητα των σημάνσεων τουλάχιστο για πέντε (5) έτη.
4.21.2.17 Θα τοποθετηθεί σύστημα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των δύο θαλάμων οδηγού - ασθενών. Το σύστημα θα απομονώνεται από τον οδηγό και θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του θαλάμου ασθενών.
4.21.2.18 Όλες οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και πλακέτες που τυχόν τοποθετούνται στο δάπεδο του θαλάμου ασθενούς ή και σε ύψος μέχρι 20cm από αυτό να διαθέτουν προστασία από διείσδυση ξένων σωμάτων ή υγρασίας τουλάχιστον κατηγορίας ΙΡ 25.
4.21.2.19 Να περιγραφούν στην προσφορά αναλυτικά, οι καταναλώσεις του βασικού και συμπληρωματικού εξοπλισμού , ο οποίος θα τροφοδοτηθεί από τον δεύτερο επιπλέον συσσωρευτή . Το όλο σύστημα πρέπει να είναι ικανό να φορτίζει τους συσσωρευτές όλων των ηλεκτρικών συσκευών, ακόμη και όταν ο κινητήρας του οχήματος εργάζεται στο ρελαντί.
4.21.3 Κλιματισμός - Θέρμανση - Εξαερισμός
4.21.3.1 Κλιματιστική μονάδα
4.21.3.1.1 Στο Ο/Α θα υπάρχει κλιματιστική μονάδα με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων και οσμών, για την εξυπηρέτηση και των 2 θαλάμων (οδηγού και ασθενών), η οποία θα περιγραφεί αναλυτικά στην προσφορά που θα παρέχει όλα τα στοιχεία για τη διαπίστωση της απόδοσης φυλλάδια (prospectus) κλπ. Η ρύθμιση της μονάδος θα είναι ανεξάρτητη στους δύο θαλάμους.
4.21.3.1.2 Με την προφορά θα κατατεθούν ψυκτικό και ηλεκτρικό διάγραμμα της εγκατάστασης. Η ρύθμιση της ποσότητας του ψυχρού αέρα, θα είναι ανεξάρτητη στους δύο θαλάμους. Τεχνική λύση με το συμπυκνωτή τοποθετημένο κάτω από το δάπεδο του οχήματος δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω των ειδικών συνθηκών κυκλοφορίας του ασθενοφόρου. Κατά προτίμηση, ο συμπυκνωτής (condenser) της κλιματιστικής μονάδας να τοποθετηθεί επί της οροφής, προκειμένου, αφενός να διασφαλίζεται ότι δεν θα καταστρέφεται στις περιπτώσεις μικροσυγκρούσεων, αφετέρου να αυξάνει η ευχέρεια αποβολής θερμότητας. Επίσης θα πρέπει το ύψος του να είναι μικρότερο των 20 cm και να μην επηρεάζει την αεροδυναμική του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η διάνοιξη οπών επί της οροφής αναλόγου διατομής για να διέλθουν μόνον οι σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού και η στεγανοποίηση θα γίνει κατά τρόπο που θα εγγυάται την απόλυτη στεγανοποίηση της οροφής. Δεν γίνεται αποδεκτή τοποθέτηση του εξατμιστή (evaporator) επάνω από την οροφή του οχήματος και ουδενός εκ των εξαρτημάτων του.
4.21.3.1.3. Η συνολική, ψυκτική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 30.000 ΒΤU/h, θα πρέπει δε να μελετηθεί, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των θαλάμων οδηγού και ασθενούς, υπό τις συνθήκες μόνωσης (παράθυρα, πόρτες κλπ) του προσφερομένου ασθενοφόρου για τις συνθήκες θέρους. Η ζητούμενη ψυκτική ισχύς αφορά το σύνολο της κλιματιστικής διάταξης, δηλαδή την ψυκτική ισχύ που αποδίδεται στο χώρο από τον εξερχόμενο ψυχρό αέρα και όχι την ονομαστική ισχύ του συμπιεστή ή του εξατμιστή. Να κατατεθεί με την προσφορά σχετική μελέτη για την ψυκτική απόδοση της διάταξης υπογεγραμμένη από μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό, στην οποία θα παρέχονται όλα τα στοιχεία εργοστασιακά φυλλάδια, prospectus, κλπ) για τη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων.
Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργεί τόσο στο θάλαμο ασθενούς όσο και στο θάλαμο οδηγού και σε θέσεις απομακρυσμένες από τις εξόδους του αέρα, θερμοκρασία 7 - 10°C χαμηλότερη από την εξωτερική θερμοκρασία, εντός 15 min περίπου, με το ασθενοφόρο εν κινήσει.
4.21.3.1.4 Το ψυκτικό υγρό θα είναι οικολογικού τύπου (π.χ. R-134α). Επί του οχήματος, και κατά προτίμηση πλησίον των βαλβίδων service του κλιματιστικού, θα πρέπει να υπάρχει μεταλλικό πινακίδιο όπου θα αναγράφεται το είδος του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού υγρού (FREON) και η ακριβής ποσότητα πλήρωσης του κυκλώματος σε Kg.
4.21.3.1.5 Η έξοδος του ψυχρού αέρα στο θάλαμο του οδηγού θα πραγματοποιείται από τα εργοστασιακά στόμια που προορίζονται και για τη θέρμανσή του. Ως εκ τούτου θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο (2) εξατμιστές (evaporators), o ένας στο ταμπλό του θαλάμου οδηγού και ο δεύτερος στο θάλαμο ασθενών. Ο χειρισμός των εξατμιστών θα είναι ανεξάρτητος του ενός από τον άλλο. Οι σωληνώσεις του κλιματιστικού θα είναι κατάλληλα διευθετημένες και στερεωμένες, ώστε να μην τρίβονται και φθείρονται από τους κραδασμούς. Ακόμη, θα πρέπει να είναι θερμομονωμένες με τα κατάλληλα υλικά.
4.21.3.1.6 Ο χειρισμός, η επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρων κλπ, θα γίνεται και για τους δύο θαλάμους, από πίνακα τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση στο θάλαμο οδηγού, ο οποίος θα περιλαμβάνει και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας για τη μονάδα.
4.21.3.1.7 Κάθε κλιματιστικό μηχάνημα θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και ταμπέλες στον ατμοποιητή με αναγραφή της ψυκτικής απόδοσης της συσκευής καθώς και αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης και επισκευής Ελληνική (ή αγγλική) γλώσσα:
4.21.3.2 Θέρμανση
					4.21.3.2.1 Το βασικό σύστημα θέρμανσης του θαλάμου του οδηγού, θα τροφοδοτείται από το ζεστό νερό του κινητήρα.
4.21.3.2.2 Πέραν του βασικού συστήματος θέρμανσης του οχήματος, στον θάλαμο του ασθενούς θα υπάρχει θερμαντικό σύστημα που θα λειτουργεί με θερμό νερό που προέρχεται από το σύστημα ψύξης του κινητήρα, θερμαντικής ισχύος τουλάχιστον 3.500 Κcal/h. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργεί στο θάλαμο ασθενούς και σε θέσεις απομακρυσμένες από τις εξόδους του αέρα, θερμοκρασία 7 - 10°C υψηλότερη από την εξωτερική θερμοκρασία, εντός 15 min περίπου, με το ασθενοφόρο εν κινήσει. Ο διασκευαστής θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι και στις χαμηλές στροφές λειτουργίας του κινητήρα, θα κυκλοφορεί εντός του θερμαντικού συστήματος επαρκής ποσότητα θερμού νερού προκειμένου να αποδίδεται η ως άνω θερμαντική ισχύς. Έτσι, εάν απαιτείται, πρέπει να τοποθετηθεί, στην γραμμή του θερμού νερού πρόσθετος μικροκυκλοφορητής για την ενίσχυση της ροής ή όποιο άλλο πρόσφορο και κατάλληλο τεχνικό μέσο για τον σκοπό αυτό.
Εάν παρ’ όλα αυτά δεν είναι δυνατόν, στις χαμηλές στροφές λειτουργίας του κινητήρα, να αποδοθεί η ζητούμενη θερμαντική ισχύς μόνον με το θερμό νερό του κινητήρα, τότε, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν συμπληρωματικά μέσα ενίσχυσης της θέρμανσης που λειτουργούν με ηλεκτρισμό. Αυτά θα ενεργοποιούνται μόνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας και θα ελέγχονται θερμοστατικά. Τέτοια μέσα μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ύπαρξη και λειτουργία ηλεκτρικού θερμαντήρα του αέρα (κατά προτίμηση με κεραμικές ηλεκτρικές αντιστάσεις ημιαγωγών τύπου PTC) εγκεκριμένου τύπου για οχήματα, είτε οι πρόσθετοι ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού τοποθετημένοι στο ψυκτικό κύκλωμα του κινητήρα. Τα χειριστήρια λειτουργίας όλων των συστημάτων ως και τυχόν ενδείξεις να είναι στο θάλαμο οδηγού. 
4.21.3.2.3 Πέραν του συστήματος θέρμανσης του ασθενοφόρου που θα λειτουργεί με θερμό νερό προερχόμενο από τον κινητήρα, θα υπάρχει και πρόσθετο αυτοδύναμο σύστημα θέρμανσης το οποίο θα παρέχει θέρμανση κατά την στάθμευση, όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί με την ύπαρξη επιπρόσθετου καυστήρα - θερμαντήρα. Ο επιπρόσθετος καυστήρας - θερμαντήρας θα πρέπει να τοποθετείται στο μέσον του αμαξώματος προς αποφυγή καταστροφής του κατά τις συγκρούσεις του εμπρόσθιου μέρους του οχήματος και θα χρησιμοποιεί καύσιμο από το δοχείο καυσίμου του κινητήρα.
4.21.3.2.4 Το χειριστήριο λειτουργίας όλων των συστημάτων ως και τυχόν ενδείξεις θα είναι στο θάλαμο οδηγού.
				4.21.3.3 Εξαερισμός
Το σύστημα εξαερισμού του θαλάμου θα καλύπτει τις απαιτήσεις για συνεχή ανανέωση του αέρα και να εξασφαλίζει τουλάχιστον πέντε αλλαγές ανά ώρα, του αέρα του θαλάμου, χωρίς είσοδο σκόνης, βροχής κλπ και θα αντιμετωπίζεται με 1 ή 2 εξαεριστήρες οροφής 12V ανάλογα με τη διαμόρφωση του θαλάμου και τη διάταξη των συσκευών.
	4.22 Βασικός Εξοπλισμός Θαλάμου Ασθενών
Ο θάλαμος ασθενών θα είναι εξοπλισμένος με τα περιγραφόμενα κατωτέρω βασικά στοιχεία. Θα δοθούν πλήρη Τεχνικά στοιχεία, ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση, πάντοτε στα πλαίσια των τεχνικών και λοιπών όρων της ΤΠ και της Διακήρυξης.
			4.22.1 Φορείο Ασθενούς 
4.22.1.1 Να φέρεται σε ενσωματωμένη πτυσσόμενη τροχήλατη βάση, με την οποία να αποτελεί ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. Να είναι εφοδιασμένο με τροχούς κύλισης ελαστικούς, διαμέτρου 150 mm τουλάχιστον, με δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης πορείας μέσω περιστροφής περί τον κάθετο άξονα (caster wheels) όλων των  τροχών. Να δίνεται η δυνατότητα  ασφάλισης των τροχών για κίνηση σε ευθεία γραμμή. Να υπάρχει  δυνατότητα ασφάλισης όλων των τροχών με φρένο ποδιού για διατήρηση της θέσης/ στάσης του φορείου. Να έχει τη δυνατότητα μέσω χειρολαβών, να φέρεται είτε στα χέρια των  φορέων με πλήρως συνεπτυγμένη την τροχήλατη βάση, είτε κυλιόμενο. Να έχει τη δυνατότητα κλιμακωτής ανύψωσης - καταβίβασης του επιπέδου κατάκλισης του ασθενούς, υπό την έννοια των πολλαπλών ενδιάμεσων στάσεων (τουλάχιστον τρείς ενδιάμεσες) κατά την σύμπτυξη - ανάπτυξη της τροχήλατης βάσεως του φορείου. Να δύναται το εμπρόσθιο και το οπίσθιο μέρος να ανυψώνεται και να καταβιβάζεται το ένα
ανεξάρτητα από το άλλο, ώστε η επιφάνεια κατάκλισης του ασθενούς να αποκτά ρυθμιζόμενη κλίση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω (Trendelenburg). Οι χειρολαβές να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυματισμού.

4.22.1.2 Να δύναται με την προσέγγιση - επαφή και ώθη-
ση του φορείου εις την οπίσθια θύρα του ασθενοφόρου να συμπτύσσεται και να διευκολύνει την φόρτωση και αντιστρόφως κατά την έξοδο του φορείου να εκπτύσσεται και να μεταβάλλεται σε ένα κυλιόμενο σύστημα. Πρέπει ως εκ τούτου να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο στην καμπίνα ασθενούς, πάνω στο οποίο τοποθετείται το φορείο να είναι ακριβώς στο ίδιο ύψος με τους σχετικούς τροχούς φόρτωσης του φορείου, ώστε να μην παρουσιάζεται δυσκολία ή αδυναμία τοποθέτησης του φορείου στο ασθενοφόρο.

4.22.1.3 Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ασθενοφόρο και ως εκ τούτου να διασφαλιστεί, ότι το επίπεδο στο θάλαμο ασθενούς, πάνω στο οποίο τοποθετείται το φορείο να είναι ακριβώς στο ίδιο ύψος με τους σχετικούς τροχούς φόρτωσης του, ώστε να μην παρουσιάζεται δυσκολία ή αδυναμία τοποθέτησής του στο ασθενοφόρο.

4.22.1.4 Ακόμη, όταν το φορείο τοποθετηθεί στην τελική του θέση, εντός του οχήματος, και ασφαλιστεί, να είναι ευχερής η πλήρης ρύθμιση της πτυσσόμενης πλάτης του φορείου - ακόμη και σε ανύψωση έως τις 900  -  δίχως να υπάρχει επαφή με τα πλαϊνά τοιχώματα και το λοιπό εξοπλισμό του ασθενοφόρου και να μην εμποδίζει τη λειτουργικότητα των συρταριών. 

4.22.1.5 Οι μηχανισμοί λειτουργίας του να έχουν σαφείς και μόνιμες ενδείξεις, κατά προτίμηση με σύμβολα γραφικών, που να δείχνουν τις θέσεις και τις ρυθμίσεις τους. Οι μηχανισμοί αυτοί να είναι ασφαλείς για τους χρήστες και τους ασθενείς.

4.22.1.6 Όλες οι λειτουργίες του να παραμένουν εντελώς ανεπηρέαστες από την οποιαδήποτε κίνηση της τροχήλατης βάσης.

4.22.1.7 Μετά την είσοδό του στο θάλαμο ασθενούς να ασφαλίζεται επί της ειδικής βάσεως με εύκολο και ασφαλή μηχανισμό.

4.22.1.8 Η επιφάνεια κατάκλισής του να είναι εξ ολοκλήρου επίπεδη και κατασκευασμένη από ανθεκτικά, ελαφρά υλικά που να μην επηρεάζονται από τα συνήθη απορρυπαντικά - απολυμαντικά. Η περιοχή του θώρακα να είναι κατασκευασμένη από άκαμπτο υλικό ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων.

4.22.1.9 Η επιφάνεια κατάκλισής του να μην επιτρέπει την ολίσθηση του ασθενούς και να είναι καλυμμένη με στρώμα διακομιδής, το οποίο να εξασφαλίζει άνεση στον ασθενή και να επιτρέπει την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Το στρώμα διακομιδής να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις ανάκλισης του φορείου και να μην επιτρέπει τον εμποτισμό του με υγρά & αίμα.

4.22.1.10 Η επιφάνεια κατάκλισής του να έχει ρυθμιζόμενη την περιοχή της πλάτης με ελάχιστο μήκος 600 mm, να είναι δυνατή η ανάκλισή της κατά 750  τουλάχιστον και να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ανάκλισής της σε τουλάχιστον πέντε (5) επιθυμητά σημεία, υπό όλες τις κανονικές συνθήκες φόρτωσης και εκφόρτωσης.

4.22.1.11 Η επιφάνεια κατάκλισής του να διαθέτει ρυθμιζόμενο τμήμα των κάτω άκρων με ελάχιστο μήκος 900 mm και να έχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της κατά τουλάχιστον 150 καθώς και δυνατότητα ρύθμισής της, υπό όλες τις κανονικές συνθήκες φόρτωσης και εκφόρτωσης.

4.22.1.12 Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) ζώνες ασφαλείας πρόσδεσης ασθενούς ταχείας ασφάλισης - απασφάλισης με μεταλλικό κούμπωμα.

4.22.1.13 Στα πλάγια να φέρει πτυσσόμενα προστατευτικά κιγκλιδώματα τα οποία να έχουν ελάχιστο μήκος 500 mm και ύψος μεταξύ 150 και 200 mm.

4.22.1.14 Μαζί με την ενσωματωμένη πτυσσόμενη τροχήλατη βάση, να είναι
κατασκευασμένο από αντιδιαβρωτικό, μη οξειδούμενο, ανθεκτικό υλικό που να μην επηρεάζεται από τα συνήθη απορρυπαντικά - απολυμαντικά.

4.22.1.15 Πρέπει να διαθέτει προσθαφαιρούμενη συσκευή ανάρτησης ορού. 

4.22.1.16 Να έχει διαστάσεις όταν είναι έτοιμο προς χρήση:
· Μήκος: (1950) mm ( εως +20 mm και εως -50 mm)
· Πλάτος: (550) mm ( εως +30 mm και εως -20 mm) 
· Ύψος: όχι ανώτερο των 350 mm από την βάση μέχρι την επιφάνεια φόρτωσης.
4.22.1.17 Συνολικό βάρος όχι μεγαλύτερο των 45 Kg. 
4.22.1.18 Μεταφερόμενο βάρος: Μέχρι και  250 Kg.

4.22.2 ΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
4.22.2.1 Το κύριο φορείο θα φορτοεκφορτώνεται και θα προσαρμόζεται ηλεκτρο-πνευματικά στη βάση του Ο/Α, η οποία έχει τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά:
4.22.2.2 Ανάρτηση
					4.22.2.2.1 Η ανάρτηση θα είναι ηλεκτρο-πνευματική, αυτορρυθμιζόμενη σε σχέση με το βάρος του ασθενή, θα ενεργοποιείται με την πίεση κομβίου και θα εξασφαλίζει απορρόφηση των ισχυρών κραδασμών, χωρίς να τίθεται σε συντονισμό με τις αναρτήσεις του οχήματος ή να προκαλεί ναυτία στο μεταφερόμενο.
					4.22.2.2.2 Η απορρόφηση πρέπει να ενεργεί και κατά την επιτάχυνση - επιβράδυνση (φρενάρισμα) του οχήματος, καθώς και να απορροφά τους κραδασμούς από τις αλλαγές ταχύτητας. Το εν λόγω σύστημα ανάρτησης δεν θα επιτρέπει, το κεφάλι του ασθενή να βρεθεί χαμηλότερα από το ύψος των ποδιών του.
				4.22.2.3 Κινήσεις
					4.22.2.3.1 Κλίση του φορείου σε θέση Trendeleburg και Anti -Trendeleburg σύμφωνα με την ιατρική ορολογία.
					4.22.2.3.2 Ύψωση της βάσης (πιάτου) στήριξης του φορείου σε ύψος 500 mm τουλάχιστον, χωρίς ανάρτηση για τη δυνατότητα εφαρμογής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.
					4.22.2.3.3 Εύκολη πλάγια ολίσθηση όλης της βάσης κατά 200 mm τουλάχιστον, χωρίς να προεξέχουν οδηγοί στο πάτωμα, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εφεδρικό φορείο ή να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης και από τις δύο πλευρές του βασικού φορείου.
					4.22.2.3.4 Σε κατάσταση ηρεμίας το φορείο θα πρέπει να παραμένει σε οριζόντια θέση. Το κάτω μέρος της βάσης θα πρέπει να εισέχει κατά 100 mm τουλάχιστον κατά μήκος των πλευρών και καθ’ ύψος κατά 70 mm τουλάχιστον, ώστε να επιτρέπει το εύκολο πέρασμα των ποδιών του ιατρικού προσωπικού.
4.22.2.4 Φορτοεκφόρτωση φορείου
4.22.2.4.1 Θα πρέπει η επιφάνεια της βάσης του ασθενοφόρου να βρίσκεται στο ίδιο  ύψος με το φορείο του ασθενοφόρου (Κινητής Μονάδας). 

4.22.2.4.2 Η κλίση της επιφάνειας της βάσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 8 μοίρες για να μη δυσκολεύει την φόρτωση.

4.22.2.4.3 Για τη μείωση των απαραίτητων χειρισμών κατά τη χρήση και την περίπτωση λάθους από το προσωπικό, το σύστημα απελευθέρωσης της συρταρωτής επιφάνειας θα ενεργοποιεί αυτόματα και την κλίση του προς τα κάτω για την φόρτωση του φορείου. Με την φόρτωση του φορείου, η επιφάνεια θα επανέρχεται αυτόματα στην οριζόντια θέση. 

4.22.2.4.4  Μηχανισμός Φόρτωσης/Εκφόρτωσης Κύριου Φορείου. Το φορείο να φέρει σύστημα ηλεκτρικής υποβοήθησης για την φόρτωση και εκφόρτωση του στο όχημα. Το εν λόγω σύστημα ηλεκτρικής υποβοήθησης πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1789 και ΕΝ 1865 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας (για την αποφυγή βλαβών και ατυχημάτων) ούτως ώστε να παύει αυτόματα την λειτουργία του σε περίπτωση που μεσολαβεί εμπόδιο ή λανθασμένος χειρισμός. Να δύναται να εφαρμόζεται σε διάφορους τύπους φορείων. Σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού μηχανισμού να δύναται το φορείο να φορτώνεται/εκφορτώνεται με μηχανικό-χειροκίνητο τρόπο. 

				4.22.2.5 Συστήματα ασφαλείας
					4.22.2.5.1 Σε περίπτωση έλλειψης τροφοδοσίας, το σύστημα θα πρέπει αυτόματα να ηρεμεί στο χαμηλότερο οριζόντιο σημείο, για να επιτρέπει την φορτοεκφόρτωση του φορείου.
					4.22.2.5.2 Επίσης το σύστημα δεν θα επιτρέπει την έξοδο του πιάτου, όταν το φορείο είναι στη θέση Anti-Trendeleburg, για να μην συμβεί ατύχημα στον ασθενή από το πλήρωμα του ασθενοφόρου.
4.22.2.5.3 Η λειτουργία της ειδικής ηλεκτρικής βάσης του κυρίως φορείου θα γίνεται με συνεχές ρεύμα 12 V.
					4.22.2.5.4 Να υπάρχει ηχητικό σήμα σε περίπτωση που δεν υπάρχει ασθενής πάνω στο φορείο της ειδικής ηλεκτρικής βάσης και έχουν ξεχαστεί ανοικτοί οι διακόπτες λειτουργίας της για την αποφυγή αδειάσματος του συσσωρευτή.
4.22.3 Εφεδρικό (σπαστό) φορείο
				4.22.3.1 Να είναι ελαφριάς κατασκευής – πτυσσόμενο, να διαθέτει χειρολαβές στις τέσσερις άκρες του, δύο (2) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης - απασφάλισης) και τέσσερα (4) σηµεία στήριξης. Να διπλώνει τέσσερις φορές όταν δεν χρησιμοποιείται.
				4.22.3.2 Η επιφάνειά κατάκλισης του ασθενούς να είναι από ανθεκτικό, πλενόµενο, αδιάβροχο και ακτινοδιαπερατό υλικό.
				4.22.3.3 Όταν χρησιμοποιείται να αναπτύσσεται και να ασφαλίζει σε ειδικές,
πιστοποιημένες κατά ΕΝ 1789 βάσεις, με κατάλληλη ασφάλιση - αγκύρωση
ικανή να συγκρατήσει το φορείο φέροντας ασθενή, για τουλάχιστον τις
δυνάμεις που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν κατά την επιτάχυνση ή
επιβράδυνση εντάσεως 10 G δίχως να προκληθεί μετατόπιση του φορείου άνω των 150 mm (χιλιοστών).
				4.22.3.4 Θα αναπτύσσεται και θα ασφαλίζεται σε ειδική βάση.
 Οι βάσεις στήριξης θα είναι σπαστές, αναδιπλούμενες επί του τοιχώματος (θα εγκολπώνονται στο τοίχωμα) χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα των καθισμάτων στην ίδια επιφάνεια, εάν υπάρχουν.

• Να έχει διαστάσεις:
    Κατά την χρήση (ανεπτυγμένο):
    Μήκος: 2050 mcm (±5%)
    Πλάτος: 550 mm (±10%)
    Ύψος: 120 mm (±25%) Κατά την αποθήκευση (συμπτυγμένο):
    Μήκος: 570 mm (±15%)
    Πλάτος: 250 mm (±15%)
    Ύψος: 100 mm (±25%)
• Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 7 Kg
• Μεταφερόμενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg.
4.22.4 Φορείο Πολυτραυµατία (scoop)
				4.22.4.1 Να είναι ειδικό διαιρούμενο φορείο (scoop) για περισυλλογή πολυτραυµατία και μεταφορά του.
				4.22.4.2 Nα αποθηκεύεται σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή. 
				4.22.4.3 Να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό υψηλής αντοχής και να έχει το μικρότερο δυνατό βάρος (όχι πάνω από 11 Kg). 
				4.22.4.4 Η επιφάνειές του να είναι κατάλληλης υφής προκειμένου να εξασφαλίζεται η απόλυτη στήριξη του μεταφερόμενου ασθενούς και να καθίσταται δυνατός ο εύκολος καθαρισµός και η απολύµανσή του µε οποιοδήποτε τρόπο.
				4.22.4.5 Να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης - απασφάλισης), για την ακινητοποίηση του ασθενούς
				4.22.4.6 Να έχει διαστάσεις:
· Μήκος: το χρησιµοποιούµενο µήκος να είναι κατ’ ελάχιστον 1.650 mm και να εκτείνεται τουλάχιστον µέχρι τα 2.010 mm. Όταν το φορείο είναι αναδιπλωµένο το µήκος του να µην ξεπερνά τα 1.200 mm.
· Πλάτος: τουλάχιστον 400 mm
· Πάχος (όταν το φορείο είναι αναδιπλωµένο): µέγιστο 90 mm
· Μεταφερόμενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg
4.22.5 Στρώμα κενού
				4.22.5.1 Στο θάλαμο ασθενών και σε κατάλληλη θέση στερέωσης, θα τοποθετηθεί ειδικό στρώμα κενού, με χειροκίνητη αντλία κενού και προαιρετικά τηλεσκοπικά συμπτυσσόμενα κοντάκια, κατάλληλο για περισυλλογή και μεταφορά πολυτραυματία.
				4.22.5.2 Το στρώμα κενού θα είναι σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, θα περιγραφεί στην προσφορά αναλυτικά [τύπος, διεθνή πρότυπα, φυλλάδια (prospectus)] και θα ικανοποιεί τις κατωτέρω βασικές απαιτήσεις κατ’ ελάχιστον.
				4.22.5.3 Στην αρχική του κατάσταση (βαλβίδα αέρα ανοικτή), το στρώμα θα είναι μαλακό για την ομαλή και άνετη εναπόθεση του ασθενή. 
				4.22.5.4 Με την αφαίρεση του αέρα, μέσω αντλίας κενού, θα γίνεται σταθερό και θα σχηματίζει το αποτύπωμα του σώματος του ασθενή. Με την αφαίρεση του αέρα, μέσω αντλίας κενού, θα γίνεται σταθερό και θα σχηματίζει το αποτύπωμα του σώματος του ασθενή, για την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του και για να δίνει στήριγμα σε σπασμένο μέλος, τραυματισμένο λαιμό ή για να διατηρεί το κεφάλι σε μόνιμη έκταση, χωρίς τον κίνδυνο αναδίπλωσης.
				4.22.5.5 Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, αδιάβροχο, µη πορώδες υλικό, να πλένεται εύκολα και να είναι ακτινοδιαπερατό για τη διενέργεια ακτινολογικών διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και κατάλληλο για την διενέργεια εξετάσεων M.R.I.
				4.22.5.6 Η βαλβίδα εισαγωγής ή εξαγωγής του αέρα, να είναι σε τέτοια θέση ώστε να µην ενοχλεί τον ασθενή.
				4.22.5.7 Η αντλία κενού να μπορεί να μειώσει την πίεση από 500 hPa σε 4 λεπτά. 
				4.22.5.8 Το στρώµα κενού συµπεριλαµβανοµένου του περιεχοµένου του να εκπληρώνει τα ακόλουθα:
 Αντοχή στην θερµότητα: 70 °C
 Αντοχή στο ψύχος: -30 °C
 Σηµείο τήξης: 100 °C
				4.22.5.9 Να έχει τις ελάχιστες διαστάσεις:
Μήκος: 2000 mm
Πλάτος (όχι σε κατάσταση κενού): 800 mm
Μεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg.
Μεγαλύτερες διαστάσεις είναι αποδεκτές με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα  του θαλάμου και το κλείσιμο της πίσω θύρας.
				4.22.5.10 Να παραδοθεί πλήρες µε όλα τα εξαρτήματα και να αποτελείται από:
Το κυρίως στρώµα, µε τέσσερις (4) τουλάχιστον χειρολαβές από κάθε πλευρά.
Τέσσερις (4) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας ασθενούς (ταχείας ασφάλισης– απασφάλισης).
Αντλία παραγωγής κενού. Συνολικό βάρος µε την αντλία παραγωγής κενού το μικρότερο δυνατό (όχι πάνω από 15 kg). Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. ∆εν πρέπει να υπάρχει προοδευτική βραδεία καύση ή ανάφλεξη κατά τον έλεγχο σύµφωνα µε το EN 597-1.
4.22.5.11 Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς/αποθήκευσης.
4.22.6 Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυµατία
			4.22.6.1 Να είναι ειδική για την ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης και να είναι κατασκευασµένη από ανθεκτικά, και ελαφριά υλικά, να επιπλέει, να πλένεται εύκολα, να απολυµαίνεται και να είναι ακτινοδιαπερατή για την διενέργεια ακτινολογικών διαγνωστικών εξετάσεων (X-ray, CT, κλπ.)
			4.22.6.2 Να έχει διαστάσεις και χαρακτηριστικά :
Μήκος 1830 - 1980 mm
Πλάτος 400 - 500 mm
Πάχος: µέγιστο 70 mm
Βάρος όχι πάνω από 8 Kg
Μέγιστο µεταφερόµενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg
4.22.7  Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής
				4.22.7.1 Να είναι σχεδιασμένο για ανθεκτική χρήση και απόδοση.
				4.22.7.2 Να διαθέτει αφρώδη μαξιλαράκια κορμού και βάση μίας χρήσεως και ιμάντες κεφαλής Velcro.
				4.22.7.3 Να ακινητοποιεί όλα τα σχήματα κεφαλής ανεξάρτητα της θέσης του τραύματος.
				4.22.7.4 Να προσφέρει άμεση πρόσβαση στα αυτιά του ασθενή.
				4.22.7.5 Η βάση του να καθαρίζεται, να μπορεί να προσαρμόζεται στη σκληρή σανίδα ακινητοποίησης εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ουδέτερης θέσης του ασθενούς.
				4.22.7.6 Να είναι ακτινοδιαπερατό από ακτίνες Χ - Συμβατό με ανίχνευση CT & MRI.
				4.22.7.7 Να διαθέτει κλεινόμενους κορμούς που να προσαρμόζονται γρήγορα και εύκολα εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα της κεφαλής. 
				4.22.7.8 Να προσαρμόζει πλευρικά σε όλα τα σχήματα κεφαλής και σε όλες τις στάσεις καθώς και στα περισσότερα κράνη με τη χρήση ιμάντων.
				4.22.7.9 Οι ιμάντες κεφαλής να είναι προσβάσιμοι, να εφαρμόζονται και να αφαιρούνται εύκολα και να είναι ανθεκτικοί στη βροχή και στην υγρασία.
				4.22.7.10 Τα αφρώδη μαξιλαράκια κεφαλής να προάγουν την άνεση του ασθενούς.
4.22.8 Κάθισμα μεταφοράς ασθενούς με ερπύστριες υποβοήθησης
4.22.8.1 Να αφορά τη μεταφορά του ασθενούς μέχρι το ασθενοφόρο και όχι διακομιδή του ασθενούς επ’ αυτού του καθίσματος με το ασθενοφόρο. Το κάθισμα να είναι πτυσσόμενο (αναδιπλούμενο), ελαφριάς κατασκευής και ανθεκτικό. Να συνοδεύεται από βάση στήριξης που μετά την εγκατάστασή της, θα επιτρέπει την αποθήκευσή του αναδιπλούμενο, εντός ασθενοφόρου οχήματος.

4.22.8.2  Να είναι εφοδιασμένο με βάση/εις στήριξης των κάτω άκρων του ασθενούς και ζώνες ασφαλείας τεσσάρων σημείων (ταχείας ασφάλισης - απασφάλισης).

4.22.8.3 Να διαθέτει δύο (2) τηλεσκοπικές χειρολαβές έμπροσθεν, στις μπάρες των κάτω άκρων, δύο (2) σπαστές χειρολαβές στην πλάτη του καθίσματος καθώς και μία (1) εκτεινόμενη καθ’ ύψος χειρολαβή ως συνέχεια της πλάτης του καθίσματος.

4.22.8.4 Να είναι τροχήλατο και να φέρει τέσσερις (4) τροχούς ανθεκτικούς σε καταπονήσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) εμπρόσθιοι να είναι περιστρεφόμενοι.

4.22.8.5 Η επιφάνειά του να είναι κατασκευασμένη από αντιβακτηριακό, αντιμυκητιακό, πλενόμενο, αδιάβροχο, ανθεκτικό υλικό. Η κάλυψη της έδρας και της πλάτης του καθίσματος να είναι από σκληρό, άκαμπτο και ανθεκτικό πλαστικό υλικό και όχι από ύφασμα. Συνολικά το κάθισμα και όλες οι επιφάνειές του, να είναι ανθεκτικές σε απολυμαντικά και καθαριστικά σκευάσματα.

4.22.8.6 Να διαθέτει ζεύγος ανακλινόμενων βραχιόνων με ερπύστρια, προκειμένου να υποβοηθούν την μεταφορά του ασθενούς σε κεκλιμένη επιφάνεια (σκάλες, κλπ.)   

4.22.8.7 Να είναι στιβαρής κατασκευής και να έχει συνολικό βάρος όχι μεγαλύτερο των 17 Kg.
4.22.8.8 Μεταφερόμενο βάρος:  τουλάχιστον 200Kg.
		4.22.8.9 Όταν δεν χρησιμοποιείται και το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, να στερεώνεται και να ασφαλίζει εντός της καμπίνας του ασθενούς με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών. 

	4.22.8.10 Σε περίπτωση βλάβης των ερπυστριών, το κάθισμα να είναι  δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως συμβατικό, ακόμα και αν απαιτείται η απομάκρυνση των ερπυστριών με ή χωρίς την χρήση εργαλείων που θα συνοδεύουν το κάθισμα.

			4.22.8.11 Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) έτη.

			4.22.8.12 Να διαθέτει πιστοποίηση CEmark.

		4.22.8.13 Να διαθέτει πιστοποίηση κατά EN 1865.

		4.22.8.14 Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485.

		4.22.8.15 Να είναι εγγυημένη η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του καθίσματος. 
4.22.9 Ειδική  βαλίτσα Α' Βοηθειών
				4.22.9.1 Θα προσφερθεί μία (1) βαλίτσα Α' βοηθειών [τύπος, φυλλάδια (prospectus)], που θα ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις και θα έχει τη δυνατότητα στήριξής της σε κατάλληλη θέση του θαλάμου με ευχέρεια στη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη. 
				4.22.9.2 Θα είναι ασφαλισμένη μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένη υποδοχή (θήκες).
				4.22.9.3 Η ειδική βαλίτσα θα είναι κατασκευασμένη από σκληρό πλαστικό ή ισοδύναμο υλικό. Θα αποτελείται από δύο μέρη, θα είναι σχεδιασμένη κατάλληλα, ώστε να δίνει εύκολη πρόσβαση στους χώρους αποθήκευσης. 
				4.22.9.4 Τα εσωτερικά χωρίσματα θα είναι ρυθμιζόμενα και μετακινούμενα, για τοποθέτηση από το φορέα υγειονομικού υλικού (ορρών, φυσίγγων, μικροσυσκευών, κά.).
				4.22.9.5 Επίσης θα φέρει χειρολαβή και γενικά ο σχεδιασμός της θα είναι κατάλληλος για εύκολη μεταφορά και αισθητική εμφάνιση. 
				4.22.9.6 Οι διαστάσεις της θα είναι 150 x 300 x 450 mm. Οι ανωτέρω διαστάσεις δύναται να διαφοροποιηθούν κατά ± 50mm αρκεί να μην επηρεάζουν  τη λειτουργικότητα του χώρου καθώς και την τοποθέτηση των ασθενών.
4.22.10 Σάκος Γενικών Εφοδίων Πρώτων Βοηθειών
4.22.10.1 Να είναι κατασκευασμένος από ειδικό αδιάβροχο ύφασμα, υψηλής αντοχής.
4.22.10.2 Να προβλέπεται η δυνατότητα στήριξής του μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένη υποδοχή (θήκη) του θαλάμου, με ευχέρεια κατά την απόθεση και ανάληψή του.
4.22.10.3 Να διαθέτει εσωτερικά χωρίσματα
4.22.10.4 Να διαθέτει εσωτερικές θήκες, καθώς επίσης και δύο εξωτερικές πλαϊνές και μια εμπρόσθια, κατάλληλες για την αποθήκευση υγειονομικού υλικού.
4.22.10.5 Να διαθέτει ιμάντα ανάρτησης στον ώμο καθώς και χειρολαβές, για την εύκολη και ασφαλή μεταφορά του.
4.22.10.6 Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 60 lit και διαστάσεις όχι μικρότερες από 600 Χ 350 Χ 300 mm.
4.22.10.7 Να είναι έντονου χρωματισμού (κατά προτίμηση πορτοκαλί ή κόκκινος) και να φέρει φωτοαντανακλαστικές λωρίδες σήμανσης.
4.22.11  Καθίσµατα προσωπικού
4.22.11.1 Τα καθίσματα που θα τοποθετηθούν στον θάλαμο ασθενών, θα πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, μαλακά, γεμισμένα και επικαλυμμένα με ειδικό υλικό (βραδύκαυστο), ανθεκτικό στην πλύση και αποστείρωση με διάλυμα οικιακής χρήσεως Χλωρίνη 10%. Τα καθίσματα να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας εγκεκριμένου τύπου τριών σημείων αυτόματης περιέλιξης και με σωστή τοποθέτηση και εφαρμογή στο σώμα του καθήμενου. Τα καθίσματα να διαθέτουν προσκέφαλο. Η πλάτη και το προσκέφαλο να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν το ανατομικό κάθισμα του καθήμενου.
4.22.11.2 Οι ελάχιστες διαστάσεις των καθισμάτων θα είναι:
       - πλάτος τουλάχιστον 450 mm.
       - βάθος τουλάχιστον 400 mm.
       - πάχος τουλάχιστον 50 mm.
4.22.11.3 Ένα κάθισμα να είναι τοποθετημένο ακριβώς μπροστά από το κυρίως φορείο (στην κορυφή του και όχι πλευρικά) και σε τέτοια θέση ώστε ο διασώστης καθήμενος κανονικά σε αυτό, και με τη ζώνη ασφαλείας σε χρήση, να δύναται να προβεί σε διασωστικές ενέργειες επί της κεφαλής του ασθενούς. Να διαθέτει πτυσσόμενους βραχίονες στήριξης. Το κάθισμα να είναι αναδιπλούμενο με μηχανισμό αυτόματης συγκράτησης κατά την αναδίπλωση.
4.22.11.4 Ένα δεύτερο κάθισμα, θα αναπτύσσεται στη δεξιά πλευρά του θαλάμου ασθενούς. Το κάθισμα θα είναι αναδιπλούμενο – πτυσσόμενο με φορά προς τα εμπρός ή με περιστροφή του προς τα αριστερά θα αποκτά φορά κατεύθυνσης στο φορείο και θα πληροί τις προδιαγραφές όπως παραπάνω. Θα φέρει επίσης έναν βραχίονα στήριξης αριστερά. Το κάθισμα αυτό, αναδιπλούται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη του εφεδρικού φορείου.
4.22.11.5 Ένα εφεδρικό κάθισμα συνοδού ιατρού, θα αναπτύσσεται επίσης στη δεξιά πλευρά του θαλάμου ασθενούς. Το κάθισμα θα είναι αναδιπλούμενο - πτυσσόμενο με φορά προς το κύριο φορείο και θα αναδιπλούται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη του εφεδρικού φορείου. Θα διαθέτει, επίσης, ζώνες ασφαλείας τριών σημείων.
		4.22.12  Ντουλάπια-Ερμάρια
				4.22.12.1 Εκτός από τη μία (1) θήκη της ειδικής βαλίτσας Α' βοηθειών, θα προβλεφθούν επίσης δύο (2) ντουλάπια για τοποθέτηση καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού, ικανού όγκου για κάλυψη αναγκών του ασθενοφόρου.
				4.22.12.2 Επίσης, σε προσιτό μέρος πλησίον του ασθενή, θα κατασκευαστούν ντουλάπια ή συρτάρια αναλόγων διαστάσεων, με αφαιρούμενα ή μεταθετά χωρίσματα, για τοποθέτηση φαρμακευτικού, επιδεσμικού υλικού και εργαλείων για άμεση χρήση. 
				4.22.12.3 Το πλήθος και το μέγεθος των ντουλαπιών συναρτάται με τη διάταξη του εξοπλισμού και τη λειτουργικότητα της λύσης που θα προταθεί.
				4.22.12.4 Θα προβλεφθούν ενισχύσεις και αναμονές στα πλάγια τοιχώματα και πλησίον του κύριου φορείου, που θα χρησιμεύσουν για στερέωση οργάνων καρδιακού Monitoring και τεχνητής αναπνοής, στις περιπτώσεις που παραστεί ανάγκη.
				4.22.12.5 Τα ερµάρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιµα για να καθαρίζονται. Η επιφάνεια τους πρέπει να είναι λεία και ανθεκτική στη διάβρωση ή την οξείδωση. Το υλικό κατασκευής τους να µην εµποτίζεται από υγρά και να είναι ανθεκτικό στα απολυµαντικά και καθαριστικά µέσα. 
				4.22.12.6 Τα συρτάρια να διαθέτουν µηχανισµό ο οποίος να επιτρέπει την ανεµπόδιστη λειτουργία τους (άνοιγµα - κλείσιµο). Να διαθέτουν επίσης ειδική ασφάλεια η οποία να µην επιτρέπει την απόσπασή τους από τον µηχανισµό τους παρά µόνο όταν χρειάζεται να γίνει καθαριότητα στο εσωτερικό τους. Να διαθέτουν χειρολαβές που να µην προεξέχουν (αποφυγή τραυµατισµού) και ειδικό σύστηµα που να τα ασφαλίζει και να µην επιτρέπει το ακούσιο άνοιγµα τους όταν το ασθενοφόρο κινείται.
				4.22.12.7 Τα ερµάρια να κλείνουν και να ασφαλίζουν µε µηχανισµό ο οποίος να µην επιτρέπει το αυτόµατο άνοιγµα (κίνδυνος τραυµατισµού), όταν το ασθενοφόρο κινείται.
				4.22.12.8 Εάν κατασκευασθούν προθήκες, να διαθέτουν συρόµενα κρύσταλλα ασφαλείας βάσει της κείµενης Νοµοθεσίας (Κ.Ο.Κ, άρθρο 81, παράγραφος 7, όπως αυτό κάθε φορά εξειδικεύεται µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις) ή “Plexiglas” (PMMA - Polymethyl methacrylate) διαφανή που να κινούνται σε ειδικές ράγες µε ευχέρεια και να ασφαλίζουν έτσι ώστε να µην ανοιγοκλείνουν όταν το ασθενοφόρο κινείται. 
				4.22.12.9 Εάν κατασκευασθούν ράφια - θήκες πρέπει οι επιφάνειες - γωνίες κτλ να είναι ατραυµατικές. 
				4.22.12.10 Γενικά τα ερµάρια - συρτάρια - προθήκες κτλ πρέπει να κλείνουν ερµητικά προφυλάσσοντας το εσωτερικό από την είσοδο σκόνης κτλ. 
				4.22.12.11 Ειδικά τα ερµάρια του ακάθαρτου ιµατισµού, σε µια επιφάνεια τους πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα ανοίγµατα (περσίδες) εξαερισµού. 
				4.22.12.12 Στην εξωτερική επιφάνεια και σε εµφανές σηµείο των συρταριών - ερµαρίων να υπάρχουν ενδείξεις - ετικέτες του περιεχοµένου τους. 
				4.22.12.13 Οι κατασκευές αποθήκευσης - φύλαξης (συρτάρια - ερµάρια - προθήκες - ράφια κτλ) και οτιδήποτε προεξέχει πρέπει να καλύπτεται από ατραυµατικό υλικό προστατεύοντας το πλήρωµα και τους ασθενείς κατά την µεταφορά τους.
				4.22.12.14 Στην αριστερή πλευρά του θαλάµου ασθενών και πλησίον της οροφής να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ντουλάπια που να φέρουν στην πρόσοψή τους συρόµενα κρύσταλλα ασφαλείας ή “Plexiglas” (PMMA - Polymethyl methacrylate) διαφανή, για την τοποθέτηση ιατροφαρµακευτικού υλικού. 
				4.22.12.15 ∆ύο (2) επίσης τουλάχιστον ντουλάπια µε συρόµενα κρύσταλλα ασφαλείας ή “Plexiglas” (PMMA - Polymethyl methacrylate) διαφανή να υπάρχουν επίσης στην αριστερή πλευρά και πλησίον της πίσω θύρας. 
				4.22.12.16 Στην δεξιά πλευρά του θαλάµου ασθενών και πλησίον της οροφής να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ντουλάπια που να φέρουν στην πρόσοψή τους συρόµενα κρύσταλλα ασφαλείας ή “Plexiglas” (PMMA - Polymethyl methacrylate) διαφανή, για την τοποθέτηση ιατροφαρµακευτικού υλικού.
4.22.13  Παροχές Οξυγόνου
4.22.13.1 Σταθερή παροχή Οξυγόνου
					4.22.13.1.1 Να προσφερθούν τρεις (3) φιάλες οξυγόνου χωρητικότητας η κάθε µία 2000 lt (10 lt x 200 ατµ.) λόγω οµοιογένειας υλικού.
					4.22.13.1.2 Οι φιάλες να είναι κατασκευασµένες από ειδικό χάλυβα και να στηρίζονται σε ειδικά διασκευασµένες βάσεις.
					4.22.13.1.3 Η επιλογή της τοποθέτησης - αποθήκευσης (κατακόρυφη ή οριζόντια) και της ασφαλούς συγκράτησης επαφίεται στην επινοητικότητα του διασκευαστή και να αξιολογηθεί µε κριτήριο την αποφυγή της ελάττωσης του ωφέλιµου χώρου και της λειτουργικότητας του θαλάµου του ασθενούς.
					4.22.13.1.4 Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να µην απαιτείται η αφαίρεση οποιουδήποτε στοιχείου ή εξοπλισµού του ασθενοφόρου για να είναι ευχερής η αντικατάσταση των φιαλών αυτών.
					4.22.13.1.5 Η συγκράτησή τους να επιτυγχάνεται µε ειδικό µηχανισµό ασφαλείας (αποκλείονται υφασµάτινοι ή ελαστικοί ιµάντες), εύχρηστο και προσιτό στο πλήρωµα και κατά τρόπο που να µην επιτρέπεται η απόσπασή τους από την επιφάνεια στήριξης σε περίπτωση σύγκρουσης ή ανατροπής του οχήµατος.
					4.22.13.1.6 Κατά µήκος του σώµατος της φιάλης να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) µηχανισµοί συγκράτησης και στερέωσης.
					4.22.13.1.7 Να αξιολογηθεί ιδιαίτερα η ασφάλεια στην πρόσκρουση επ’ αυτών και των εξαρτηµάτων τους (µανόµετρα κ.λ.π.) του πληρώµατος και των ασθενών, καθώς και η ασφάλεια των κλείστρων τους.
					4.22.13.1.8 Εάν υπάρχουν θύρες που καλύπτουν του χώρους τοποθέτησης των φιαλών οξυγόνου, θα πρέπει το άνοιγµα των θυρών αυτών να είναι απολύτως απρόσκοπτο και να µην εµποδίζεται από άλλο εξοπλισµό που θα πρέπει να αφαιρεθεί ή µμετακινηθεί, εκτός και εάν η αφαίρεση του εµποδίζοντος εξοπλισµού είναι δυνατή εντός χρόνου δέκα (10) δευτερολέπτων και δίχως τη χρήση εργαλείων.
					4.22.13.1.9 Ακόµη, θα πρέπει στο σηµείο που βρίσκονται οι ενδείξεις των µανοµέτρων των φιαλών, οι θύρες να έχουν διάφανο τµήµα, ώστε να µην εμποδίζεται η ανάγνωσή τους.
					4.22.13.1.10 Το οξυγόνο από τις φιάλες να καταλήγει, σε συλλέκτη τριών θέσεων µε σύστηµα σωληνώσεων µεταφοράς που πρέπει να διασφαλίζει τη µη διαρροή οξυγόνου, και από εκεί σε πίνακα (πάνελ) µέσω µανοεκτονωτού τεσσάρων (4)  ατμοσφαιρών και δείκτη πίεσης.
					4.22.13.1.11 Ο πίνακας να διαθέτει τρεις (3) λήπτες και µανόµετρο ενδεικτικό του βαθµού εκτόνωσης.
					4.22.13.1.12 Ο δείκτης του µανόµετρου πρέπει να είναι προσιτός και ορατός.
					4.22.13.1.13 Το όλο σύστηµα να διαθέτει συναγερµό (µε ηχητικό σήµα) διαβάζοντας τις πληροφορίες από δύο (2) αισθητήρες σε περίπτωση που το περιεχόµενο σε οξυγόνο είναι πάνω ή κάτω από τα προκαθορισµένα όρια (alarm max ή min).
					4.22.13.1.14 Το όλο σύστηµα να συνοδεύεται από δύο (2) συσκευές οξυγονοθεραπείας, οι οποίες να προσαρµόζονται µε ταχυσύνδεσµο τριών σηµείων (Bayonett), να διαθέτουν ροόµετρο 0 - 15 lt / min και ειδική υποδοχή για την προσαρµογή ελαστικού εύκαµπτου σωλήνα για χορήγηση οξυγόνου µε µάσκα ή συσκευή τεχνητού αερισµού (AMBU).
4.22.13.2 Φορητή παροχή Οξυγόνου
					4.22.13.2.1 Να προσφερθεί μια (1) πρόσθετη φορητή φιάλη οξυγόνου χωρητικότητας 400 lt (2lt x 200 ατµ.), αποθηκευµένη σε κατάλληλα διαµορφωµένη θέση στήριξης στο θάλαµο ασθενούς. 
					4.22.13.2.2 Η φορητή φιάλη να διαθέτει µανοεκτονωτή και ενσωµατωµένο κυκλικό ροόµετρο και να µεταφέρεται σε ειδική θήκη από αδιάβροχο ύφασµα πολυαµιδίου µε δυνατότητα ανάρτησης από τον ώµο. Στη φιάλη θα υπάρχει ειδική υποδοχή για την προσαρμογή ελαστικού εύκαμπτου σωλήνα για χορήγηση οξυγόνου με μάσκα ή συσκευή τεχνητού αερισμού (AMBU) καθώς και ταχυσύνδεσμος  τριών σημείων (Bayonett) για σύνδεση με αναπνευστήρα.
4.22.13.2.3 Να προστεθεί μία (1) πρόσθετη φορητή φιάλη οξυγόνου χωρητικότητας 1000 lt (5lt x200 atm) αποθηκευμένη σε κατάλληλα διαμορφωμένη θέση στήριξης στο θάλαμο ασθενούς. Στη φιάλη θα υπάρχει ειδική υποδοχή για την προσαρμογή ελαστικού εύκαμπτου σωλήνα για χορήγηση οξυγόνου με μάσκα ή συσκευή τεχνητού αερισμού (AMBU) καθώς και ταχυσύνδεσμος  τριών σημείων (Bayonett) για σύνδεση με αναπνευστήρα.
					4.22.13.2.4 Γενικά οτιδήποτε αφορά στον εξοπλισµό των ασθενοφόρων οχηµάτων µε συστήµατα παροχής οξυγόνου πρέπει να εναρµονίζονται µε το πρότυπο CEN, EN 1789:2007.
4.22.14 Συσκευή Τεχνητού Αερισµού (AMBU) µε τα παρελκόμενα
				4.22.14.1 Να είναι πολλαπλών χρήσεων
				4.22.14.2 Ο ασκός και οι µάσκες να µπορούν να κλιβανιστούν σε κλίβανο ατμού ή να αποστειρωθούν με αέριο 
				4.22.14.3 Να διαθέτει τρεις δεξαμενές ασκού µε όγκους 200 - 350, 500 - 700 και τουλάχιστον 1300 ml αντίστοιχα, κατάλληλες για όλες τις ηλικίες ασθενούς (νεογνά, παίδες και ενήλικες).
				4.22.14.4 Να συνοδεύεται από έξι (6) µάσκες Νο 0, 1, 2, 3, 4 και 5, για όλο το ηλικιακό εύρος των ασθενών, των οποίων η περιοχή επαφής µε τον ασθενή να είναι κατασκευασµένη από µαλακή σιλικόνη, 100% latex-free προς αποφυγή διαρροών και να είναι διαφανείς.
				4.22.14.5 Να διαθέτει ενσωµατωµένη ή δυνατότητα σύνδεσης µε βαλβίδα PEEP.
				4.22.14.6 Να διαθέτει ειδική υποδοχή σύνδεσης µε παροχή οξυγόνου.
				4.22.14.7 Να συνοδεύεται από θήκη µε όλα τα εξαρτήµατα, εύκολα µεταφερόµενη μέσω ιμάντα ανάρτησης και ιδιαίτερης αντοχής.
				4.22.14.8 Να συνοδεύεται από διαφανή αποθεµατικό ασκό οξυγόνου και σωλήνα παροχής οξυγόνου με μήκος τουλάχιστον 1,5m.
				4.22.14.9 Να προσκοµιστεί με την παράδοση των οχημάτων αναλυτική λίστα ανταλλακτικών, προκειµένου σε περίπτωση βλάβης να είναι δυνατή η επισκευή της συσκευής και να µην επιβάλλεται η απόσυρσή της.
4.22.15 Φορητή Ηλεκτρική Αναρρόφηση
				4.22.15.1 Να είναι καινούργια και αµεταχείριστη.
				4.22.15.2 Να είναι στέρεα, ανθεκτική σε σκληρή χρήση.
				4.22.15.3 Να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις:
					4.22.15.3.1 Υψηλή αντοχή σε κραδασµούς και κρούσεις (να δοθούν τα σχετικά στοιχεία).
					4.22.15.3.2 Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και θερµοκρασία µεταξύ 0 - 45 °C.
					4.22.15.3.3 Το βάρος του να µην υπερβαίνει τα τρία (3) Kg µαζί µε την µπαταρία.
				4.22.15.4 Να είναι εργονοµικής κατασκευής και φορητή µε ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Η µπαταρία να επαναφορτίζεται από ρεύµα 230V/AC και 12V/DC (µέσω καλωδίου και επιτοίχιας βάσης φόρτισης) και να συνοδεύεται από τους ανωτέρω απαραίτητους φορτιστές συµπεριλαµβανοµένης της επιτοίχιας βάσης.
				4.22.15.5 Να είναι απλή στον χειρισµό κατά την λειτουργία και η αποσυναρµολόγηση των επιµέρους παρελκόµενών της να είναι εύκολη, χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων.
				4.22.15.6 Η κατασκευή της να είναι τέτοια που να µην επιτρέπει την δηµιουργία εστιών µόλυνσης. 
				4.22.15.7 Ο καθαρισµός της να είναι εύκολος και τα εξαρτήµατά της (φιάλη, σωλήνας αναρρόφησης, κλπ) που έρχονται σε επαφή µε τα διάφορα εκκρίµατα των ασθενών, να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο.
				4.22.15.8 Να τοποθετείται και να λειτουργεί στο θάλαµο ασθενούς σε ειδική θέση που να καθιστά εύκολη, στέρεα και ασφαλή την τοποθέτησή της.
				4.22.15.9 Η αναρροφητική της ικανότητα να είναι τουλάχιστον 25 lit/min και το κενό που επιτυγχάνει η αντλία να είναι κατ’ ελάχιστο 75 Kpa.
4.22.15.10 Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης συνεχόμενης (όχι διαβαθμισμένης) της αναρροφητικής ικανότητας χειροκίνητα, είτε μέσω προεπιλεγόμενων επιπέδων υποπίεσης και να φέρει μανόμετρο ένδειξης ή ψηφιακή ένδειξη της πίεσης αναρρόφησης. 
				4.22.15.11 Να διαθέτει άθραυστη φιάλη 1000 ml (1 lit), µε ασφαλιστική δικλείδα, ενδείξεις και ειδικό φίλτρο προστασίας.
					4.22.15.12 Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, καθώς και κλιµακωτή ένδειξη επιπέδου φόρτισης της µπαταρίας
					4.22.15.13 Όταν γεµίζει η φιάλη εκκριµάτων, να διαθέτει σύστηµα διακοπής αναρρόφησης.
					4.22.15.14 Η διάρκεια της πλήρους φόρτισης της μπαταρίας να είναι η ελάχιστη και ο χρόνος αυτονομίας της συσκευής με πλήρως φορτισμένη μπαταρία να είναι τουλάχιστον 60 min
 					4.22.15.15 Να διαθέτει φίλτρο αντιµικροβιακό και υγρασίας, και να δύναται να λειτουργεί και µε φιάλη εκκριµάτων µιας χρήσεως. Να προσφέρεται με δέκα (10) φιάλες μιας χρήσης.
					4.22.15.16 Να διαθέτει εύκαµπτο σωλήνα αναρρόφησης µήκους 1.5 m.
					4.22.15.17 Οι απαραίτητες ρυθµίσεις να γίνονται εύκολα ακόµη και αν η συσκευή βρίσκεται  αναρτηµένη επί της βάσης φόρτισης.
					4.22.15.18 Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου µοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας την ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
                και επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστή, µε ποινή αποκλεισµού την µη ύπαρξή τους.
					4.22.15.20 Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από τον προμηθευτή ή διασκευαστή και επάρκεια εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιµων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
					4.22.15.21 Η συσκευή κατά την παράδοση να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο µεταφρασµένα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
					4.22.15.22 Επίσης θα υποβάλλει με την προσφορά πρόγραμμα και διαδικασίες συντήρησης-επιθεωρήσεων της συσκευής που θα εφαρμοστούν μετά την πάροδο της τριετούς εγγύησης.
					4.22.15.23 Τέλος υποχρεούται να παράσχει αρχική εκπαίδευση χρήσης και συντήρησης της ανωτέρω συσκευής άπαξ όταν του ζητηθεί.
4.22.16  Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (νάρθηκες κενού)
4.22.16.1 Να είναι γρήγοροι στην τοποθέτηση, αποτελεσματικοί και ευέλικτοι, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή υποστήριξη με την λιγότερη δυνατή προσπάθεια και να περιλαμβάνουν και την αντλία.
4.22.16.2 Να διαθέτουν έναν ενιαίο εσωτερικό θάλαμο που επιτρέπει την ακανόνιστη κατανομή πολυστηρενίου που περιέχει. 
4.22.16.3 Το σετ να αποτελείται από τρία τεμάχια με διαστάσεις (±30%): 
· 700 Χ 500 mm 
· 1000 X 700 mm 
· 1300 X 800 mm 
4.22.16.4 Να συνοδεύονται από τσάντα μεταφοράς από nylon, που θα περιλαμβάνει και την αντλία 
4.22.16.5 Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό ανθεκτικό και να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους 
4.22.16.6 Η βαλβίδα να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να μην εμποδίζει την τοποθέτησή τους στον ασθενή και να είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. 
4.22.16.7 Να είναι συμβατοί με όλα τα συστήματα έλξης. 
4.22.16.8 Να διαθέτουν μεγάλο αριθμό ιμάντων και λωρίδα Velcro® που επιτρέπει την τοποθέτηση των εγκάρσιων ιμάντων σε οποιαδήποτε θέση προς επίτευξη γρηγορότερης ακινητοποίησης του άκρου του ασθενή. 
4.22.16.9 Να είναι κατάλληλοι για την πραγματοποίηση ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων και MRI.
4.22.16.10 Το βάρος του σετ να μην είναι μεγαλύτερο από 7 Kg.
4.22.17 Σύστημα απεγκλωβισμού και ακινητοποίησης σπονδυλικής στήλης τύπου γιλέκου
4.22.17.1 Να είναι ιδανικό για χρήση σε όλες τις επείγουσες καταστάσεις.
4.22.17.2 Να είναι κατάλληλο για θύματα που είναι εγκλωβισμένα προκειμένου να ακινητοποιήσει την σπονδυλική τους στήλη.
4.22.17.3 Πρέπει να έχει κατακόρυφη ακαμψία και οριζόντια ελαστικότητα για χρήση μεταφερόμενων με κατάγματα στην σπονδυλική στήλη.
4.22.17.4 Να είναι κατάλληλο για χρήση σε εγκύους, παιδιά και βρέφη.
4.22.17.5 Να είναι κατάλληλο για χρήση για ακινητοποίηση του ισχίου και της λεκάνης σε περίπτωση κατάγματος.
4.22.17.6 Το κάλυμμα να είναι από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.
4.22.17.7 Οι ζώνες και οι αγκράφες να είναι χρωματιστές για εύκολη αναγνώριση.
4.22.17.8 Να είναι ακτινοδιαπερατό.
4.22.17.9 Να διαθέτει τσάντα για να μεταφέρεται εύκολα, ιμάντες για σταθεροποίηση του αυχένα και του πηγουνιού και βοηθητικά μαξιλάρια για πλάτη και λαιμό.
4.22.17.10 Να έχει διαστάσεις :
		4.22.17.10.1 Μήκος : 85cm
					4.22.17.10.2 Πλάτος : 82cm
4.22.18 Σύστημα (Νάρθηκας) έλξης / ακινητοποίησης
				4.22.18.1 Να ακινητοποιεί κατάγματα του μηρού.
				4.22.18.2 Να εφαρμόζεται γρήγορα και εύκολα.
				4.22.18.3 Να διαθέτει ιμάντες που κλείνουν με Velcro και  μαλακή ζώνη για την ανύψωση των αστραγάλων.
				4.22.18.4 Να διαθέτει μηχανισμό έλξης.
				4.22.18.5 Να προστατεύει το τραυματισμένο μέλος από περαιτέρω τραυματισμούς.
				4.22.18.6 Να διαθέτει τηλεσκοπικό σύστημα, ρυθμιζόμενο μικρομετρικά, σε συνδυασμό με  επεκτεινόμενη σταθερή αψίδα.
				4.22.18.7 Να διαθέτει τσάντα για την εύκολη μεταφορά και αποθήκευσή του.
				4.22.18.8 Το σύστημα να προσφέρεται με :
4.22.18.8.1 Οδοντωτό μηχανισμό έλξης και συζευκτήρα σχήματος "S".
4.22.18.8.2 Ενίσχυση στα πόδια και δαχτυλίδι για την απελευθέρωση του συζευκτήρα.
4.22.18.8.3 Τέσσερεις ενισχυμένοι ιμάντες υποστήριξης για τα πόδια.
4.22.18.8.4 Ιμάντες και ενίσχυση στο ισχίο.
4.22.18.8.5 Επεκτεινόμενοι ιμάντες για τον αστράγαλο.
4.22.18.9 Διαστάσεις ενηλίκων: 205 x 900 x h75 mm
4.22.18.10 Διαστάσεις παιδιατρικό: 195 x 800 x h75 mm
4.22.19 Σετ συσκευών ακινητοποίησης Αυχένος (αυχενικά κολάρα)
					4.22.19.1 Το κέλυφος να είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από ατραυµατικό και µαλακό υλικό.
					4.22.19.2 Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτοµίας).
					4.22.19.3 Να είναι ακτινοδιαπερατό και συµβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
					4.22.19.4 Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιµοποιείται για εύκολη αποθήκευση.
					4.22.19.5 Να είναι µιας χρήσεως.
					4.22.19.6 Να µπορεί να προσαρµόζεται σε κάθε µέγεθος αυχένα ενηλίκων µε εύκολο µηχανισµό προσαρµογής καθ’ ύψος.
					4.22.19.7 Το υλικό να διατίθεται σε ατοµική συσκευασία και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
4.22.20 Παλµικό Οξύµετρο
					4.22.20.1 Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο.
					4.22.20.2 Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση.
					4.22.20.3 Να πληροί βάσει πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις:
4.22.20.3.1 Χρήση σε ασθενοφόρα
4.22.20.3.2 Υψηλή αντοχή σε κραδασµούς και κρούσεις.
4.22.20.3.3 Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και θερµοκρασία µεταξύ 0 - 45 °C.
4.22.20.3.4 Το βάρος του να µην υπερβαίνει τα 200 gr.
					4.22.20.4 Να είναι φορητό, µικρού όγκου και να είναι δυνατή η τοποθέτηση και λειτουργία του, στέρεα σε ασφαλή κατάλληλα διαµορφωµένη θέση του θαλάµου ασθενούς.
					4.22.20.5 Να παρέχει ευδιάκριτες αριθµητικές ενδείξεις του βαθµού κορεσµού του Ο2, (SpO2), του αριθµού των σφύξεων / λεπτό (BPM) και ενδείξεις της έντασης του παλµού και της ποιότητας του σήµατος.
					4.22.20.6 Να έχει ικανότητα ανάλυσης (resolution):
1% SpO2
1 BPM
					4.22.20.7 Να έχει εύρος µετρήσεως:
SpO2: 1 - 100%
BPM: 30 - 240/min.
					4.22.20.8 Να έχει ακρίβεια µετρήσεων:
						SpO2: ± 2% ή ± 2 µονάδες.
						BPM: ± 2% ή ± 3 µονάδες.
					4.22.20.9 Να διαθέτει συναγερµούς µε προκαθορισµένα όρια, για SpO2 και BPM µε οπτική και ακουστική ένδειξη.
						4.22.20.10 Να δύναται να φέρει αισθητήρες (sensors) όλων των ειδών και να συνοδεύεται από έναν (1) αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων.
4.22.20.11 Το καλώδιο του αισθητήρα ενηλίκων μαζί με την προέκταση να είναι μεγάλου μήκους, 2.5 m (±10%).
						4.22.20.12 Να συνοδεύεται από προέκταση του καλωδίου του αισθητήρα.
						4.22.20.13 Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυµµα.
4.22.20.14 Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες οι οποίες να περιλαμβάνονται κατά την παράδοση, με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας είκοσι (20) h (±10%) και να διαθέτει ένδειξη χαμηλής ενεργειακής στάθμης των μπαταριών.
						4.22.20.15 Να διαθέτει εσωτερική µνήµη αποθήκευσης περιστατικών και µετρήσεων, προκειµένου να είναι η δυνατή η ανάκλησή τους εάν απαιτηθεί
						4.22.20.16 Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου µοντέλου.
						4.22.20.17 Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προµηθεύτρια εταιρία και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
						4.22.20.18 Η συσκευή κατά την παράδοση να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο µεταφρασµένα στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
					4.22.21 Πιεσόμετρο ψηφιακό
						4.22.21.1 Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
						4.22.21.2  Να είναι φορητό, μικρού όγκου και να είναι δυνατή η τοποθέτηση και λειτουργία του, στέρεα και με ασφάλεια εντός και εκτός του θαλάμου ασθενούς και να συνοδεύεται από θήκη.
						4.22.21.3 Το βάρος του να μην υπερβαίνει το 0,5 Kg.
						4.22.21.4 Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του αριθμού των σφίξεων/min (BPM), της διαστολικής και συστολικής πίεσης του αίματος.
						4.22.21.5 Να έχει εύρος μετρήσεως: - BPM: 40 - 180/min τουλάχιστον - NIBP: 30 - 250 mmHg τουλάχιστον.
						4.22.21.6 Να έχει ακρίβεια μετρήσεων:
							4.22.21.6.1 -BPM: ± 5% της ένδειξης τουλάχιστον
							4.22.21.6.2 -NIBP: ± 3 μονάδες τουλάχιστον
						4.22.21.7 Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη.
						4.22.21.8 Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 20 μετρήσεων
						4.22.21.9 Να είναι δυνατή η ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.
							4.22.21.10 Να συνοδεύεται από τρεις (3) περιχειρίδες (παίδων, ενηλίκων και υπέρβαρων) ή περιχειρίδα κατάλληλη για κανονικά αλλά και εύσωμα άτομα.
							4.22.21.11 Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες.
					4.22.22 Σακχαρόμετρο
						4.22.22.1 Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος αίματος πρέπει να είναι μικρότερος από 2μlit.
						4.22.22.2 Ο χρόνος επεξεργασίας του δείγματος και εμφάνισης του αποτελέσματος της μέτρησης, πρέπει να είναι μικρότερος από 10 sec.
						4.22.22.3 Το εύρος των μετρήσεων πρέπει να είναι 20 - 600 mg/dL ή μεγαλύτερο.
						4.22.22.4 Τα αντιδραστήρια (οι ταινίες) πρέπει να επιτρέπουν μετρήσεις με τριχοειδικό ,φλεβικό και αρτηριακό ολικό αίμα.
						4.22.22.5 Η ημερομηνία λήξεως των ταινιών θα πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία ακόμα και μετά το άνοιγμά της.
						4.22.22.6 Ο μετρητής δεν πρέπει να επιτρέπει την διενέργεια μέτρησης σακχάρου στο αίμα, με ληγμένες ταινίες μέτρησης προς αποφυγή εσφαλμένων αποτελεσμάτων.
						4.22.22.7 Το σύστημα μέτρησης πρέπει να ανιχνεύει αυτόματα την επάρκεια δείγματος του αίματος και να επιβεβαιώνει αυτήν τόσο με μήνυμα επί της οθόνης, όσο και με ηχητικό σήμα.
						4.22.22.8 Το σύστημα μέτρησης πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα συμπλήρωσης δείγματος αίματος (re-dosing) προς αποφυγή άσκοπης σπατάλης αναλώσιμων ταινιών.
						4.22.22.9 Το εύρος αιματοκρίτη στο οποίο ο μετρητής πρέπει να μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα, να είναι τουλάχιστον 20 - 70%.
4.22.22.10 Το σύστημα μέτρησης να συνοδεύεται από σκαρφιστήρες μιας χρήσεως, διαμετρήματος αιχμής 23 G ή καλύτερου, με αυτόματο μηχανισμό εκτίναξης - επιστροφής της αιχμής, που κρατούν την αιχμή ασφαλισμένη στο εσωτερικό τους ακόμα και μετά τη χρήση τους για ασφάλεια & υγιεινή.
4.22.22.11 Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15197.
4.22.22.12 Να συνοδεύεται από ταινίες μέτρησης σε συσκευασία των πενήντα (50) τεμαχίων καθώς και από ισάριθμους σκαρφιστήρες.
4.22.23 Στηθοσκόπιο
					4.22.23.1 Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο.
					4.22.23.2 Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση.
					4.22.23.3 Τα άκρα που προσαρµόζονται στα αυτιά να καλύπτονται από µαλακό πλαστικό και να προσφέρουν καλή εφαρµογή.
					4.22.23.4 Οι βραχίονες να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και να παρέχουν καλή ακουστική.
					4.22.23.5 Ο σωλήνας να επιτρέπει το δίπλωµα χωρίς να προκαλούνται σκασίµατα, ραγίσµατα, τοµές.
					4.22.23.6 Το διάφραγµα του στηθοσκοπίου να εφαρµόζει στην επιφάνεια του σώµατος και να έχει βέλτιστη ακουστική και διαστάσεις περίπου 4 cm.
					4.22.23.7 Να συνοδεύεται από ανταλλακτικά.
4.22.24  Μόνιτορ - Απινιδωτής
4.22.24.1 Γενικά 
							4.22.24.1.1 Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας με δυνατότητα χειροκίνητης (manual) και αυτόματης (AED) λειτουργίας με φωνητικές οδηγίες.
							4.22.24.1.2 Να είναι στέρεος και κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας και ανθεκτικός σε συνθήκες διάσωσης, εκτός νοσοκομείου (ασθενοφόρα, κινητές μονάδες, πτητικά μέσα κλπ) και να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. 
							4.22.24.1.3 Να πληροί τις συνθήκες λειτουργίας : 
      							 - Θερμοκρασία : 0 - 45°C
    								 - Υγρασία : έως 95%
     							 - Στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού : τουλάχιστον ΙΡ44
    								 - Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις : να διαθέτει 0,75 meter drop test
							4.22.24.1.4 H συσκευή να είναι φορητού τύπου και να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς. Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς, με θήκες και ιμάντα μεταφοράς ώμου.
4.22.24.1.5 Να συνοδεύεται από επιτοίχια βάση στήριξης που διαθέτει πιστοποίηση τουλάχιστον 10G, του ίδιου κατασκευαστή, εξασφαλίζοντας την
ασφαλή και στέρεα τοποθέτησή της εντός του θαλάμου του ασθενούς.
4.22.24.1.6 Το βάρος του να είναι το ελάχιστο δυνατό και να αναφερθεί, συμπεριλαμβανομένης της/των μπαταρίας/ών και των ηλεκτροδίων απινίδωσης (paddles), προκειμένου να αξιολογηθεί.
							4.22.24.1.7 Να λειτουργεί με ρεύμα 220 - 240V / AC , 12 - 15V/ DC και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία / ες.
							4.22.24.1.8 Η μπαταρία/ες να φορτίζεται ανεξάρτητα από την στάθμη φόρτισής της /των και με εξωτερικό φορτιστή μπαταριών 220-240V/AC ανεξάρτητα από τον απινιδωτή / monitor. Να αποδίδει / ουν τουλάχιστον 300 απινιδώσεις στα 150 Joules ή 5 h παρακολούθησης (monitoring), με την μπαταρία πλήρως φορτισμένη / ες.
							4.22.24.1.9 Ο απινιδωτής να είναι σε θέση να λειτουργεί με τροφοδοσία 220-240V/AC, σε περίπτωση μη φορτισμένης μπαταρίας /ες.
							4.22.24.1.10 Να υπάρχει η δυνατότητα επαναφόρτισης της μπαταρίας / ων μέσω τάσης  220 - 240V/AC και 12 - 15V/DC. Για φόρτιση από 12 - 15V/AC εντός του οχήματος, η συσκευή να συνοδεύεται από καλώδιο φόρτισης και κατάλληλο μετασχηματιστή.
							4.22.24.1.11 Να αναφερθεί ο απαιτούμενος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας στο 100% αυτής, ο οποίος να είναι ο ελάχιστος δυνατός , προκειμένου να αξιολογηθεί.
							4.22.24.1.12 Να διαθέτει αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας.
							4.22.24.1.13 Να συνοδεύεται από λογισμικό για την αποστολή / μεταφορά όλων των δεδομένων της συσκευής σε Η/Υ και τα υλικά που ενδεχομένως απαιτούνται. Η επικοινωνία της συσκευής με τον Η/Υ να δύναται να επιτευχθεί ενσύρματα είτε ασύρματα.
						4.22.24.2 Απινιδωτής 
							4.22.24.2.1 Να είναι κατάλληλος για απινίδωση μέσω συμβατικών paddles αλλά και αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων μιας χρήσης. Να διαθέτει διφασική τεχνολογία απινίδωσης με  μέγιστη χορηγούμενη ενέργεια 360 Joules.
							4.22.24.2.2 Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της χορηγούμενης ενέργειας σε βήματα μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης χορηγούμενης ενέργειας.
							4.22.24.2.3 Να διαθέτει κύκλωμα ελέγχου επαφής των paddles με το σώμα του ασθενούς και συναγερμό γι την μη καλή επαφή αυτών.
							4.22.24.2.4 Η επιλογή  της ενέργειας καθώς και η φόρτιση - εκφόρτιση να γίνεται από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής και από τα paddles.
							4.22.24.2.5 Να έχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συγχρονισμένης και ασυγχρονισμένης απινίδωσης
							4.22.24.2.6 Ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια  να είναι το μέγιστο 10 sec, με καινούργια / ες και πλήρως φορτισμένη μπαταρία / ες.
							4.22.24.2.7 Να συνοδεύεται από paddles ενηλίκων και παίδων (τα οποία ελευθερώνονται πολύ εύκολα) καθώς και από ένα ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) μιας χρήσεως.
							4.22.24.2.8 Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης στην μνήμη και καταγραφής τουλάχιστον 300 λεπτών ΗΚΓ.
4.22.24.2.9 Να λαμβάνει ΗΚΓ μέσω 3-πολικού και 5-πολικού καλωδίου καθώς και μέσω paddles και αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων. Να λαμβάνει ΗΚΓ 12 απαγωγών. 
							4.22.24.2.10 Να φέρει βαθμίδα μέτρησης ΝΙΒΡ και από τρείς (3) περιχειρίδες καλύπτοντας όλο το εύρος των ασθενών. Ειδικά για τη μέτρηση της Αρτηριακής πίεσης να παρέχεται η δυνατότητα μέτρησης της χειροκίνητα ή σε προκαθορισμένα διαστήματα των 1,2,5,10,15,30 και 60 λεπτών
							4.22.24.2.11 Να δύναται να φέρει βαθμίδα ΙΒΡ.
							4.22.24.2.12 Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διάγνωσης 12πολικού ΗΚΓ, υποστηριζόμενο από τον πιο πρόσφατο αλγόριθμο.
							4.22.24.2.13 Να φέρει βαθμίδα SpO2 και να συνοδεύεται από έναν αισθητήρα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων .
							4.22.24.2.14 Να δύναται να φέρει ενσωματωμένο ενισχυτή μέτρησης EtCO2.
							4.22.24.2.15 Να φέρει ενσωματωμένο εξωτερικό αναίμακτο βηματοδότη με τα εξής χαρακτηριστικά :
 				Πλάτος παλμού βηματοδότησης :  20 - 40 msec
				Να λειτουργεί με demand & fixed rate
				΄Ενταση ρεύματος : 0 - 140 mA
				Παλμοί : 50 - 170 / λεπτό (bpm) 
						4.22.24.3 Monitor
							4.22.24.3.1 Να διαθέτει οθόνη μεγάλης ευκρίνειας και να αναφερθεί το μέγεθός της, το οποίο να είναι το μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον 6΄΄ , στην οποία να απεικονίζονται :
 				Τιμή χορηγούμενης ενέργειας 
 				3 κανάλια ΗΚΓ
 				Απαγωγή του ΗΚΓ 
 				Καρδιακός ρυθμός 
 				Κυματομορφή και ένδειξη εκπνεόμενου CO2 (καπνογράφος)
 				Ρυθμός βηματοδότησης και αποδιδόμενο φορτίο βηματοδότησης
 				Alarms καρδιακής συχνότητας με ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια 
 				Κορεσμός οξυγόνου (SpO2) σε αριθμητική ένδειξη και κυματομορφή
 				Αριθμητική ένδειξη της ΝΙΒΡ και ΙΡ
 				Γραφική απεικόνιση ζωτικών παραμέτρων (trend)
 				Μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή κατά την αυτόματη λειτουργία (AED) με φωνητικές οδηγίες και σύμφωνος με τα πρωτόκολλα του ισχύοντος ERC Guidelines
							4.22.24.3.2 Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα όρια (αυτόματα ή χειροκίνητα) για όλες τις ενεργές παραμέτρους του ασθενούς.
							4.22.24.3.3 Να λαμβάνει πλήρες ΗΚΓ δώδεκα (12) απαγωγών, με ενσωματωμένο στην συσκευή μεταγωγέα από απαγωγή σε απαγωγή.
						4.22.24.4 Καταγραφικό
							4.22.24.4.1 Να περιλαμβάνει καταγραφικό θερμικού τύπου , με τουλάχιστον μία ταχύτητα καταγραφής και οπωσδήποτε των 25mm / sec.
							4.22.24.4.2 Να έχει την δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης καταγραφής του ΗΚΓ.
							4.22.24.4.3 Να έχει την δυνατότητα καταγραφής τριών (3) απαγωγών ταυτόχρονα.
							4.22.24.4.4 Να έχει την δυνατότητα καθυστερημένης καταγραφής για τουλάχιστον 6 sec.
							4.22.24.4.5 To πλάτος του χαρτιού να είναι τουλάχιστον 80mm.
4.22.24.4.6 Το προσφερόμενο Μόνιτορ-Βηματοδότης-Απινιδωτής να συνοδεύεται από:
• Ένα (1) ζεύγος ηλεκτροδίων εξωτερικής απινίδωσης (Hard Paddles) Ενηλίκων και Παίδων.
• Δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων pads απινίδωσης - βηματοδότησης - ΗΚΓτος
(ενηλίκων).
• Ένα (1) συνδετικό καλώδιο για τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινίδωσης.
• Από ένα (1) 3 -πολικό,  5-πολικό και 10-πολικό καλώδιο ΗΚΓραφήματος.
• Έναν αισθητήρα οξυμετρίας ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων.
• Τρεις (3) περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων αναίμακτης πίεσης ενηλίκων, ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των ασθενών, καθώς και ένα συνδετικό σωλήνα.
• Ένα (1) Τροφοδοτικό/φορτιστή μπαταριών 230V/AC, με καλώδιο ρεύματος και συνδετικό καλώδιο.
• Ένα (1) προσαρμογέα (12V DC to AC 230V inverter) model HP600 για φόρτιση και λειτουργία εντός του οχήματος, με συνδετικό καλώδιο.
• Δύο (2) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου (5,7maH έκαστη).
• Δύο (2) ρολά θερμικό χαρτί εκτυπωτή 100mm.
• Test load απινίδωσης.
• Code-Stat software, πρόγραμμα μεταφοράς και ανάλυσης δεδομένων για Η/Υ.
• Οδηγίες Χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.
• Τεχνικό εγχειρίδιο στην Ελληνική γλώσσα.
• Εγχειρίδιο επισκευών.
• Μία (1) πιστοποιημένη βάση ασθενοφόρου.
• Τσάντα μεταφοράς, με θήκες και ιμάντα μεταφοράς ώμου. 
4.22.24.4.7 Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. Η επάρκεια του SERVICE να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου. 
4.22.24.4.8  Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark 
4.22.24.4.9 Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.
4.22.24.4.10 Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά. 
4.22.24.4.11 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) έτη.
4.22.24.4.12 Ο προμηθευτής να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον
έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που
προσφέρεται. Να κατατεθούν κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και πρόσφατα πιστοποιητικά διακρίβωσής τους.
4.22.25  ∆ιαγνωστικός φωτισµός
					4.22.25.1 Φωτιστικό στοιχείο ιωδίου ισχύος 1.650 Lux, µετρούµενη στην επιφάνεια του φορείου ασθενούς και σε απόσταση τουλάχιστον 750 mm από την φωτεινή πηγή και εντός περιοχής µε ελάχιστη διάµετρο 200 mm, να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σηµείο του εσωτερικού του θαλάµου ασθενούς µε δυνατότητα ρύθµισης της κατεύθυνσης και της απόστασης της παρεχόµενης δέσµης για καλύτερη επισκόπηση ή µικροεπεµβάσεις σε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατος των µεταφερόµενων ασθενών. Εναλλακτικά μπορεί να προσφερθεί και φωτιστικό στοιχείο με LED το οποίο να καλύπτει τις ως άνω αποδόσεις.
					4.22.25.2 Ο προβολέας να στηρίζεται σε αρθρωτό σπαστό ή εύκαµπτο (σπιράλ) βραχίονα.
4.22.26  Φορητός θάλαμος ψύξης - θέρμανσης
					4.22.26.1 Ο θάλαμος θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 6 lt για την αποθήκευση ή και προπαρασκευή στην κατάλληλη θερμοκρασία των χορηγουμένων υγρών στον ασθενή.
					4.22.26.2 Η ψυκτική του απόδοση θα είναι τουλάχιστον 25C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Θα διαθέτει αυτόματο θερμοστάτη στους +3C τουλάχιστον και στη λειτουργία θέρμανσης θα διαθέτει επίσης αυτόματο θερμοστάτη στους +65C τουλάχιστον.
					4.22.26.3 Ο εν λόγω θάλαμος - ψυγείο θα λειτουργεί τροφοδοτούμενος από το ρεύμα του ασθενοφόρου μέσω ανεξάρτητου κυκλώματος και πρέπει να είναι χαμηλής κατανάλωσης.
				4.22.27 Χειρολαβή (μπάρα στήριξης προσωπικού)
					4.22.27.1 Στην οροφή του θαλάμου και σε κατάλληλη θέση, να τοποθετηθεί μία (1) επιμήκης χειρολαβή (μπάρα στήριξης προσωπικού). Η χειρολαβή αυτή να είναι μεταλλική, αντιολισθητικής επιφάνειας με ελάχιστο μήκος 1,5m και να στηρίζεται κατά μήκος σε τρία σημεία. Να μην εξέχει από το κατώτερο σημείο της οροφής και να βρίσκεται σε κατάλληλα διαμορφωμένες υποδοχές στην επένδυση της οροφής προς αποτροπή τραυματισμών. Σε άλλη περίπτωση, κατά την οποία η χειρολαβή εξέχει από το κατώτερο σημείο της οροφής, θα πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικά μέτρα παθητικής ασφάλειας. Επιπλέον επί της μεταλλικής χειρολαβής να υπάρχουν αναρτημένες δύο (2) χειρολαβές , από εύκαμπτο ανθεκτικό υλικό με δυνατότητα ακινητοποίησης (κούμπωμα) στην οροφή του οχήματος.
					4.22.27.2 Αποδεκτή είναι η ύπαρξη δύο (2) παράλληλων μεταλλικών χειρολαβών.
				4.22.28  Φορητός Αναπνευστήρας
					4.22.28.1 Ο αναπνευστήρας να είναι καινούργιος , αμεταχείριστος , σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλος για τον αερισμό ενηλίκων και παίδων κατά την διακομιδή τους. Να είναι κατάλληλος για διακομιδή με εναέρια και επίγεια και λοιπά μέσα.
					4.22.28.2 Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους που να μην υπερβαίνει τα έξι (6) Kg, συμπεριλαμβανομένης / ων της / των μπαταρίας / ων, ώστε να είναι εύκολη η  μεταφορά του μέσω χειρολαβής και να μπορεί να σταθεροποιηθεί με ασφάλεια σε ειδική προς τούτο βάση του ίδιου κατασκευαστή εντός του θαλάμου ασθενών.
					4.22.28.3 Θα πρέπει επίσης να αποσπάται εύκολα από την βάση και να φέρει ειδικά άγκιστρα ανάρτησής του από τις πλευρικές ράγες του φορείου ασθενούς.
					4.22.28.4 Να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις:
4.22.28.4.1	Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις
							 4.22.28.4.2 Προστασία από το νερό
							 4.22.28.4.3 Λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας έως 95% και θερμοκρασία  -15 - 50 °C
							 4.22.28.4.4 Λειτουργία σε ατμοσφαιρική πίεση 700 - 1100 hPa 
					4.22.28.5 Να είναι απλό και εύκολο στο χειρισμό ώστε να μπορεί να το χειριστεί με ασφάλεια το ιατρικό ή διασωστικό προσωπικό του οχήματος. Γι΄ αυτό το λόγο να διαθέτει έγχρωμα πεδία ρύθμισης ή άμεση ηλικιακή προεπιλογή ρυθμίσεων.
					4.22.28.6 Να λειτουργεί με κινητήριο δύναμη το Ο2 από το δίκτυο του ασθενοφόρου, μικρές φορητές ή μεγάλες φιάλες καθώς και από παροχή νοσοκομείου με ειδικό σύνδεσμο ασφαλείας.
					4.22.28.7 Να έχει δυνατότητα επιλογής μέσω διακόπτη μεταξύ 100% οξυγόνου ή μίγματος οξυγόνου - ατμοσφαιρικού αέρα, που θα αναρροφάται μέσω φίλτρου από το περιβάλλον.
					4.22.28.8 Να λειτουργεί με παροχή τάσης 12 - 15V / DC του οχήματος μέσω κατάλληλου βύσματος , μέσω παροχής τάσης  220 - 240 V/AC, καθώς και μέσω επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με αυτονομία για τουλάχιστον πέντε (5) ώρες.
4.22.28.9 Να επιτρέπει την εφαρμογή τουλάχιστον στους παρακάτω τύπους αερισμού:
ελεγχόμενου αερισμού όγκου (IPPV)
συγχρονισμένου υποβοηθούμενου αερισμού όγκου (SIMV)
αυτόματου υποβοηθούμενου αερισμού πίεσης (Spont)
μη επεμβατικού αερισμού (NIV)
Να έχει τη δυνατότητα εγγυημένου όγκου αναπνοής στα ανωτέρω μοντέλα
αναπνοής πίεσης. Σε όλα τα μοντέλα αερισμού να μπορεί εφαρμοστεί θετική
τελοεκπνευστική πίεση (PEEP). Να αναφερθούν επιπλέον μέθοδοι αερισμού ή λειτουργίες.
					4.22.28.10 ΄Ολες οι ρυθμίσεις στον αναπνευστήρα θα γίνονται μέσω περιστροφικών ή πιεζόμενων διακοπτών επιλογής και όχι μέσω επιλογών σε οθόνη αφής (touch screen).
					4.22.28.11 Να διαθέτει ρυθμίσεις για :
						4.22.28.11.1 ΄Ογκο αναπνοής VT : 50 - 2000 ml (άμεσα ρυθμιζόμενο).
						4.22.28.11.2 Συχνότητα αερισμού : έως 50 bpm.
						4.22.28.11.3 Σχέση Ι:Ε 1:4 έως 4:1
						4.22.28.11.4 ΡΕΕΡ : 0 - 20 mbar
						4.22.28.11.5 Χρόνο εισπνοής 
						4.22.28.11.6 Πίεση υποστήριξης έως  30 mbar
						4.22.28.11.7 Περιορισμό πίεσης έως 60 mbar 
					4.22.28.12 Να διαθέτει απαραίτητα αυτόματη παρακολούθηση του αερισμού του ασθενούς με μέτρηση και ένδειξη του εκπνεόμενου όγκου και αυτόματο συναγερμό σε περίπτωση απόκλισής του.
					4.22.28.13 Να διαθέτει ρυθμιζόμενο όριο μέγιστης πίεσης αερισμού καθώς επίσης ενδείξεις και μηνύματα - συναγερμούς σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης - αποσύνδεσης από τον ασθενή, πτώση τροφοδοσίας, διαρροής, άπνοιας, βλάβης κλπ.
					4.22.28.14 Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη με ψηφιακές ενδείξεις όλων των μετρούμενων παραμέτρων και της πίεσης του αερισμού του ασθενούς, καθώς και μηνύματα προς τον χειριστή για τη διευκόλυνσή του.
					4.22.28.15 ΄Ολα τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή , να μπορούν να αποστειρωθούν.
					4.22.28.16 Να δύναται να λειτουργεί απ’ ευθείας και με  κύκλωμα ασθενούς μιας χρήσης.
					4.22.28.17 Να πληροί τα διεθνή πρότυπα ICE/EN 60601-1, ISO 10651-3 και RTCA DO-160.
					4.22.28.18 Ο αναπνευστήρας να συνοδεύεται από: 
						4.22.28.18.1 ΄Ενα (1) πλήρες κύκλωμα ασθενούς πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και δοκιμαστικό ασκό (test lung) λειτουργίας.
						4.22.28.18.2 ΄Ενα (1) συνδετικό σωλήνα τουλάχιστον 3m , για την σύνδεση του αναπνευστήρα με το δίκτυο αερίων ή φιάλη Ο2
						4.22.28.18.3 Διάταξη στήριξης του αναπνευστήρα με ειδική προς τούτο βάση του ίδιου κατασκευαστή εντός θαλάμου ασθενούς. Θα πρέπει επίσης να είναι εύκολο να αποσπάται από την βάση αυτή και να φέρει ειδικά άγκιστρα ανάρτησής του από τις πλευρικές ράγες του φορείου ασθενούς.
						4.22.28.18.4 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος 220-240V/AC και επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
4.22.28.18.5 Καλώδιο τροφοδοσίας και μετασχηματιστή με ειδικό βύσμα για παροχή 12-15V/DC εντός ασθενοφόρου οχήματος ή εναέριου μέσου διακομιδής.
						4.22.28.18.6 Λογισμικό Capnography για ενσωματωμένη καπνογραφία με μέτρηση του εκπνευστικού CO2 .
4.22.28.18.7 Σετ τριών μασκών πολλαπλών χρήσεων (S-M-L) για μη επεμβατικό αερισμό NIV/CPAP
4.22.28.18.8 Δέκα (10) πλήρη και ολοκληρωμένα κυκλώματα σωληνώσεων μήκους 2m, μιας χρήσης, με μέτρηση ροής και με μέτρηση CO2. 
4.22.28.18.9 Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του
προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από
εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο στην αγγλική γλώσσα και το
εγχειρίδιο λειτουργίας μεταφρασμένο και στην ελληνική γλώσσα. Κατά την
παράδοση να κατατεθούν και τα δύο μεταφρασμένα στα ελληνικά.
4.22.28.18.10 Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
4.22.28.18.11 Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά  ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη και να διαθέτει πιστοποίηση CEmark. 
4.22.28.18.12 Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρεία, και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιµων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, µε αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη. Η επάρκεια του SERVICE να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της εταιρείας επί του προσφερόμενου μοντέλου.

			4.22.29  Λαρυγγοσκόπιο (ψυχρού φωτισμού)
				4.22.29.1 Να είναι κατασκευασμένο βάσει του προτύπου ISO 7376.
				4.22.29.2 Να αποτελείται από μία λαβή και έξι λάμες No 0, 1, 2, 3, 4, 5 τύπου McIntosh.
				4.22.29.3 Η λαβή και οι λάμες να είναι μεταλλικές.
				4.22.29.4 Η λαβή να είναι κανονική, διαμέτρου 28 mm και να δέχεται απλές αλκαλικές μπαταρίες.
				4.22.29.5 Να διαθέτει πηγή λευκού φωτισμού  (4600 - 5500 °Κ), τύπου LED.
				4.22.29.6 Να παρέχει εγγυημένο φωτισμό 500 Lux σε απόσταση 20 mm από το άκρο της λάμας και μετά από δεδομένο αριθμό κλιβανισμών , όπως προβλέπεται από το ISO 7376.
				4.22.29.7 Στην λαβή να είναι δυνατή η προσαρμογή και άλλων τύπων λάμων  (Miller, μεταβλητού  άκρου, κλπ.).
				4.22.29.8 Η οπτική ίνα να είναι αποσπώμενη  χωρίς την χρήση εργαλείων.
				4.22.29.9 Η βάση στην οποία τοποθετείται το λαμπάκι, να είναι μεταλλική.
				4.22.29.10 Να συνοδεύεται από ειδικό βαλιτσάκι αποθήκευσης και μεταφοράς μιας λαβής και πέντε (5) λάμων.
				4.22.29.11 Η λαβή και οι λάμες να κλιβανίζονται.
	4.22.30 Λαρυγγική μάσκα χωρίς CUFF	
4.22.30.1 Να είναι αποστειρωμένη σε συσκευασία μιας χρήσεως.
4.22.30.2 Να συνίσταται από ειδικό ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό που να διευκολύνει την τοποθέτηση και να ελαχιστοποιεί τις κακώσεις και την συστροφή του σωλήνα στην στοματική κοιλότητα.
4.22.30.3 Να είναι χωρίς επιγλωττιδικές μπάρες, ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση σε οπτικές συσκευές και να διευκολύνει την ταυτόχρονη εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα.
4.22.30.4 Να είναι latex-free και τελείως ανεκτή από το ανθρώπινο σώμα.
4.22.30.5 Να είναι ανατομικά και  λειτουργικά προσαρμοσμένη στην υπεργλωτιδική περιοχή ώστε να ελαχιστοποιούνται τα πιεστικά φαινόμενα και να μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού του αεραγωγού.
4.22.30.6 Η λαρυγγική μάσκα χωρίς CUFF να φέρει  ειδικό γαστρικό αγωγό που να επιτρέπει τη διέλευση Levin και την παροχέτευση του περιεχομένου του στομάχου.
4.22.30.7 Να φέρει ενσωματωμένο προστατευτικό δαγκώματος που να εμποδίζει την απόφραξη του αυλού της συσκευής.
4.22.30.8 Μετά την τοποθέτησή της να επιτρέπει τη δίοδο ενδοτραχειακού σωλήνα.
4.22.30.9 Να φέρει ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν τη σωστή τοποθέτησή της.
4.22.30.10 Να διαθέτει προσυνδεδεμένο μη αποσπώμενο συνδετικό 15mmF για δυνατότητα σύνδεσης στο κύκλωμα αναισθησίας.
4.22.30.11 Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και στα μεγέθη 2,3,4,5.
			4.22.31 Μάσκα C. P. A. P.  τύπου Boussignac	
				4.22.31.1 Να διαθέτει ανοιχτή εικονική βαλβίδα.
				4.22.31.2 Να δίνει την δυνατότητα ελεύθερης εκπνοής.
				4.22.31.3 Να διαθέτει υποδοχή μέτρησης του CO2 και να είναι ελαφρύ ως σύστημα με δυνατότητα βρογχοσκόπησης, διασωλήνωσης, αναρρόφησης υγρών από τους βρόγχους της τραχείας και της στοματικής κοιλότητας και με δυνατότητα σύνδεσης με μάσκα προσώπου και ενδοτραχειακό σωλήνα.
				4.22.31.4 Να αποτελείται από : συνδετικό CPAP, προέκταση και μάσκα προσώπου με αεροθάλαμο από σιλικόνη με δυνατότητα προσθαφαίρεσης αέρα στον αεροθάλαμο.
				4.22.31.5 Το σύστημα CPAP να είναι «ανοιχτό» και να επιτρέπει την ανοχή του ασθενούς, με δυνατότητα επικοινωνίας.
				4.22.31.6 Σαν σύστημα να μειώνει την ανάγκη μετεγχειρητικής διασωλήνωσης, αφού θα βελτιώνει οξυγόνωση και θα μειώνει τις ατελεκτασίες.
				4.22.31.7 Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένη και να προσφερθούν τα ακόλουθα σετ : 
					4.22.31.7.1 Μάσκα, συνδετικό Boussignac, προέκταση και ιμάντας και να προσφερθούν όλα τα μεγέθη μάσκας.
					4.22.31.7.2 Βαλιτσάκι σετ CPAP Boussignac με ροόμετρο.
				4.22.31.8 Επίσης να προσφερθούν μεμονωμένα τα ακόλουθα απαραίτητα υλικά:
					4.22.31.8.1 Σύστημα - βαλβίδα CPAP Boussignac με προέκταση, συνδετικό μανομέτρου και nebulizer. Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένο.
					4.22.31.8.2 Σύστημα - βαλβίδα CPAP Boussignac με συνδετικό. Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένο.
					4.22.31.8.3 Εναλλάκτης ύγρανσης - θέρμανσης τύπου Hydroflux, ενηλίκων για χρήση με βαλβίδα CPAP Boussignac σε τραχειοτομηθέντες ασθενείς.
					4.22.31.8.4 Συνδετικό για σύνδεση ενδοτραχειακού σωλήνα ή σωλήνα τραχειοτομίας με σύστημα CPAP Boussignac. Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένο.
					4.22.31.8.5 Ιμάντες σιλικόνης, μαλακοί, ατραυματικοί στο κεφάλι του ασθενούς, με οπές για ρυθμιζόμενη στερέωση μασκών  CPAP Boussignac.
					4.22.31.8.6 Ροόμετρο αέρος και Ο2 30 lit/min για CPAP Boussignac.
					4.22.31.8.7 Μανόμετρο πιέσεως για CPAP Boussignac.
					4.22.31.8.8 Προέκταση μανομέτρου για για CPAP Boussignac.
					4.22.31.8.9 Προέκταση 2 m CPAP Boussignac. Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένη.
					4.22.31.8.10 Συνδετικά πλαστικά για σύνδεση CPAP Boussignac με σωλήνες Ο2 και αέρος για την ρύθμιση του FiO2 στις μάσκες CPAP Boussignac. Να είναι τύπου Υ με εγκοπές κάθετες, ώστε να μην είναι εύκολη η αποσύνδεση και να έχει εξωτερική διάμετρο 6 - 8 cm. Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένα.
			4.22.32 Συλλογή Χειρουργικών Εργαλείων
Η συλλογή χειρουργικών εργαλείων (σετ) συρραφής θα αποτελείται από μεταλλικό ανοξείδωτο κουτί, κατάλληλο για αποστείρωση με ατμό και θα περιέχει:
				4.22.32.1 Βελονοκάτοχο  (κοντό) δέρματος.
				4.22.32.2 Λαβίδα ανατομική
				4.22.32.3 Λαβίδα χειρουργική
				4.22.32.4 Λαβίδα τύπου Pean κυρτή
				4.22.32.5 Λαβίδα μονοδοντωτή Kocher
				4.22.32.6 Λαβίδα Mosquitos κυρτή 
				4.22.32.7 Ψαλίδι χειρουργικό κυρτό
			4.22.33 Σετ Επείγουσας Κρικοθυρεοειδοτομής μιας χρήσης, ένα (1).
			4.22.34  Συσκευή Ταχείας ΄Εκχυσης Υγρών
				4.22.34.1 Να δέχεται πλαστικό σάκο υγρών 1 lt (από τις συνήθεις συσκευασίες που διατίθενται στην Ελληνική αγορά).
				4.22.34.2 Να διαθέτει αεροθάλαμο ο οποίος θα πληρούται με απλό και εύκολο μηχανισμό (π.χ. πουάρ πιεσόμετρου).
				4.22.34.3 Να διαθέτει μανόμετρο για τον έλεγχο της ασκούμενης πίεσης στον αεροθάλαμο.
				4.22.34.4 Να καθαρίζεται και να αποθηκεύεται εύκολα.
				4.22.34.5 Η μία του επιφάνεια να είναι από διαφανές ανθεκτικό υλικό για τον άμεσο έλεγχο της ποσότητας του υγρού που περιέχει ο σάκος.
				4.22.34.6 Να αναρτάται εύκολα από τους μηχανισμούς ανάρτησης ορών του ασθενοφόρου.
			4.22.35  Συρταριέρα Φαρμάκων - Υγειονομικού υλικού
				4.22.35.1 Να είναι ελαφριάς κατασκευής.
				4.22.35.2 Να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό.
				4.22.35.3 Να διαθέτει ανθεκτική χειρολαβή για την μεταφορά της.
				4.22.35.4 Να διαθέτει χωρίσματα για την τοποθέτηση φαρμάκων και ειδικά διαμορφωμένες θήκες.
				4.22.35.5 Να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια σταθερή και αποσπώμενη.
				4.22.35.6 Διαστάσεις ελάχιστες 400 Χ 190 Χ 340 mm
4.22.36 Δύο (2) Ογκομετρικές Αντλίες Έγχυσης Υγρών
Να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
4.22.36.1 Η Ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, για ελεγχόμενη χορήγηση υγρών και πιστοποιημένη για χρήση σε ασθενοφόρα .
4.22.36.2 Να είναι αδιάβροχης κατασκευής κλάσης τουλάχιστον IP33.
4.22.36.3 Απόκλιση στην ακρίβεια χορήγησης ≤ ±5% (για συγκεκριμένες συσκευές χορήγησης)
4.22.36.4 Βάρος ≤ 2Kg
4.22.36.5 Να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 7“ και κομβία αφής για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών. Στην οθόνη να απεικονίζονται διάφορα μηνύματα όπως: ρυθμό έγχυσης, δόση, VTBI, συνολικός όγκος έγχυσης, υπολειπόμενος χρόνος και όγκος προς έγχυση, συναγερμοί, κατάσταση μπαταρίας με % ένδειξη φόρτισης. Να  διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης και των κομβίων προς αποφυγή μη ηθελημένης χρήσης π.χ. κατά τον καθαρισμό.
4.22.36.6 Λειτουργίες έγχυσης: 
· βασική (ρυθμός, όγκος, χρόνος έγχυσης)
· χορήγηση δόσης 
· διαδοχική χορήγηση
· διακεκομμένη χορήγηση 
· με προοδευτική αύξηση ρυθμού έγχυσης, σταθερού ρυθμού έγχυσης και προοδευτική μείωση του ρυθμού έγχυσης
4.22.36.7 Ρυθμός έγχυσης: 0,1-1.500 ml/hr. Δυνατότητα χορήγησης bolus με τη χρήση πλήκτρου bolus, με διαμορφώσιμο όγκο προς χορήγηση και ρυθμό από 0,1 έως 1.500 ml/hr
4.22.36.8  Να διαθέτει αισθητήρα για τον εντοπισμό φυσαλίδων με δυνατότητα ρύθμισης σε τουλάχιστον 5 επίπεδα. 
4.22.36.9 Δυνατότητα αυτόματου ανοίγματος της θύρας της αντλίας
4.22.36.10 Προστασία από την ελεύθερη ροή μέσω μηχανισμού της αντλίας ο οποίος αυτόματα φράζει τον αυλό της συσκευής κατά τη φόρτωση και κατά την αφαίρεση της.
4.22.36.11 Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της πίεσης στη γραμμή έγχυσης με απεικόνιση της αριθμητικής τιμής της και σε χρωματική μπάρα, με εμφάνιση του ισχύοντος ορίου απόφραξης και τη δυνατότητα αλλαγής του ορίου απόφραξης κατά τη χορήγηση.
4.22.36.12 Βιβλιοθήκη φαρμάκων και δυνατότητα καθορισμού φαρμάκων με παραμέτρους έγχυσης(συγκεντρώσεων, πιέσεων απόφραξης, ρυθμού KVO, ορίου bolus όγκου κλπ)

4.22.36.13 Σύστημα μείωσης λάθους δόσης (Dose Error Reduction System/DERS) με ορισμό των ορίων δόσης και αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμού όταν ξεπερνιούνται τα όρια δόσης

4.22.36.14 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίουLi διάρκειας δέκα ωρών (10) ωρών με ρυθμό 25 ml/hr

4.22.36.15 Συναγερμούς: οπτικούς και ακουστικούς για απόφραξη, ολοκλήρωση έγχυσης, τέλος KVO,σφάλμα συστήματος, άδεια μπαταρία, υπενθύμιση, χαμηλή μπαταρία, σφάλμα συσκευής χορήγησης, χορήγηση KVO, τέλος χρόνου αναμονής.
4.22.36.16 Ιστορικό τουλάχιστον 1.000 συμβάντων
4.22.36.17 Να διαθέτει σύστημα στήριξης της αντλίας εντός του ασθενοφόρου καθώς και σε στατώ ορού (οριζόντια θέση) ή και σε ράγα (κάθετη θέση).
4.22.36.17 Να μπορούν να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο αντλίες η μία πάνω στην άλλη και να προσφερθεί  χειρολαβή μεταφοράς.
4.22.36.18 Η προμηθεύτρια εταιρεία να αναλαμβάνει το ετήσιο service των αντλιών, να διαθέτει ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα έτη και να φέρει πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο.
4.22.36.19 Μενού της αντλίας στην Ελληνική Γλώσσα
4.22.36.20 Εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα επίσημα μεταφρασμένο από τον κατασκευαστή
4.22.36.21 Σήμανση CE
	4.23 Χρωματισμός 
4.23.1 Ο χρωματισμός του προς προμήθεια πλαισίου - αμαξώματος Ο/Α θα είναι να είναι πράσινος ματ με κωδικό RAL 6014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Ο προμηθευτής ή ο διασκευαστής θα αποκαταστήσει πλήρως όλα τα σημεία που θα πληγούν από τις εργασίες του και θα συμπληρώσει - ολοκληρώσει τις απαραίτητες σημάνσεις (λωρίδες, σήματα, γράμματα κλπ) κατά τις υποδείξεις της υπηρεσίας, ανάλογα με τον προορισμό του Ο/Α και με στόχο το σαφή διαχωρισμό τους από τα ασθενοφόρα διαφόρων ιδιωτικών φορέων.
4.23.2 Ερυθρός σταυρός εντός λευκού τετραγώνου διαστάσεων 100 εκ. Χ 100 εκ. στην αριστερή και δεξιά πλευρά και οροφή του οχήματος. Ερυθρός σταυρός εντός λευκού τετραγώνου διαστάσεων 40 εκ. Χ 40 εκ. στην οπίσθια πλευρά του οχήματος.
4.23.3 Επί του καλύμματος (καπό) κινητήρα τοποθετείται αυτοκόλλητη λωρίδα με την λέξη “AMBULANCE” με γράμματα οπισθοαντανακλαστικά χρώματος λευκού τυπωμένα αντίστροφα.
	4.24 Παρελκόμενα
Το Ο/Α θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω παρελκόμενα :
4.24.1  Εφεδρικό τροχό ίδιων διαστάσεων με τους κύριους.
4.24.2 Ένα (1) υδραυλικό ανυψωτήρα (γρύλο), κατάλληλο για την αντικατάσταση τροχού.
4.24.3 Εργαλεία για την αντικατάσταση του τροχού.
			4.24.4 Έναν (1) πυροσβεστήρα 6 Kgr σκόνης.
			4.24.5 Φαρμακείο με συλλογή Α’ Βοηθειών σύμφωνα με τον ΚΟΚ 
4.24.6 Δύο (2) τρίγωνα 
4.24.7 Εργαλεία απεγκλωβισμού όπως παρακάτω:
4.24.7.1 Απλός λοστός απεγκλωβισμού (σκύλα),
4.24.7.2 Κοπίδι λαμαρίνας μήκους 25 cm,
4.24.7.3 Μικρός ατομικός πέλεκυς (τσεκούρι),
4.24.7.4 Ιμάντας ρυμούλκησης
4.24.7.5 Κουβέρτα πυρόσβεσης
4.24.7.6 Ζεύγος γαντιών εργασίας
4.24.7.7 Τα εργαλεία απεγκλωβισμού, να είναι αποθηκευμένα στον θάλαμο οδηγού και από την πλευρά του συνοδηγού (κατά προτίμηση) και προσπελάσιμα.
4.24.8 Ζεύγος αντιολισθητικών ρομβοειδών αλυσίδων, κρίκου τετραγωνικής διατομής, τοποθέτησης τριών κινήσεων χωρίς μετακίνηση ή ανύψωση του οχήματος και ασφάλιση με ταχυσύνδεσμο, μέσα σε θήκη από σκληρό πλαστικό.
4.24.9 Μία θήκη κλειδιών με:

· ένα ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί
· μία πένσα,
· δύο κοχλιοστρόφια μεσαίου μεγέθους, ένα ίσιο και ένα σταυρό

4.24.10 Δύο γιλέκα ασφαλείας με ανακλαστικές λωρίδες.
4.25  Επισημάνσεις
Σε κατάλληλη θέση επί του πλαισίου θα επικολληθεί ή συγκολληθεί στερεά μεταλλική πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται:
4.25.1 	ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
4.25.2 	Στοιχεία του προμηθευτή
4.25.3 	Αριθμός Σύμβασης και το έτος κατασκευής
4.25.4 	Η ακριβής ονομασία του οχήματος.
4.25.5 	Το μικτό και ωφέλιμο βάρος του Ο/Α.
4.26 Τεκμηρίωση
4.26.1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Ο/Α θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια ή Prospectus και θα επισημανθούν τόσο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των περιγραφών που ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις προσφορές, για να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση.
4.26.2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτομερή σχέδια – prospectus, με αναλυτικές διαστάσεις (οχήματος, θαλάμου, καρότσας κλπ), αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται και οι απαιτήσεις, στο σύνολό τους, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία.
5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», ως το συνημμένο υπόδειγμα 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
6.1 Ο κατασκευαστής-διασκευαστής  του Ο/Α πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, για τις εργασίες κατασκευής-διασκευής του  συγκεκριμένου τύπου ή αντίστοιχων τύπων Ο/Α, παρέχοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
6.2 Το Ο/Α θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα, θα φέρει την σήμανση CE.
6.3 Το υπό προμήθεια υλικό θα διαθέτει έγκριση τύπου.
7. ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	7.1 Εγγύηση
7.1.1 Ο προμηθευτής, στην προσφορά του θα εγγυηθεί την ομαλή - ανεμπόδιστη λειτουργία του Ο/Α συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα του και του εξοπλισμού του θαλάμου των ασθενών, καθώς και την συντήρησή του, για τα πρώτα τρία (3) χρόνια τουλάχιστον ή για 100.000 Km (όποιο από τα δύο μεγέθη λήξει πρώτο), σε κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση τους Υπηρεσίας θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο το Ο/Α, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού ή αντικανονική συντήρηση.
7.1.2 Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί για το χρώμα και για αντισκωριακή προστασία για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον.
7.1.3. Δέσμευση από τον προμηθευτή για την παροχή συντηρήσεως (service) και υποστήριξης σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη.
7.1.4 Επιπλέον και όσον αφορά τον υγειονομικό εξοπλισμό του Ο/Α, ο προμηθευτής (διασκευαστής - κατασκευαστής του Ο/Α) θα προσκομίσει εγγυήσεις από τους κατασκευάστριες εταιρείες για κάλυψη τουλάχιστον τριών χρόνων λειτουργίας τους.
7.2 Τεχνική Υποστήριξη
7.2.1 Η πρώτη προγραμματισμένη τακτική συντήρηση (service) των Ο/Α, θα γίνει δωρεάν (εργασίες και υλικά) στις τεχνικές εγκαταστάσεις της εταιρίας ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η Μονάδα-Χρήστης ή έτερης κοντινής περιφέρειας.
7.2.2 Ο προμηθευτής επίσης θα δεσμευθεί για τη δωρεάν εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης για τo πρώτο (1) έτος, των συσκευών του βασικού εξοπλισμού του θαλάμου των ασθενών από εξειδικευμένα συνεργεία συντήρησης (όπως παρακάτω) των κατασκευαστριών εταιρειών των συσκευών.
	7.2.3 Οι υπόλοιπες προγραμματισμένες τακτικές συντηρήσεις, για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης και προκειμένου να είναι σε ισχύ η εγγύηση, θα γίνονται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της εταιρίας ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η Μονάδα.
7.2.4 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει κατάσταση δικτύου εξουσιοδοτημένων ή συνεργαζόμενων συνεργείων σε όλη τη Χώρα
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	8.1 Το κάθε Ο/Α θα συνοδεύεται από ένα (1) βιβλίο συντήρησης και εργασιών (service book), στο οποίο θα αναγράφονται και θα υπογράφονται κάθε φορά, από το εκάστοτε συνεργείο, οι εκτελούμενες εργασίες (τακτικές και έκτακτες) και τα ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος εκ μέρους της ΠΑ της ποιοτικής κατάστασης των οχημάτων για όλη την περίοδο ισχύος της εγγύησης.
	8.2 Το κάθε Ο/Α θα συνοδεύεται από ένα (1) Εγχειρίδιο χρήσης– λειτουργίας. Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το χειρισμό του οχήματος και εξοπλισμού και θα είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.
8.3 Για το σύνολο των Ο/Α θα δοθεί ένα (1) εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών και ένας (1) κατάλογος ανταλλακτικών. Το εγχειρίδιο θα περιέχει τις οδηγίες για τις βασικές εργασίες (τακτικές λιπαντικές και επισκευές), έτσι ώστε να συνεχιστεί η τεχνική υποστήριξη του οχήματος μετά το πέρας της εγγύησης.
8.4 Το κάθε Ο/Α θα συνοδεύεται από ένα (1) Εγχειρίδιο χρήσης - λειτουργίας του υγειονομικού εξοπλισμού και συσκευών που βρίσκονται στο θάλαμο ασθενών.
8.5 Όλα τα εγχειρίδια και ο κατάλογος θα είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο προμηθευτής θα μεριμνήσει για την παροχή τεχνικής εκπαίδευσης σε τεχνικό προσωπικό των Μονάδων παραλαβής των οχημάτων (ειδικότητας μηχανικού και ηλεκτρολόγου), χωρίς κόστος. Συγκεκριμένα θα παράσχει στις εγκαταστάσεις του εκπαίδευση διάρκειας έως πέντε (5) εργασίμων ημερών ώστε, μετά το πέρας της εγγύησης να συνεχιστεί απρόσκοπτα η βασική τεχνική υποστήριξη των οχημάτων. Η ημερομηνία εκτέλεσης της εκπαίδευσης θα καθοριστεί μεταξύ της Υπηρεσίας και του προμηθευτή, πριν το πέρας της εγγύησης.
Ο προμηθευτής  οφείλει να εκπαιδεύσει ικανό αριθμό προσωπικού της Υπηρεσίας για το χειρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού του Ο/Α του θαλάμου ασθενούς. Η εκπαίδευση αυτή να διαρκεί κατ’ ελάχιστο πέντε (5) ημέρες και να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου Ασθενοφόρου οχήματος και του εξοπλισμού του που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο χρονοδιάγραμμα, θεματολογία, αριθμό εκπαιδευτών, τα χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια , εποπτικά μέσα, τυχόν επιπλέον παροχές κ.λπ.
Η εκπαίδευση αυτή να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και εργαστηριακό μέρος με εξομοίωση πραγματικών συνθηκών. Στον κάθε εκπαιδευόμενο να παρασχεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.
10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΔΟΚΙΜΕΣ
10.1  Μακροσκοπικός Έλεγχος
Τα Ο/Α κατά την παραλαβή θα επιθεωρηθούν από την Επιτροπή Ποιοτικής-Ποσοτικής Παραλαβής (ΕΠΠΠ) αν είναι καινούργια και αμεταχείριστα, ως προς την επιμελή κατασκευή, τον τεχνικό και υγειονομικό εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά την μακροσκοπική συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας ΤΠ.
10.2	Λειτουργικός Έλεγχος
10.2.1. Ο λειτουργικός έλεγχος στην οδήγηση του οχήματος γίνεται με μέριμνα και έξοδα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) του προμηθευτή για διαδρομή έως είκοσι (20) Km, με ή χωρίς φορτίο, σε διαφορετικά οδοστρώματα κάθε μορφής και κλίσεων (ανωφέρειες, κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις), ασφαλτικό και χωμάτινο έδαφος όπου και γίνεται έλεγχος πορείας και καλής λειτουργίας του κινητήρα, του συστήματος μετάδοσης, του κλιματισμού, του εξαερισμού, του φωτισμού και του λοιπού εξοπλισμού.
10.2.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα δοκιμής φορτοεκφόρτωσης του Ο/Α σε Α/Φ C-130 στο αεροδρόμιο της 112 ΠΜ/Ελευσίνα.
10.2.3. Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις των Ο/Α σε σχέση με την παρούσα θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον προμηθευτή, ενώ ΜΗ συμμόρφωση του προμηθευτή συνεπάγεται αυτομάτως υλοποίηση των αντίστοιχων όρων της σύμβασης «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του προμηθευτή».
11. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ
	11.1.	Όλοι οι όροι που περιγράφονται στην παρούσα ΤΠ είναι απαράβατοι.   Απόκλιση από τους απαράβατους όρους, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
11.2. Στην παρακάτω Κατάσταση Βαθμολογίας περιγράφονται αναλυτικά οι βαθμολογούμενοι όροι και διαχωρίζονται σε δύο ομάδες βαθμολογούμενων στοιχείων :
Ομάδα Ι (Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης) με συνολικό συντελεστής βαρύτητας έως 70%.
Ομάδα ΙΙ (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης) με συνολικό συντελεστής βαρύτητας έως 30%.
Το άθροισμα των επιμέρους συντελεστών βαρύτητας και των δύο ομάδων  ισούται με 100%.



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ
	Συντελεστής Βαρύτητας(%)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας ομάδας: 70%)

	4.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	

	4.4.3 ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	10
	Για την μεγαλύτερη ισχύ άνω των 160ΗΡ

	4.4.9 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
	10
	Για την μεγαλύτερη αυτονομία άνω των 400 χιλιομέτρων.

	4.8.1 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
	10
	Για αυτόματο σειριακό 

	4.13.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
	10
	Αξιολογείται η ισχύς του Για πρόσθετα ηλεκτρονικά συστήματα ενεργητικής ασφάλειας.
(πχ ESP, ASR,AAS, κάμερες, αισθητήρες κλπ).

	4.21.3.1.2 ΜΟΝΑΔΑ 
                 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
	10
	Αξιολογείται η ισχύς-απόδοση της μονάδας ψύξης-θέρμανσης.

	4.22  ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
         ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
	10
	Για τυχόν επιπλέον εξοπλισμό. 

	4.24 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
	5
	Για τυχόν επιπλέον εξοπλισμό 

	ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας ομάδας: 30%)

	7. ΕΓΓΥΗΣΗ- 
    ΤΕΧΝΙΚΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	
	

	7.1.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
         ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	10
	Για εγγύηση  πλέον των πέντε (5) ετών ή 100.000 Km. 
Ο μέγιστος βαθμός στην καλύτερη προσφορά και ανάλογα των προσφορών οι υπόλοιποι βαθμοί.

	
	
	

	7.1.3 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
        ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
        ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
	5
	 Αξιολογείται η πλέον των οκτώ (8) ετών εγγύηση χρώματος και αντιδιαβρωτική προστασία. 

	7.2.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	10
	Για επιπλέον δωρεάν συντηρήσεις.

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	5
	Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού και θα αξιολογηθεί ο μικρότερος .

	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ       
	100
	



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
	α.	Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι ενώ αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές. Συγκεκριμένα προσφορά με ακριβώς την απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την προδιαγραφή λαμβάνει βαθμολογία 100, ενώ η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό λαμβάνει βαθμολογία 120. Οι ενδιάμεσες προσφερόμενες τιμές λαμβάνουν αναλογικά βαθμολογία από 100 έως 120.
	Οι βαθμολογίες των επιμέρους στοιχείων των προσφορών προκύπτουν μαθηματικά με υλοποίηση, για τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη, από τα απαιτούμενα, στην προδιαγραφή, της απλής μεθόδου των τριών για τους επιπλέον 20 βαθμούς από 100 έως 120 και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του τύπου:
[image: ]

	Χ:	η βαθμολογία που λαμβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά
	Π:	η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό
	Α:	η απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την προδιαγραφή 
	Β:	η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που έχουμε ελάχιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μεγαλύτερη προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μικρότερη προσφορά) 
	β.	Στις περιπτώσεις που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ελάχιστη ή η μέγιστη απαίτηση της Υπηρεσίας, τότε η δυσμενέστερη, αποδεκτή, τιμή από το σύνολο των προσφορών, αποτελεί την απαιτούμενη τιμή Α για την υλοποίηση του παραπάνω τύπου. 
	γ.	Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθμολογία από 100 έως 120 με βάση την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών από τα απαιτούμενα στην προδιαγραφή. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
	δ.	Η συνολική βαθμολογία εξάγεται από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας όλων των κριτηρίων αξιολόγησης και κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

Συνημμένο 1  στην ΤΠ Ασθενοφόρο Επειγόντων Περιστατικών

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΤΠ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (επιγραμματικά)
	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

	1
	Αντικείμενο
	Συμφωνώ

	2
	Σχετικά έγγραφα
	Συμφωνώ

	…..
	……
	……..

	…..
	……
	……..

	…..
	……
	……..

	4.16
	Ηλεκτρικό σύστημα
	Συμφωνώ (Υποβάλλονται συνημμένα)

	4.21.3
	Κλιματισμός-θέρμανση-εξαερισμός
	Συμφωνώ

	…..
	……
	……..

	7.1.
	Εγγυήσεις
	Συμφωνώ

	8
	Βιβλιογραφία
	Συμφωνώ



 

                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

     (σφραγίδα -    υπογραφή)



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ) αποτελεί μέρος της Τεχνικής Προσφοράς.
2. Στο ΦΣ γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες και συμπεριλαμβάνονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία ή διευκρινίσεις. 






	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ


	

ΣΥΝΤΑΞΗ 



	ΣΧΗΣ (ΥΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΝΧΗΣ (ΥΙ) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ

ΑΝΧΗΣ (ΥΝ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

	ΕΛΕΓΧΟΣ




	

	ΘΕΩΡΗΣΗ
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