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1.    ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ)  αφορά την προμήθεια, μεταφορά,  εγκατάσταση όπου απαιτείται, ελέγχου και θέσης σε λειτουργία μίας (1) σύγχρονης συσκευής ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας, με δυνατότητα μονοπολικής και διπολικής κοπής και αιμόστασης/πήξης ιστών, για τις ανάγκες του 219 ΚΙΧΝΕ.
2.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 	Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 (MDR) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως ισχύει και εφαρμόζεται στο προσφερόμενο είδος.
2.2	 EN/IEC 60601-1, Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός – Γενικές απαιτήσεις βασικής ασφάλειας και ουσιώδους επίδοσης, στην ισχύουσα έκδοση που εφαρμόζεται.
2.3 	EN/IEC 60601-1-2, Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, στην ισχύουσα έκδοση που εφαρμόζεται.
2.4 	EN/IEC 60601-2-2, Ειδικές απαιτήσεις βασικής ασφάλειας και ουσιώδους επίδοσης εξοπλισμού ηλεκτροχειρουργικής υψηλής συχνότητας και παρελκομένων, στην ισχύουσα έκδοση που εφαρμόζεται.
2.5	 EN ISO 13485, Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπου εφαρμόζεται.
2.6 	Τα σχετικά πρότυπα και κανονιστικά κείμενα εφαρμόζονται στην ισχύουσα έκδοση. Σε περίπτωση αντίφασης, υπερισχύει η ισχύουσα νομοθεσία.
3. 	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 	CPV: 33161000-6.
4.	 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.1 	Ορισμός Υλικού

Η υπό προμήθεια συσκευή είναι γεννήτρια ηλεκτροχειρουργικής υψηλής συχνότητας, κατάλληλη για κοπή και αιμόσταση/πήξη ιστών με μονοπολική και διπολική λειτουργία. Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρης, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για την προβλεπόμενη κλινική χρήση και συμβατή με τα παρελκόμενα που προσφέρονται.
4.2	 Φυσικά Χαρακτηριστικά και Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές

4.2.1	 Το είδος να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, πλήρες και σε άριστη κατάσταση.
4.2.2 	Να είναι κατάλληλο για χρήση σε χειρουργικό/ιατρικό περιβάλλον και να διαθέτει σαφείς οδηγίες ασφαλούς χρήσης στα ελληνικά ή/και αγγλικά.
4.2.3	 Να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR), στον βαθμό που εφαρμόζεται στη συσκευή, και να φέρει την απαιτούμενη σήμανση CE.
4.2.4	 Να διαθέτει ξεχωριστές, σαφώς αναγνωρίσιμες εξόδους/συνδέσεις για μονοπολική και διπολική λειτουργία.
4.2.5 	Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου κατά την ενεργοποίηση και οπτική ή/και ηχητική ειδοποίηση για σφάλματα λειτουργίας.
4.2.6	 Να διαθέτει προστασία από υπερφόρτωση και να διακόπτει την έξοδο υψηλής συχνότητας όταν εντοπίζεται κρίσιμο σφάλμα.
4.2.7	 Να διαθέτει ευκρινή ένδειξη επιλεγμένης λειτουργίας και ρύθμισης ισχύος, καθώς και χειριστήρια εύκολα στον καθαρισμό και στη χρήση.
4.2.8 	Να λειτουργεί από ηλεκτρικό δίκτυο 220–240 V AC, 50 Hz ή 50/60 Hz, ή να καλύπτει το ισχύον δίκτυο του χώρου εγκατάστασης.
4.2.9	 Να περιλαμβάνει σύστημα παρακολούθησης της επαφής του ουδέτερου/επιστρεφόμενου ηλεκτροδίου ασθενούς, συμβατό με τα προσφερόμενα ηλεκτρόδια, με συναγερμό και αναστολή εξόδου όταν ανιχνεύεται μη ασφαλής επαφή.
4.2.10	 Οι ακριβείς αποδόσεις ισχύος να τεκμηριώνονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, με αναφορά στο αντίστοιχο φορτίο μέτρησης.

	Α/Α
	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστη απαίτηση

	1
	Τεχνολογία
	Ηλεκτροχειρουργική γεννήτρια υψηλής συχνότητας, ελεγχόμενη ηλεκτρονικά/με μικροεπεξεργαστή.

	2
	Μονοπολική κοπή
	Να διαθέτει τουλάχιστον λειτουργία καθαρής κοπής (Pure Cut) και μικτής κοπής (Blend).

	3
	Μονοπολική αιμόσταση/πήξη
	Να διαθέτει τουλάχιστον λειτουργία επαφής/ήπιας πήξης (Soft/Contact Coagulation) και εξαναγκασμένης ή/και επιφανειακής πήξης (Forced/Spray Coagulation).

	4
	Διπολική λειτουργία
	Να διαθέτει διπολική πήξη (Bipolar Coagulation). Η διπολική κοπή να προσφέρεται εφόσον υποστηρίζεται από το μοντέλο και να δηλώνεται ρητά.

	5
	Μέγιστη ισχύς εξόδου CUT
	80 W-250 Ω

	6
	Μέγιστη ισχύς εξόδου BLEND 
	60 W-200 Ω

	7
	Μέγιστη ισχύς εξόδου FORCED COAG 
	50W-150Ω

	8
	Μέγιστη ισχύς εξόδου SOFT COAG 
	40 W-100 Ω

	9
	Μέγιστη ισχύς εξόδου BIPOLAR 
	30 W-100 Ω

	10
	Ρύθμιση ισχύος
	Ανεξάρτητη ρύθμιση ανά τρόπο λειτουργίας, με ευκρινή ένδειξη της επιλεγμένης ισχύος.

	11
	Ενεργοποίηση
	Να υποστηρίζει ενεργοποίηση μονοπολικής λειτουργίας από χειρολαβή με πλήκτρα και/ή ποδοδιακόπτη, καθώς και διπολικής λειτουργίας με συμβατό ποδοδιακόπτη ή άλλο εγκεκριμένο χειριστήριο.

	12
	Έλεγχος ουδέτερου ηλεκτροδίου
	Σύστημα ελέγχου ποιότητας επαφής ηλεκτροδίου επιστροφής ασθενούς, κατάλληλο για διαιρούμενο ηλεκτρόδιο όπου προβλέπεται.

	13
	Ασφάλεια
	Αυτοέλεγχος, κωδικοί σφαλμάτων/συναγερμοί, προστασία από υπερφόρτωση και ασφαλής διακοπή εξόδου σε κρίσιμο σφάλμα.

	14
	Ηλεκτρική ασφάλεια και EMC
	Συμμόρφωση με τα εφαρμοστέα EN/IEC 60601-1, EN/IEC 60601-1-2 και EN/IEC 60601-2-2.

	15
	Μνήμη ρυθμίσεων
	Επιθυμητή η αποθήκευση προγραμμάτων ή/και τελευταίων ρυθμίσεων· να δηλωθεί η δυνατότητα.

	16
	Τροχήλατη βάση
	Να περιλαμβάνεται τροχήλατη βάση ή να δηλώνεται αν παρέχεται ως βασικό/προαιρετικό παρελκόμενο.

	17
	Εγχειρίδια
	Εγχειρίδιο χρήσης και βασικές οδηγίες ασφαλείας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.



Σημείωση: Οι τιμές ισχύος παραπάνω αποτελούν προτεινόμενα κατώτατα όρια για γενική ηλεκτροχειρουργική χρήση και πρέπει να επιβεβαιωθούν από την κλινική υπηρεσία με βάση τις προβλεπόμενες επεμβάσεις. Η ισχύς εξόδου δεν αξιολογείται χωρίς το αντίστοιχο φορτίο μέτρησης και τα στοιχεία του κατασκευαστή.
4.3	  Παρελκόμενα

Η συσκευή να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Να αναφέρεται ρητά ποια παρελκόμενα είναι επαναχρησιμοποιούμενα, ποια μιας χρήσης και ποια μπορούν να αποστειρωθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

	Α/Α
	Παρελκόμενο
	Ελάχιστη ποσότητα/απαίτηση

	1
	Καλώδιο τροφοδοσίας
	1 τεμ.

	2
	Μονοπολική χειρολαβή/ηλεκτρόδιο με χειρισμό κοπής και πήξης
	2 τεμ. ή όσα απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία

	3
	Σετ μονοπολικών ηλεκτροδίων (π.χ. λεπίδα και βελόνα)
	1 πλήρες σετ, με αναλυτική καταγραφή τύπων

	4
	Καλώδιο ουδέτερου/επιστρεφόμενου ηλεκτροδίου ασθενούς
	1 τεμ.

	5
	Ουδέτερα ηλεκτρόδια ασθενούς συμβατά με τη συσκευή
	2 επαναχρησιμοποιούμενα ή/και 5 μιας χρήσης, ανάλογα με τη λύση που προσφέρεται

	6
	Διπλός ποδοδιακόπτης ή κατάλληλοι ποδοδιακόπτες
	1 σετ, για τις λειτουργίες που υποστηρίζει η συσκευή

	7
	Διπολική λαβίδα/τσιμπίδα με καλώδιο
	1 τεμ.

	8
	Τροχήλατη βάση με φρένα και θέση/στήριγμα παρελκομένων
	1 τεμ., εφόσον δεν ενσωματώνεται/δεν περιλαμβάνεται στη βασική συσκευή

	9
	Οδηγίες χρήσης και συντήρησης
	1 πλήρες σετ

	10
	Αναλώσιμα αρχικής λειτουργίας
	Επαρκής ποσότητα για τον έλεγχο παραλαβής, να δηλωθεί



4.4	Δυνατότητα Συντήρησης

4.4.1 	Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένη τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα από εκπαιδευμένο προσωπικό.
4.4.2 	Να υποβληθεί έγγραφο του κατασκευαστή που να ορίζει τον εξουσιοδοτημένο φορέα τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα.
4.4.3 	Να κατατεθεί πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4.4.4	 Να υποβληθεί κατάλογος βασικών ανταλλακτικών, παρελκομένων και αναλωσίμων με κωδικούς κατασκευαστή και τιμές.
4.5 	 Εγκατάσταση

Η μεταφορά και παράδοση στον καθορισμένο χώρο του 219 ΚΙΧΝΕ θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Εφόσον απαιτείται, ο ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση, τον αρχικό έλεγχο λειτουργίας και την επίδειξη ασφαλούς χρήσης. Η σύνδεση και θέση σε λειτουργία θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις του χώρου.
4.6	 Επισήμανση

4.6.1	 Η συσκευή να φέρει την απαιτούμενη σήμανση CE και στοιχεία ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4.6.2 	Να αναγράφονται τουλάχιστον ο κατασκευαστής, το μοντέλο, ο σειριακός αριθμός, το έτος κατασκευής όπου απαιτείται και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά.
4.6.3 	Να παραδοθούν η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ και τα σχετικά πιστοποιητικά/έγγραφα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο προϊόν.
4.7 	Υπηρεσίες Υποστήριξης

4.7.1 	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, εργασίας και μετακίνησης τεχνικού για βλάβες που καλύπτονται από την εγγύηση.
4.7.2 	Να παρέχεται δωρεάν προληπτική συντήρηση κατά την περίοδο εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4.7.3 	Μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης για την έναρξη διάγνωσης βλάβης: μία (1) εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία. Ο προμηθευτής να δηλώσει τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης.
4.7.4 	Να δηλωθεί η διαθεσιμότητα αυθεντικών ανταλλακτικών και παρελκομένων για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή.
4.7.5 	Ο ανάδοχος να εκπαιδεύσει χωρίς πρόσθετη αμοιβή το ιατρικό και νοσηλευτικό/τεχνικό προσωπικό στη λειτουργία, στους ελέγχους ασφαλείας και στον βασικό καθαρισμό/φροντίδα της συσκευής.
5. 	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
5.1 	Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

5.1.1	 Αναλυτική τεχνική προσφορά και συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης, με παραπομπές σε συγκεκριμένες σελίδες των επίσημων τεχνικών φυλλαδίων/εγχειριδίων.
5.1.2 	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή με τις λειτουργίες, τις ισχείς εξόδου ανά λειτουργία και το φορτίο μέτρησης.
5.1.3 	Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ και αποδεικτικά της απαιτούμενης σήμανσης CE, σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο.
5.1.4 	Πιστοποιητικά ή δηλώσεις συμμόρφωσης με τα εφαρμοστέα πρότυπα EN/IEC 60601-1, EN/IEC 60601-1-2 και EN/IEC 60601-2-2.
5.1.5 	Πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή, εφόσον εφαρμόζεται/απαιτείται.
5.1.6 	Εγχειρίδιο χρήσης, οδηγίες καθαρισμού/απολύμανσης και οδηγίες επανεπεξεργασίας των επαναχρησιμοποιούμενων παρελκομένων.
5.1.7	 Κατάλογος παρελκομένων, αναλωσίμων και ανταλλακτικών με κωδικούς κατασκευαστή και τιμές.
5.1.8 	Στοιχεία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/φορέα τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα και βεβαίωση εκπαίδευσης τεχνικών, όπου διατίθεται.
5.1.9 	Δήλωση εγγύησης, χρόνου παράδοσης και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών.
5.2 	Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

Ο έλεγχος παραλαβής θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής.
5.2.1 	Μακροσκοπικός έλεγχος: κατάσταση, πληρότητα, απουσία φθορών, ταυτοποίηση μοντέλου/σειριακού αριθμού και έλεγχος παρελκομένων.
5.2.2 	Έλεγχος εγγράφων: Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, εγχειρίδια, πιστοποιητικά, εγγύηση και κατάλογος παρελκομένων.
5.2.3 	Λειτουργικός έλεγχος: εκκίνηση και αυτοέλεγχος, έλεγχος οθόνης/ενδείξεων, επιλογή των διαθέσιμων λειτουργιών μονοπολικής κοπής, μονοπολικής πήξης και διπολικής λειτουργίας.
5.2.4	 Έλεγχος συναγερμών και συστήματος παρακολούθησης ηλεκτροδίου επιστροφής, σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου του κατασκευαστή και χωρίς έκθεση ασθενούς σε κίνδυνο.
5.2.5	 Επιβεβαίωση ότι τα παρελκόμενα αναγνωρίζονται ως συμβατά από τον κατασκευαστή και ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
5.2.6 	Οι έλεγχοι εξόδου ηλεκτρικής ισχύος και ασφάλειας, εφόσον απαιτούνται, θα εκτελούνται με κατάλληλο αναλυτή ηλεκτροχειρουργικών μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. 	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1 	Ο χρόνος παράδοσης να δηλώνεται σαφώς στην προσφορά. Προτεινόμενος ανώτατος χρόνος: ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
6.2 	Κατά την παράδοση να παραδοθούν δύο (2) σειρές τεχνικών εγχειριδίων ή ισοδύναμη ηλεκτρονική τεκμηρίωση, καθώς και κατάλογοι ανταλλακτικών και αναλωσίμων.
6.3 	Ο προμηθευτής να αναφέρει κάθε πρόσθετο εξοπλισμό που απαιτείται για πλήρη λειτουργία και δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά.
7. 	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει:
7.1 	Συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης προς κάθε παράγραφο της ΠΕΔ.
7.2 	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο και εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
7.3 	Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, στοιχεία CE και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
7.4 	Αναλυτικό κατάλογο παρελκομένων που περιλαμβάνονται στην τιμή, καθώς και προαιρετικών παρελκομένων/αναλωσίμων με ξεχωριστές τιμές.
7.5 	Δήλωση χρόνου παράδοσης, διάρκειας εγγύησης, τεχνικής υποστήριξης και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών.
7.6 	Παραπομπές σε συγκεκριμένες σελίδες τεχνικών φυλλαδίων για κάθε τεχνική απαίτηση. Προσφορά χωρίς πλήρες φύλλο συμμόρφωσης δύναται να απορριφθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
8. 	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)


	ΠΡΟΣ(1):
	

	Ο – Η Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2): 
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Ε-mail):
	



Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22. του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της ………………(3)……………και εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με το …………………. για υπογραφή σχετικών συμβάσεων και για το προσφερόμενο…………………………(4) ……………. : 
α. Ο χρόνος εγγύησης του προσφερόμενου υλικού………… είναι …(5)..… από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και αποδέχομαι τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.7 της Τεχνικής Προδιαγραφής που αφορούν τις υπηρεσίες υποστήριξης του προσφερόμενου υλικού. 
β. Η δυνατότητα υποστήριξης του προσφερόμενου υλικού………………. σε ανταλλακτικά είναι για ……………(6)….. ………. 
γ. Η συχνότητα επανάληψης της περιοδικής-προληπτικής συντήρησης (SERVICE) του …………(για κάθε υλικό που απαρτίζει το προσφερόμενο είδος)…………………… πραγματοποιείται κάθε ……………… ……………(7)…………… 
δ. Το προσφερόμενο υλικό κατασκευάστηκε από το Εργοστάσιο στις ......(8)...... 
ε. Το Εργοστάσιο κατασκευής του …………………(4)…………… και των επί μέρους συγκροτημάτων του είναι τα παρακάτω και είναι πιστοποιημένα κατά ……………(9)…………… και συγκεκριμένα: …………………………………(9)…………….. 
στ. Αναλαμβάνεται (χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας) η εκπαίδευση κατάλληλου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας σας, στη λειτουργία, στις επισκευές.
ζ. Κατά την παράδοση θα συνοδεύουν το υλικό τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής μαζί με όλα τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και κατάλογοι ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 
η. Τα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι αληθή. 
θ. Το προσφερόμενο υλικό θα παραδοθεί σε………………………..ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία:      … /…/ 20…

Ο – Η Δηλών




(Υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
2. Αναγράφεται ολογράφως. 
3. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης. 
4. Αναγράφεται η ονομασία του προσφερόμενου Υλικού, για το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός. 
5. Αναγράφεται ο χρόνος εγγύησης σε μήνες ή χρόνια. 
6. Αναγράφεται ο χρόνος υποστήριξης σε ανταλλακτικά σε μήνες ή χρόνια. 
7. Αναγράφεται η περιοδικότητα της προληπτικής συντήρησης σε μήνες, δηλαδή κάθε πόσο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται η περιοδική προληπτική συντήρηση (Service). 
8. Αναγράφεται η χρονολογία κατασκευής του υλικού. 
9. Αναγράφεται τι είδους πιστοποιητικό έχει πάρει, καθώς και ο Οργανισμός Πιστοποίησης ή ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του Εργοστασίου, η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν τη πιστοποίηση.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ (υπόδειγμα)
 Η παρούσα προσθήκη δεν υποβάλλεται μαζί με το φύλλο συμμόρφωσης όταν για το προσφερόμενο υλικό δεν υπάρχουν πρόσθετα παρελκόμενα– εξαρτήματα.
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Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου 

Τίθεται Σφραγίδα


Η παρούσα προσθήκη δεν υποβάλλεται μαζί με το φύλλο συμμόρφωσης όταν για το προσφερόμενο υλικό δεν υπάρχουν πρόσθετα παρελκόμενα– εξαρτήματα.
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